# Část 5 – Anesteziologický přístroj

| Název | Anesteziologický přístroj | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- Anesteziologický přístroj včetně monitoru vitálních funkcí pro centrální operační sály

Anesteziologický přístroj

- Anesteziologický systém i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce se vzájemně propojenou komunikací

- Integrovaný elektronicky řízený ventilátor, pneumatický pohon ventilátoru na principu vaku ve válci s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu.

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně 2 zásuvkami na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelský sw celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 70 minut

- Hmotnost celé sestavy max. 250 kg

- Aretace pohybu celé sestavy centrální brzdou

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Elektronický směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systémem zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 15 litrů za minutu

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Zobrazení pole průtokoměrů, monitorování 3 grafických průběhů (Tlak, Průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (Pressure/Volume, Flow/Volume, Pressure/Flow)

- Integrované hodiny/stopky

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon v Kč / hod, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč

- Záznam grafických a tabulárních trendů ventilačních parametrů a alarmů min. 24 hod.

- Integrovaný odvod odpadních plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Zastavení příkonu plynu při intubaci a polohování pacienta formou předefinované                      procedury na přístroji

- Minimálně 4 elektrické zásuvky (220 – 240 V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držák pro upevnění monitoru a obrazovky ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele

- Display ventilátoru s úhlopříčkou minimálně 15 palců umístěný na rameni, dotyková obrazovky s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně kláves rychlého přístupu

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 4 – 100 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 8

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 5 až 60 % doby trvání inspiria

- Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti ventilačního okruhu

- Malý pacientský okruh do 3,2 litrů objemu pro rychlou reakci na změny koncentrací nastavených plynů

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

Ventilační režimy:

- Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

- Manuální, spontánní

- Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo ventilátoru dle volby obsluhy se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Monitor vitálních funkcí

- Displej úhlopříčky minimálně 12 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul pro měření vitálních funkcí pacienta a další minimálně 1 slot pro parametrové moduly

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24 hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Měřené parametry:

- EKG snímané ze 3-5 svodů

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho

- Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

- Kvantitativní měření analgezie vyhodnocením indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2

- Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

- Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

- Kalkulátor dávek léčiv

- Modul měření hloubky svalové relaxace

Příslušenství přístroje minimálně:

- 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých i dětských pacientů

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

- 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

- 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

- 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků

- Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace, propojovací kabel pro synchronizaci s externími zařízeními