## List1
Příloha č. 1 - Požadované technické parametry
VZ - Dodávka narkotizačních přístrojů
P/001/00012RA/INV/23
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Dodávka narkotizačních přístrojů pro ARO, 4ks | Anesteziologický přístroj vyšší třídy, 2ks:
Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí.
integrované osvětlení pracovní plochy
displej ventilátoru min.15“, dotykové ovládání
alespoň 3 křivky současně, zobrazení smyček
analýza trendů,monitoring plicní mechaniky
ventilační režimy - VC, PC, SIMV+PS, PSV, PRVC, MAN/SPONT
VT min 50-1500ml
Frekvence 5-90 d/min
Inspirační tlaky v rozsahu min. 5–70 cm H2O
FiO2 v rozsahu min. 21–100 %
Hodnota PEEP 2-30mbar
kompenzace úniků a poddajnosti okruhu
nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi
elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou
rozsah nastavení flow čerstvé směsi min od 0,2 do 15 L/min
možné použití s Desflurane, Sevoflurane, odpařovače součástí nabídky
pozice min. pro dva odpařovače
zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače (anestetikum) a úroveň jeho naplnění, signalizace nízké hladiny naplnění
režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace O2 a et koncentrace aplikovaného anestetika
změna anestetika bez jakékoli manipulace s odpařovači (přepojování, přemisťování)
Plynová analýza,analýza inspiria i expiria, Iso, Sevo, Des, N2O, O2, CO2
automatická identifikace anestetika a výpočet minimální alveolární koncentrace s korekcí dle věku pacienta( MAC, MACage, xMAC)
automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru
elektronicky řízený ventilátor s elektrickým, nebo pneumatickým pohonem, nezávislý na rozvodech plynů, elektronicky řízené průtokoměry
ukazatel využití čerstvé směsi vč. analýzy spotřeby plynů a anestetika
možnost omezení příkonu plynů v době intubace
podání Minimal-Flow a Low-Flow anestezie s technologiemi podporující eliminaci kondenzace ve ventilátoru
kompenzace úniků a poddajnosti ventilačního okruhu
okamžité uvedení do provozu bez nutnosti testování v akutních případech, vč. podávání inhalačního anestetika
Funkce plně automatického zapnutí a otestování přístroje včetně kalibrace všech senzorů (bez interakce obsluhy) v uživatelem stanoveném časovém rozvrhu.
Aktivně vyhřívaný dýchací systém s možností jeho deaktivace
Trend koncentrace O2 a et koncentrace aplikovaného anestetika minimálně 10 min a zobrazení predikce (vývoje při aktuálním nastavení přístroje) koncentrace O2 a et koncentrace aplikovaného anestetika minimálně po dobu 20 minut do budoucnosti.
Funkce nouzového manuálního režimu v urgentní situaci při vypnutém přístroji, tedy schopností manuální ventilaci pacienta pomocí O2 s nastavitelným průtokem a s podáním inhalačního anestetika o nastavené koncentraci.
Minimálně 2 plně funkční pozice (zařazeny do dýchacího systému) pro odpařovače s funkcí proti současné aktivaci, přičemž jsou tyto oba zapojené odpařovače otestovány v rámci testu přístroje.
Systém zabraňující nárůst/pokles tlaku v dýchacích cestách a dechového objemu při změně průtoku čerstvé směsi.
Grafický ukazatel využití čerstvé dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow, kde je obsluha přístroje graficky, případně i pomocí alarmu, informována o celkové bilanci aktuálního průtoku čerstvé dýchací směsi
dodatečný výstup O2 na kyslíkové brýle
Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
Umístění tlakových lahví (min. 2) na přístroji včetně uchycení
Záložní napájecí zdroj (min 60 min)
Elektrické zásuvky na přístroji (min 4 ksú
Centrálně brzděná kolečka podvozku
Aktívní odsávání anest. plynů, vč. hadice
kompletní příslušenství pro provoz
možnost export monitorovaných a funkčních parametrů v rámci anestezie do informačního systému k tvorbě elektronické dokumentace
Součástí musí být monitor životních funkcí stejného výrobce, vhodný pro novorozence, děti i dospělé:
Barevný displej monitoru s velikostí min.16“
Monitor umístěn na otočném rameni připevněném k přístroji
Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry
Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů
Zobrazení min. 8 –mi křivek
Grafické a numerické trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.
Lékové kalkulace
Automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětného vyvolání, archivace, tisk
Multiparametrický modul fungující jako transportní monitor
Měřené parametry: EKG (3,5 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie)
Ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitoru vitálních funkcí)
Plochá barevná obrazovka min.6“, zobrazení min.3 křivek současně
Analogový výstup EKG a IBP
Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě
Použití pro všechny kategorie pacientů
Měření relaxace (NMT)
Kvantitativní měření analgezie v průběhu chirurgických výkonů, měření hloubky vědomí a analgetického účinku na pacienty v celkové anestezii
možnost o rozšíření SW pro měření celkové hloubky anestezie využívající dat z anesteziologického přístroje a monitoru VF mapující farmakokinetiku a dynamiku intravenózních a inhalačních látek a jejich vzájemné interakce, grafy zobrazující závislost sérové koncentrace v čase (aktuální včetně 20-minutové „předpovědi“) a 2D model zobrazující vzájemné působení aplikovaných látek, míru hypnotickou vs. analgetickou, snadný export pro detailní dokumentaci. Bude akceptován i samostatný monitor(vč.klávesnice a myši) s výše požadovanou funkcí
Anesteziologický přístroj střední třídy, 2 ks pro malé sály:
Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin novorozenci (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí.
Rozměry max. 900 x 1500 x750 mm
Požadované ventilační režimy - VC, PC, SIMV+PS, PSV,MAN/SPONT
Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem, nebo pneumatickým pohonem, nezávislý na rozvodech plynů, elektronicky řízené průtokoměry
Nastavení PEEP min. 2-35 cm H2O
Inspirační tlaky min. 5-80 cm H2O
Dechový objem min. 10-1500 ml
Nastavitelná frekvence min. 5-100 min
FiO2 v rozsahu min. 21-100 %
Flow trigger min. 0.5-15 l/min
Plně automatický elektronický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou, nastavení FiO2 a celkového průtoku
Nastavení průtoku čerstvé směsi min. 0,2 – 15 l/min
Polouzavřený ventilační systém s min. 1,5L pohlcovačem CO2
Možnost výměny absorbéru CO2 i za provozu
Možné použití Desflurane, Sevoflurane, odpařovače součástí nabídky
Pozice pro umístění alespoň jednoho odpařovače
Kompletní plynová analýza (inspiračně i exspirační) anestetika, N2O, O2, CO2
Paramagnetické měření O2
Monitorace MAC s kalkulací dle věku pacienta
Automatická identifikace použitého anestetika
Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu
Vedení Low-flow a Minimal-Flow anestézie
Ukazatel (ekonometr) využití čerstvé směsi vč. záznamu aktuální a celkové spotřeby spotřeba anestetika
možnost omezení příkonu plynů v době intubace
Dotyková ovládací obrazovka integrovaná v těle přístroje s otočným ovladačem min. 15“
Integrovaná odsávačka bronchů včetně příslušenství
Akustické a optické alarmy chybových stavů
Automatické potlačení alarmů při mimotělním oběhu
Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu
Monitorace ventilačních parametrů min. – objemové a tlakové hodnoty, P/V, V/F smyčky, I:E, dechová frekvence
Grafické zobrazení min. 3 křivek (tlakové, průtokové a CO2 křivky)
Monitorace poddajnosti plic pacienta
Trend spotřeby O2 a eliminace CO2
Kompletní test přístroje bez nutné interakce personálu, který lze vynechat pro urgentní použití
Test těsnosti po výměně pacientských okruhů
Možnost urgentní ventilace pacienta i při vypnutém přístroji, včetně následného urgentního uvedení přístroje do provozu s následným přepnutím do řízené ventilace.
Aktivní ohřev ventilačního systému
Systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice
Integrovaná účinná odsávačka bronchů se zobrazením hodnoty podtlaku
Ovládání a alarmy v českém jazyce
Standby funkce, možnost ukládat kopii obrazovky na USB
Integrované osvětlení pracovní plochy
Prostor pro zápis anesteziologa - volná rovná plocha
Zásuvky na uložení spotřebního materiálu min. 1 uzamykatelná,
Psací plocha s možností další, odklápěcí psací desky
Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
Umístění tlakových lahví (min. 2 ks) na přístroji včetně uchycení
Záložní napájecí zdroj min. 60 min
Elektrické zásuvky na přístroji, min. 2 ks
Centrálně brzděná kolečka podvozku
Kompletní příslušenství pro provoz, kompatibilita ze stávajícími anest. přístroji
Součástí přístroje musí být monitor životních funkcí stejného výrobce, vhodný pro novorozence, děti i dospělé:
Barevný displej monitoru s velikostí min.16“
Monitor umístěn na otočném rameni připevněném k přístroji
Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry
Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů
Zobrazení min.8 – mi křivek
Grafické a numerické trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.
Lékové kalkulace
Automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětného vyvolání, archivace, tisk
kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry
Multiparametrický modul fungující jako transportní monitor
Měřené parametry: EKG (3,5 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie)
Ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitoru vitálních funkcí)
Plochá barevná obrazovka min.6“, zobrazení min.3 křivek současně
Provoz na akumulátory
Analogový výstup EKG a IBP
Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě
Použití pro všechny kategorie pacientů
Měření relaxace (NMT)
Kvantitativní měření analgezie v průběhu chirurgických výkonů, měření hloubky vědomí a analgetického účinku na pacienty v celkové anestezii