Požadavky na UZV přístroj pro RDG oddělení

Přístroj musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG oddělení nemocnice na ultrazvuková vyšetřování: kompletní abdominální diagnostika dospělých, dopplerovské vyšetření cév, vyšetření měkkých blízkých tkání, kloubů, svalů, šlach a nervů včetně pediatrických aplikací

Přístroj musí komunikovat s okolím prostřednictvím protokolu Dicom.

Požadavky na vlastní přístroj

| Položka veřejné zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Tolerance +- 10% (ano/ne) | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Nový, plně digitální přístroj | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dobrá mobilita přístroje - lehce transportovatelný, madlo pro převoz, hmotnost max. 120 kg | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlý start přístroje - do max. 60 sec. z vypnutého stavu, do max. 15 sec ze stand-by režimu | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výškově a stranově stavitelný LCD/LED monitor o velikosti min. 23“ s full HD rozlišením, umístěným na pohyblivém rameni | Ano | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 4 aktivní konektory pro současné připojení 2D uzv snímačů | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvenční rozsah přístroje min. 1 – 20 MHz | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podpora uz sond typu Single Crystal | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podpora uz sond typu matrix (vysílací elementy uspořádány v několika řadách) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na obslužný panel |  |  |  |
| stranově i výškově stavitelný v rozsahu 70 – 100 cm od podlahy | Ano | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plná programovatelnost uživatelem - výběr či změna přiřazení funkcí u všech ovládacích prvků obslužného panelu | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný dotykový LCD panel velikosti minimálně 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje (rychlá dostupnost funkcí) | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD panelu uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů (úprava stávajících i tvorba nových nabídek) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| HW textová klávesnice výsuvná z ovládacího panelu | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení STC křivky posuvnými ovladači nebo na pomocném LCD displeji | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované režimy zobrazení |  |  |  |
| 2D (B-mód) na harmonických frekvencích, maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35) | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukce 3D objemu pomocí 2D sond | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhlové / kompaundní zobrazení | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min. +/- 30° | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevné dopplerovské mapování, včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vyšší rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnější konturací (např. HD Flow, S-Flow, Dynamic Flow, … apod.) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2D zobrazení krevního toku v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek - nedopplerovská metoda | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + barevné doppl. mapování v reálném čase na všech sondách | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Duplexní zobrazení | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Triplexní zobrazení | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na nabízených lineárních sondách | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací – SW pro filtraci 2D obrazu umožňující detekci, vizualizaci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací o velikosti < 100 μm v zájmové oblasti pomocí lineární sondy | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na měření a archivaci |  |  |  |
| Automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského spektra | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické vyhodnocování parametrů dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI na zmrazeném záznamu i v aktivním režimu během snímání | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vascularity index – výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD o kapacitě min. 1 TB | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní CD/DVD mechanika pro záznam a export obrazových nálezů | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB port pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk v dosahu sedící obsluhy (na monitoru či ovládacím panelu) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na ultrazvukové sondy |  |  |  |
| Konvexní matrixová (víceřadá) sonda pro abdominální vyšetření o rozsahu min. 2 – 8 MHz. Zobrazovací úhel min. 140°, maximální hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35). | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lineární matrixová (víceřadá) sonda pro vyšetření blízkých struktur o rozsahu min. 6 – 18 MHz, délka snímací části min. 45 mm | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lineární matrixová (víceřadá) sonda pro cévní vyšetřování o rozsahu min. 4 - 11 MHz, délka snímací částí min. 45 mm | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

- Pokyny pro vyplnění dokumentu

- „ANO / NE " - zde účastník uvede slovně ANO / NE zda splňuje požadované technické parametry;

- „Strana dokumentu" - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.

- Účastník je povinen vyplnit všechny položky uvedené v technické specifikaci, viz tabulky výše.