POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Vakuový tkáňový procesor

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Vakuový tkáňový procesor: |  |
| Ovládání přes barevnou dotykovou obrazovku, která bude zobrazovat kompletní informace o průběhu zpracování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pracovní retorta: |  |
| Možnost zapnutí a vypnutí tlaku a vakua | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení teploty do max. 60 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Nastavení míchání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita min. 300 kazet | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Prostor pro reagencie: |  |
| - 10 nádob pro roztoky pro zpracování (objem max. 4,2l) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - 2 nádoby pro čisticí roztoky (objem max. 4,2l) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - 1 nádoba pro odpadní parafín | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - 1 nádoba kondenzační | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 velkokapacitní postranní zásobníky o objemu min. 10 l slouží k doplňování roztoků: | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - při mísení roztoků výměna reagencií manuální nebo automatická přes externí porty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - v průběhu zpracování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - při výměně/posunu roztoků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výměna reagencií manuálně, nebo automaticky přes externí porty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Parafínová pec: |  |
| 3 zásobníky pro max. 4,2l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 1 zásobník pro max. 5 - 6l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavitelná teplota min. od 45 – 70 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| 2 uhlíkové filtry pro odtah výparů nebo možnost připojení na externí odsávání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání/software: |  |
| Barevná dotyková obrazovka min. 10“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavitelné uživatelsky: |  |
| - min. 50 programů pro zpracování | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - min. 100 názvů roztoků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - min. 5 konfigurací roztoků | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - min. 9 programů pro míchání | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - min. 3 čistící programy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - možnost odloženého startu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - možnost volby jazyka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 4 hladinové senzory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uživatelské rozhraní: |  |
| USB | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost připojení k UPC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost připojení k externímu alarmu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dálková správa | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Záložní bateriový zdroj, který umožní provoz min. na 15min. při výpadku el. sítě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |