## List1
Příloha č. 1 ZD - Požadované technické parametry
VZ - Dodávka přístrojové techniky
P/002/0011RA/INV/23
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
A: Laparoskopická souprava pro chirurgii | 1. Monitor - operační (MDE), 1 ks
LCD technologie
úhlopříčka min 30"
rozlišení obrazu min. 3840 x 2160
poměr stran 16:9
zobrazovací úhel min 170° všemi směry
svítivost min. 450 cd/m2
kontrast min. 1000:1
obrazové funkce min. PiP, PoP
obrazové vstupy alespoň: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D
obrazové výstupy alespoň: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K)
2. Monitor - atestovaný (MDE), 1 ks
LCD technologie
úhlopříčka min 30"
rozlišení obrazu min. 3840 x 2160
poměr stran 16:9
zobrazovací úhel min 170° všemi směry
svítivost min. 450 cd/m2
kontrast min. 1000:1
obrazové funkce min. PiP, PoP
obrazové vstupy alespoň: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D
obrazové výstupy alespoň: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K)
3. Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, 1 ks
medicínský atest
2D Full HD zobrazení (1920x1080p)
integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED
podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)
ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě
digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích
volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4
výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite
vnitřní paměť pro uložení až 10 jednotlivých předvoleb
předvolba nastavení až 20 údajů pacientských dat
možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
kompatibilita se stávající autoklávovatelnou kamerovou hlavou na operačním sále (CH-S190-XZ-E), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy
kompatibilita se stávajícími autoklávovatelnými videoendoskopy na operačním sále (EndoEye HD II), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy, videoendoskopu
4. Zdroj světla
integrovaný LED zdroj studeného světla
LED lampa s životností min. 10.000 hodin
výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu
plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole
intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení
automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
5. Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks
3-čipový CMOS systém
režim plné HDTV
podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG
integrovaný upínací mechanismus pro optiky
3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla
integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy
ovládání zoomu a ostření na kamerové hlavě
váha kamerové hlavy max. 300g
6. 2D Videolaparoskop, 2 ks
režim plné HDTV, 16:9
CCD čip v distálním konci endoskopu
podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky
pro ovládání kamerové jednotky
kompatibilita se stávajícími kamerovými jednotkami na COS (OTV-S190, CV-190)
úhel pohledu 30°
hloubka ostrosti: 21 mm – 200 mm
zorné pole 90°
automatické zaostřování obrazu
eliminace zamlžování distálního konce endoskopu
vnější průměr videolaparoskopu 10 mm
pracovní délka min. 320 mm
délka připojovacího kabelu min. 300 cm
autoklávovatelný systém
součástí dodávky musí být sterilizační kontejner
7. Insuflační jednotka včetně aktivního odtahu plynu, 1 ks
volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu
volitelná velikost insuflované dutiny
intuitivní a jednoduché ovládání
automatické vypouštění plynu při přetlaku
možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2
předvolba tlaku v mmHg
tlak nastavitelný v rozsahu min 3 – 25mmHg
maximální průtok min. 45 l/min
volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině
podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou
volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu
ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru
součástí 2 ks insuflační a 2 ks desuflační hadice bez čipu počtu použití
vysokotlaká hadice CO2, 10 ks filtrů
zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní
součástí dodávky musí být samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 2 ks autoklávovatelné insuflační hadice s ohřevem plynu bez čipu počtu použití
součástí dodávky musí být samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře řízená datově HF jednotkou, odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr, tři režimy intenzity odsávání, jednoduché a intuitivní ovládání, indikátor stupně intenzity odsávání, vhodné pro otevřenou i laparoskopickou operativu, včetně příslušenství: 1 balení filtrů, 1 balení laparoskopické odsávací hadice, 1 balení OR-VAC ULPA filtr
8. Elektrochirurgický vysokofrekvenční generátor, 1 ks
multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)
výkonový rozsah – mono min. 0-300 W, bipo min. 0-320 W
podpora plazmové resekce a bipolární enukleace
rychlá a stabilní plasma bez nutnosti kontaktu s tkání při resekci
řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením
automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
možnost připojení min. 4 různých nástrojů současně (bipolární, monopolární)
min. 4 různé přípojné pozice pro nástroje
nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
možnost uložení min. 20-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem
ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
možnost připojení dvou typů ovládacího nožního pedálu
volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace
nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje
možnost volby jasu displeje
možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě
na displeji
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtahem kouře
součástí elektrochirurgického generátoru musí být modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm
včetně příslušenství:
samostatný vozík s izolačním transformátorem
1 ks měniče hybridní technologie pro nástroje laparoskopické i pro otevřenou operativu
1 ks měniče ultrazvukové technologie pro laparoskopické nástroje
Min. 1 ks dvojitého pedálu
100 ks jednorázových neutrálních elektrod
1 ks kabelu pro připojení neutrální elektrody
datové kabely pro kompletní zapojení
9. Záznamové zařízení, 1 ks
medical grade záznamové zařízení
2D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy (lze rozšířit až na 3D a 4K)
ovládání přes dotykový monitor min 13“
Vestavěné uložiště o kapacitě 2TB v provedení SSHD s možností rozšířit o další 6TB s možností nastavení zrcadlení pro vyšší stupeň zabezpečení zálohy
v případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
šifrovaní vestavěného disku, popřípadě připojeného USB
V případě připojení externího úložiště, přístroj automaticky zaznamená vyšetření i na toto zařízení
Obrazové výstupy: DVI (VGA), HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP
obrazový vstup: FullHD-SDI
export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (s nebo bez pacientských dat)
kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
záznam videa ve formátu Full HD - 1080p MPEG4 na interní pevný disk
záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) kapitolováním resp. segmentací záznamu
porovnávání záznamů / snímků
musí plně odpovídat požadavkům GDPR
ovládání z tlačítek endoskopu
Možnost dodatečně rozšířit HW o další samostatné integrované obrazové vstupy (např. formou integrované karty)
Možnost simultánních záznamů z více zdrojů video signálu do jednoho multiplexu s plnou časovou synchronizací
Možnost rozšíření o vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy pro označení konkrétních míst v záznamu či celých úseků
umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy
Rozhraní plně v českém jazyce.
10. Laparoskopická oplachová pumpa včetně integrovaného odsávání, 1 ks
oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání
ochrana proti přetlakování
ovládání a sání je realizováno pomocí tlačítek na nástroji a také na přístroji
průtok min. 2l/min,
tlak do min. 450 mmHg
podtlak pro sání až do min. 60 kPa
součástí dodávky 1 balení hadic pro oplach, 1 balení hadic pro sání, 2 ks odpadní nádoby, 1 balení odpadní sáček s víkem
11. Přístrojový vozík (MDE), 1 ks
izolační transformátor
nastavitelné rameno pro LCD monitor
zadní panel vozíku
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
držák infuzních vaků
lišta pro připevnění odpadní nádoby
držák pro kamerové hlavy
držák CO2 láhve
držák nožního pedálu
držák pro ovládací monitor záznamového zařízení
manipulační madla
antistatická povrchová úprava
centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení
B: Vybavení zákrokového sálku - Chirurgie | 1. Zdroj světla LED a Full HD kamerová jednotka, 1 ks
medicínský atest
2D Full HD zobrazení (1920x1080p)
integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED
podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie
podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
integrované záznamové zařízení – archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)
ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě
digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích
volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4
výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite
vnitřní paměť pro uložení až 10 jednotlivých předvoleb
předvolba nastavení až 20 údajů pacientských dat
možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
kompatibilita se stávající autoklávovatelnou kamerovou hlavou na operačním sále (CH-S190- XZ-E), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy
kompatibilita se stávajícími autoklávovatelnými videoendoskopy na operačním sále (EndoEye HD II), z důvodu rychlejší operativy při autoklávovaní kamerové hlavy, videoendoskopu
2. Zdroj světla
integrovaný LED zdroj studeného světla
LED lampa s životností min. 10.000 hodin
výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu
plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole
intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení
automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu
podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
3. Full HD Kamerová hlava, 1 ks
3-čipový CMOS systém
režim plné HDTV
podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG
integrovaný upínací mechanismus pro optiky
3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla
integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy
ovládání zoomu a ostření na kamerové hlavě
váha kamerové hlavy max. 300 g
4. Full HD LCD monitor s úhlopříčkou min. 26 “, 1 ks
LCD technologie
úhlopříčka minimálně 26"
poměr zobrazení 16:9
rozlišení obrazu 1920 x 1080
počet zobrazovaných barev minimálně 109
podpora automatického nastavení obrazu dle použité kamerové jednotky pro zlepšení kvality obrazu (stávající kamerová jednotka OTV-S190, výrobce Olympus)
zobrazovací úhel min 170° všemi směry
svítivost min. 450 cd/m2
kontrast 1400:1
rotace obrazu o 180°, zrcadlení obrazu
PiP, PoP, klonování HD obrazu
schopnost nastavení různých scanovacích režimů
obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 2x 3G/HD/SD-SDI, 1x HD15, 1x Y/C, 1x composite video, 1x AUX
obrazové výstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x HD/SD-SDI, 1x SD-SDI, 1x Y/C, 1x composite video, 1x clone out
vzdálené vstupy: 1x RS-232C, 1x GPI
připojení k endoskopickému vozíku pomocí VESA100 a VESA200 uchycení
bez externího napájecího zdroje
5. Rigidní optika, 1 ks
autoklávovatelná
optika, šířka 2,7 mm
úhel pohledu 30°
světlovodný kabel – průměr 2,8 mm, délka 3 m, autoklávovatelný, 2 ks
6. Nahrávací zařízení, 1 ks
medical grade záznamové zařízení
2D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy (lze rozšířit až na 3D a 4K)
ovládání přes dotykový monitor min 13“
Vestavěné uložiště o kapacitě 2TB v provedení SSHD s možností rozšířit o další 6TB s možností nastavení zrcadlení pro vyšší stupeň zabezpečení zálohy
v případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
šifrovaní vestavěného disku, popřípadě připojeného USB
V případě připojení externího úložiště, přístroj automaticky zaznamená vyšetření i na toto zařízení
Obrazové výstupy: DVI (VGA), HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP
obrazový vstup: FullHD-SDI
export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (s nebo bez pacientských dat)
kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM
automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM
záznam videa ve formátu Full HD - 1080p MPEG4 na interní pevný disk
záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) kapitolováním resp. segmentací záznamu
porovnávání záznamů / snímků
musí plně odpovídat požadavkům GDPR
ovládání z tlačítek endoskopu
Možnost dodatečně rozšířit HW o další samostatné integrované obrazové vstupy (např. formou integrované karty)
Možnost simultánních záznamů z více zdrojů video signálu do jednoho multiplexu s plnou časovou synchronizací
Možnost rozšíření o vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy pro označení konkrétních míst v záznamu či celých úseků
umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy
Rozhraní plně v českém jazyce.
7. Vozík, 1 ks
izolační transformátor
držák monitoru
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná
manipulační madla
antistatická povrchová úprava
držák kamerové hlavy a kabelu s krytím optické části kamery
8. Přístroj pro radiačně navigovanou chirurgii, 1 ks
přenosný systém pro přesné určení ploch se zvýšeným příjmem radionuklidů (radiofarmak) pro radiačně navigovanou chirurgii
energetický rozsah: 15 keV – 1 MeV
2 měřící režimy: - dávkový (dávka/s) - čítací (celkový počet detekovaných impulsů)
výběr radionuklidů pomocí dotekových kláves – přednastavené: Tc-99m, In-111, I- 123, F-18 - uživatelsky nastavitelné v rozsahu 15 keV – 1 MeV
automatické nastavení optimálního zisku - autodiagnostika
automatické rozeznání typu sondy po připojení
2 typy zvukových výstupů s regulací hlasitosti: - kontinuální signál s proměnnou frekvencí - přerušovaný signál (“cvakání”) s proměnnou četností
nastavitelný práh (minimální hodnota) pro zvukový signál
možnost aktualizace software
napájení 230V/50Hz
Možnost rozšíření o jednotku pro detekci fluorescence (ICG) v budoucnosti
CdTe kabelová polovodičová sonda úhlová, měření radioaktivity pro nízko a středně energetické radioizotopy (Tc-99m, I-125, atd.)
CsI bezdrátová (bluetooth) scintilační sonda úhlová, měření radioaktivity: - energetický rozsah: 100 keV – 1 MeV
C: Vybavení zákrokového sálku - gynekologie | 1. Rigidní cystoskop, 1 ks
HD rigidní optika, 1 ks:
HD, úhel pohledu 12°
průměr optiky 4 mm
min. pracovní délka optiky 280 mm
safírová sklíčka
kompatibilní s endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus a s bipolárními resektoskopy TURis zn. Olympus
kompatibilní se stávajícími cystoskopy zn. Olympus
ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci
resterilizovatelná v parním sterilizátoru na 134°C
HD rigidní optika, 1 ks:
HD, úhel pohledu 70°
průměr optiky 4 mm
min. pracovní délka optiky 280 mm
safírová sklíčka
kompatibilní s endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus a s bipolárními resektoskopy TURis zn. Olympus
kompatibilní se stávajícími cystoskopy zn. Olympus
ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci
resterilizovatelná v parním sterilizátoru na 134°C
Terapeutický cystoskop, 1 ks:
cystoskop musí být kompatibilní s dříve pořízenými optikami OES PRO a OES ELITE zn. Olympus
cystoskopický plášť 21 Fr., 1 ks
standardní zavaděč, 1 ks
pracovní Albarran můstek, jednokanálový, samozamykatelný, 1 ks
pracovní můstek s 1 vstupem, 1 ks
flexibilní extrakční kleště, max. 7 Fr. x min. 330 mm, 1 ks
flexibilní bioptické kleště, max, 7 Fr. x min. 330 mm, 1 ks
světlovodný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m, kompatibilní se stávajícím světlem CLV-190, zn. Olympus 1 ks
všechny uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C
Sterilizační kontejner, 1 ks:
sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí cystoskopu
bezpečné uchycení veškerých částí nástroje (vč. uchycení optik)
uložení nástrojů ve dvou úrovních
víko
použitelný do parního autoklávu, 134°C
2. Flexibilní video-cystoskop s HDTV čipem v distálním konci endoskopu, 1 ks
opakovatelně použitelný – resterilizovatelný nástroj
CCD čip v distálním konci flexibilního video-cystoskopu v HDTV rozlišení
širokoúhlé HDTV zobrazení pro plné využití plochy připojeného HDTV monitoru
vestavěný konektor pro připojení video-endoskopu do video-systému
vestavěný světlovodný kabel pro připojení do zdroje světla
minimální pohyb distálního konce nahoru / dolu: 220° / 130°
endoskop má aretační funkci pro fixaci zahnutí distálního konce – pro cílené biopsie
přímý směr pohledu 0°
průměr zaváděcího tubusu max. 17 Fr.
zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění, max. průměr 2,7 mm
hloubka ostrosti v min. rozmezí 3 – 50 mm
zorné pole min. 120° pro lepší panoramatický přehled
průměr pracovního kanálu min. 6,6 Fr. (2,2 mm)
pracovní délka min. 380 mm
přípojný adaptér na pracovní kanál se dvěma vstupy a s možností plynulé regulace opakovatelně použitelného těsnění kolem nástroje
podpora funkce úzko-pásmového zobrazení pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických urologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů a jejich léčbu. Tento přínos je doložen v četných studiích, a také v doporučení Evropské urologické společnosti (v EAU Guidelines)
min. 4 programovatelná tlačítka pro ovládání video-systému z těla endoskopu
součástí nabídky: endoskop, sadu čisticích kartáčků, adaptér na pracovní kanál s kohoutem, sadu těsnění, ETO sterilizační krytku
kompatibilní se stávajícím procesorem CV-190 a zdrojem světla CLV-190, zn. Olympus
v případě nekompatibility se stávající zkoušečkou těsnosti pro „Flexibilní cystoskop“ nutnost dodání 1 ks zkoušečky těsnosti pro „Flexibilní video-cystoskop s HDTV čipem v distálním konci endoskopu“
3. Monitor - operační (MDE), 1 ks
LCD technologie
úhlopříčka minimálně 26"
poměr zobrazení 16:9
rozlišení obrazu 1920 x 1080
počet zobrazovaných barev minimálně 10na9
podpora automatického nastavení obrazu dle použité kamerové jednotky pro zlepšení kvality obrazu (stávající kamerová jednotka OTV-S190, výrobce Olympus)
zobrazovací úhel min 170° všemi směry
svítivost min. 450 cd/m2
kontrast 1400:1
rotace obrazu o 180°, zrcadlení obrazu
PiP, PoP, klonování HD obrazu
schopnost nastavení různých scanovacích režimů
obrazové vstupy alespoň: 2x DVI-D, 2x 3G/HD/SD-SDI, 1x HD15, 1x Y/C, 1x composite video, 1x AUX
obrazové výstupy alespoň: 2x DVI-D, 1x HD/SD-SDI, 1x SD-SDI, 1x Y/C, 1x composite video, 1x clone out
vzdálené vstupy: 1x RS-232C, 1x GPI
hmotnost maximálně 8 kg
připojení k endoskopickému vozíku pomocí VESA100 a VESA200 uchycení
bez externího napájecího zdroje
4. Plasma Resektoskop, 1 ks
oboustranná kompatibilita s dosud používanými bipolárními resektoskopy OES Pro
kompatibilita s dosud používaným vf generátorem ESG-400
kompatibilita s dosud používaným příslušenstvím a spotřebním materiálem
vnější průměr pláště maximálně 27 Fr.
podpora plazmové vaporizace a bipolární enukleace prostaty
možnost single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu
možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)
možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku
možnost připojení vaporizační oválné elektrody
možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt
možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)
možnost připojení kuličkové koagulační elektrody
možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty, tzv. TUEB
veškeré nabízené součásti nástroje musí být sterilizovatelné v parním sterilizátoru (autokláv 134°C)
HD rigidní optika, 1 ks:
HD, úhel pohledu 12°
průměr optiky 4 mm
min. pracovní délka optiky 280 mm
safírová sklíčka
kompatibilní s endoskopickou kamerou a světlovodným kabelem zn. Olympus a s bipolárními resektoskopy TURis zn. Olympus
kompatibilní se stávajícími cystoskopy zn. Olympus
ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci
2 ks, světlovodu kompatibilní se stávajícím zdrojem světla CLV-190, zn. Olympus, minimální rozměry 2,8 mm x 3 m
1 ks, dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem
1 ks, klasického obturátoru
1 ks, aktivní pracovní element
1 ks, optického obturátoru
2 ks, bipolárního VF-kabelu pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce ESG-400
1 ks, proplachová stříkačka s pevným připojením, min. 150 ml
1 ks, proplachového rotačního 2ventilu pro single flow resekci
1 ks, sterilizační kontejner s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu, víko, autoklávovatelný
5. HD kamerová hlava pro endoskopii, 1 ks
endoskopická HDTV kamerová hlava
lomená
musí umožňovat zobrazení kruhové výseče u všech průměrů optik
1 chip, CCD technologie
3 programovatelná ovládací tlačítka
váha max. 100 g
připojení k optikám standardních výrobců
rotace kamerové hlavy s možností aretace
podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, FDA certifikát
kompatibilní se stávajícím instrumentáriem na oddělení
kompatibilní se stávajícím procesorem CV-190, zn. Olympus