# Technická specifikace

Specifikace analyzátoru:

Analyzátor pro testování citlivosti mikroorganismů na ATB

- Kapacita systému – minimálně 60 paralelních testů (karet) na testování citlivosti pro různé mikroorganizmy

- Plná automatizace procesu identifikace a testování citlivosti, a to včetně inokulace karet, inkubace, čtení a také odstranění ukončených karet

- Identifikace bez nutnosti dodatečných činidel

- Separátní panely (karty) pro identifikaci a testování citlivosti

- Kombinace antibiotik – minimálně 15 antibiotik paralelně testovaných pro daný mikroorganizmus

- Hermetické uzavření karet po inokulaci – nulová možnost kontaminace obsluhy a přístroje

- Čárové kódy na diagnostických kartách pro identifikaci a testování citlivosti

- Relevantní kombinace antibiotik pro jednotlivé skupiny bakterií, možnost volby optimální kombinace s ohledem na konkrétní bakteriální kmen

- Identifikační databáze obsahující více než 400 organizmů, a to včetně: - Gram negativních bakterií - Gram pozitivních bakterií - Neisseria, Haemophilus - Anaerobes and Corynebacterium - kvasinek

- Detekce mechanizmů rezistence: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL – možnost ověření informacemi z přístroje

- Rychlost odezvy: průměrná doba pro získání výsledků identity 4-6 hodin, v případě citlivosti 8-10 hodin

- Forma výstupu – konkrétní hodnota MIC, eventuelně interval hodnot

- Vyhodnocovací software - terapeutické interpretace S/I/R naměřených hodnot - expertní systém s databází fenotypů, distribuce MIC - sledování rezistence, epidemiologie - pravidelná aktualizace databáze - zohlednění pravidel EUCAST, CLSI, apod.

- Advanced Expert System pracující s publikační, fenotypovou databází, expertními pravidly a možnostmi terapeutických korekcí

- Jednoduché intuitivní ovládání, software pro správu dat, napojení na LIS

- Kompaktní systém

- Oboustranná usměrněná komunikace s LIS

- Možnost integrace a komunikace prostřednictvím integračního softwaru – middlewaru

- Příprava karet pro identifikaci i testování citlivosti v externím modulu – možnost přidání dalších modulů pro současnou přípravu vzorků v různých laboratořích

- řídící a komunikační software

- aplikační podpora a servis

Analyzátor musí:

- být nový, nepoužitý (ne repasovaný)

- součástí dodávky je PC s kompletním SW vybavením, tiskárna, záložní zdroj UPS

- součástí dodávky analyzátorů musí být zaškolení personálu

- musí být zajištěn dostupný bezplatný servis analyzátorů včetně validací (pravidelné roční validace) a pravidelných preventivních kontrol po celou dobu zápůjčky

Přístroj i diagnostické soupravy musí splňovat požadavky nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Požadavky na spotřební materiál:

- plně kompatibilní druhy reagencií, které jsou schváleny výrobcem zapůjčených přístrojů

- reagencie musí být dodávané v originálním balení

- realizace dodávky reagencií max. do 7 kalendářních dnů od doručení objednávky

Další podmínky:

- součástí dodávky je doprava na místo osazení, vlastní instalace, zprovoznění a komplexní vyzkoušení systému s následným zaškolením obsluhy

- součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle § 4 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)

- součástí dodávky je samostatné prohlášení o třídě přístroje a jeho částí (I, IIa, IIb a nebo III), toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá přístroj zařazený do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha přístroje jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atd.). Tento provozní deník musí být opatřen razítek a podpisem zástupce prodávajícího.

- součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů.

- součástí nabídky bude i fotografie nebo prospekt nabízeného výrobku v českém jazyce vč. popisu jeho technických údajů a parametrů

- v průběhu výpůjčky požadujeme provádět bezplatně:

  - veškeré kontroly předepsané výrobcem a příslušnou legislativou, v případě, že výrobce neuvádí tuto povinnost, pak min. 1 x ročně provedení kontroly v rozsahu PBTK kalibrace

  - údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů, které nepodléhají běžnému opotřebení a expiraci

- v nabídce bude uveden časový interval o povinných technických kontrolách – PBTK, doporučený výrobcem (Příloha č. 2 Krycí list nabídky)

- doba nástupu servisního technika na opravu po celou dobu výpůjčky bude maximálně do 24 hodin od nahlášení poruchy

- v záruční době účastník v případě poruchy přístroje zapůjčí náhradní přístroj po dobu opravy a to v případě, že porucha nebude odstraněna do 48 hod od jejího nahlášení

Účastník ZŘ předloží ve své nabídce kompletní technické údaje přístroje (analyzátoru), vč. obchodního označení přístroje.