ČÁST 1: Endoskopická sestava pro gastroenterologii

| Název | Endoskopická sestava pro gastroenterologii | Oddělení | gastroenterologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 1 |  |  |

Technická specifikace

LCD monitor min. 31,5“

- Úhlopříčka minimálně 31,5“

- HDTV rozlišení obrazu

- Minimální kontrast 1000:1

- Antireflexní úprava

- Certifikace MDE

- Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA

Videoprocesor

- Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti.

- Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p.

- Podpora optických zobrazovacích metod:

- musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo).

- musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy.

- musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení min. 6 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti

- Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu, může být  součástí  monitoru

- Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice

- Obrazové výstupy: 2x DVI, případně taková, aby byla zajištěna plná funkčnost a maximální kvalita zobrazení

- Možnost připojení jednotky umožňující detekci lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD (může být externí zařízení) –

- DICOM rozhraní:

- Videoprocesor musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství.

- Implementace do stávajícího NIS systému.

- Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.

- Funkce odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu.

LED zdroj světla

- Automatické řízení intenzity světla.

- Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích.

- Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod.

- Životnost LED diod – minimálně 10 000 provozních hodin.

- Podpora optických zobrazovacích metod:

- musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo).

- musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy.

Videokolonoskop (3 ks )

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).

- Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy.

- Optický systém:

- zorné pole minimálně 140°

- směr pohledu přímý pohled

- pozorovací vzdálenost minimálně 3,0-100,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- vnější průměr distálního konce maximálně 13,2 mm

- vnější průměr tubusu maximálně 13,2 mm

- pracovní délka minimálně 1690,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně 180°

- dolů minimálně 180°

- doprava minimálně 160°

- doleva minimálně 160°

- Přídavný oplachový kanál.

- Videokolonoskop musí být plně kompatibilní s nabízeným endoskopickým systémem a stávajícím automatickým dezinfektorem Wassenburg, který je v majetku zadavatele.

Insuflační jednotka CO2

- Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu.

- CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod).

- Grafický indikátor zbývajícího množství (tlaku) CO2 plynu v tlakové láhvi.

- Výstupní tlak maximálně 65 kPa.

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo.

- Odsávací láhev minimálně 2 litry.

- Nominální vakuum minimálně 90 kPa.

- Výkon minimálně 30 l/min.

Oplachová vodní peristaltická pumpa

- Ovládání pomocí nožního spínače.

- Průtok vody je plynule nastavitelný.

- Průtok vody od 60 ml/min do 190 ml/min.

- Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr.

Záznamové zařízení

- Záznamové zařízení umožňující ukládat videosekvence z vyšetření na integrovaný pevný disk, přímo na USB paměťové medium nebo externí HDD., nebo přímo součástí videoprocesoru

- Možnost odesílání foto a video záznamů do PACS.

- MDE certifikace.

- Interní HDD.

- Podpora USB 2,0 vysokorychlostní.

- Snímací pedál.

Pojízdný endoskopický vozík

- Mobilní, čtyři police, minimálně jedna výsuvná.

- Držák pro dva endoskopy.

- Polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA.

- Homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m.

- Držák pro CO2 tlakovou láhev