Minimální technické podmínky

Přístroje 2022 - II.“

Číslo spisu: OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU

Číslo zakázky: P23V00000075

Technická specifikace

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hybridní gamakamera – SPECT/CT | 1 ks |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky na hybridní SPECT/CT zařízení: | Požadovaná hodnota |  |  |
| Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace a diagnostických CT obrazů, zejména pro kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové („gated“) scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie SPECT a CT obrazů, napojení na nemocniční PACS a NIS. | ano |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu a zaškolení obsluhy. | ano |  |  |
| Zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční lhůtě | ano |  |  |
| Základní požadavky na digitální detektory: |  |  |  |
| Plně digitální detektor - 1ADC/PMT | ano |  |  |
| Scintilační NaI (Tl) krystal, rozměr zorného pole | min. 53 × 38,5 cm |  |  |
| Energetický rozsah | Min. v rozsahu 60 - 511 keV |  |  |
| Digitální korekce linearity a homogenity v reálném čase | ano |  |  |
| Charakteristika dle NEMA NUI-2018: | ano |  |  |
| Vnitřní prostorové rozlišení: - FWHM, CFOV <= 3,9 mm - FWHM, UFOV <= 3,9 mm - FWTM, CFOV <= 7,6 mm - FWTM, UFOV <= 7,8 mm | ano |  |  |
| Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem: - FWHM <= 7,5 mm | ano |  |  |

| Linearita: - Diferenciální CFOV <= 0,2 mm - Diferenciální UFOV <= 0,2 mm - Absolutní CFOV <= 0,5 mm - Absolutní UFOV <= 0,7 mm | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Homogenita: - Homogenita UFOV (diferenciální) <= 2,7 % - Homogenita CFOV (diferenciální) <= 2,5 % | ano |  |
| Vnitřní energie rozlišení FWHM při 99mTc | <= 9,9 % |  |
| Základní požadavky na SPECT Gantry: |  |  |
| Proměnný úhel nastavení detektorů | ano |  |
| Integrované gantry SPECT/CT | ano |  |
| Plně automatický Body Countouring pro SPECT a celotělová vyšetření | ano |  |
| Průměr otvoru gantry SPECT/CT | min. 700 mm |  |
| Základní požadavky na vyšetřovací lůžko: |  |  |
| Maximální hmotnost pacienta | min. 220 kg |  |
| Dolní poloha vyšetřovacího lůžka | pod 60 cm |  |
| Atenuace vyšetřovacího lůžka | max. 10 % |  |
| Automatický pohyb lůžka ve vertikálním i horizontálním směru | ano |  |
| Fixační pomůcky pro pacienta pro vyšetření SPECT mozku, fixace rukou pro SPECT hrudníku, pro celotělová vyšetření | ano |  |
| Plně do gantry nebo pacientského stolu integrovaný zásobník na 2 sady kolimátorů nebo semiautomatická výměna kolimátorů s uskladněním na vozíky | ano |  |
| Základní požadavky na EKG trigger: |  |  |
| EKG zařízení pro gateované kardiologické studie | ano |  |
| Displej pro sledování EKG křivky | ano |  |
| Automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice | ano |  |
| Základní požadavky na kolimátory: |  |  |
| 1 pár kolimátorů LEHR | ano |  |
| vzdálenost mezi detektory s LEHR kolimátory min. 700 mm | ano |  |
| Základní požadavky na CT: |  |  |
| Transmisní korekce atenuace, obrazová fúze a lokalizace, diagnostické CT | ano |  |
| počet fyzických řad detektorů | min.16 |  |
| Počet nasnímaných řezů z jedné rotace | min.16 |  |
| Počet rekonstruovaných řezů z jedné rotace | min.32 |  |
| Diagnostické FOV | min. 50 cm |  |
| Nejmenší tloušťka řezu | <= 1 mm |  |
| Rekonstrukční matice | 512 x 512 pixel |  |
| CT iterativní rekonstrukce na RAW datech | ano |  |
| Výkon generátoru | min. 32 kW |  |
| Současná podélná a úhlová modulace (4D) proudu rentgenky v reálném čase (optimalizace dávky při akvizici dat) | ano |  |
| Volitelné napětí rentgentky | min. v rozsahu 80-130 kV |  |
| Proud rentgenky | max. ≥ 240 mA |  |
| Cínový filtr (Sn) za účelem snížení dávky | ano |  |
| Základní požadavky na akviziční konzoli: |  |  |
| LCD monitor s vysokým rozlišením a úhlopříčkou | min. 19“ |  |
| Možnost akvizice ve více energetických oknech současně | ano |  |
| Možnost plánování budoucích pacientů, komunikace s NIS pomocí formátu DICOM Worklist | ano |  |
| Možnost EKG řízeného sekvenčního snímání CT za účelem CT obrazů srdce v definovaných fázích srdečního cyklu včetně 3D rekonstrukce kardiovaskulární anatomie | ano |  |
| Kompletní sada pro kontrolu kvality | ano |  |
| Zlepšení obrazu SPECT typu Flash 3D, Astonish, Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM | ano |  |
| SW umožňující rekonstrukci CT, 3D, SPECT a fúzi obrazů, MPR rekonstrukci | ano |  |
| Globální kvantifikace pro Cu-67, Ga-67, Ho-166, I-123, I-125, I-131, In-111, Kr-81, Kr-85, Lu-177, Ra-223, Rb-81, R-186, Sm-153, Tc-99m, Tl-201, Xe-127, Xe-133 a Yb-169. | ano |  |

| Základní požadavky na vyhodnocovací systém: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodání nového nebo rozšíření stávajícího vyhodnocovacího systému symbia.net tak, aby splňoval následující požadavky: | ano |  |
| Vyhodnocovací systém na bázi klient-server pro následné zpracování digitálního obrazu, pro současnou práci 2 uživatelů |  |  |
| Funkce současného porovnání staré a nové studie téhož pacienta | ano |  |
| Funkce zpracování dat z více modalit včetně jejich fúze | ano |  |
| SW pro analýzu plic, štítné žlázy, ledvin, jater, žlučníku a gastrického vyprazdňování | ano |  |
| SW pro vyhodnocování onkologických studií | ano |  |
| SW pro vyhodnocování kardiologických studií, optimálně Corridor 4DM | ano |  |
| SW pro vyhodnocování striatálních studií (kvantifikace Datscanu a s normálovou databází) | ano |  |
| Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM | ano |  |
| Zobrazení projekce maximální intenzity (MIP) | ano |  |
| Analýza ROI, VOI i ve fúzovaných datech | ano |  |
| Základní požadavky na UPS: |  |  |
| Záložní zdroj pro napájení gama kamery, doba zálohování | min. 10 minut |  |