TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE

- zdravotnický prostředek třídy I dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích,

- osobní ochranný prostředek kategorie III dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích,

- materiál nitril,

- jednorázové, nesterilní, nepudrované,

- univerzální, vhodné pro pravou i levou ruku,

- mikrobiologická odolnost: ochrana proti bakteriím, virům a plísním,

- celková délka rukavice min. 240 mm,

- maximální úroveň propustnosti, hodnota AQL≤ 1,5,

- odolnost vůči roztržení: min. pevnost 6N,

- exspirace min. 24 měsíců,

- vnější povrch: texturovaný na koncích prstů,

- manžeta: rovnoměrně rolovaný okraj,

- na balení musí být řádně označena velikost, šarže, doba exspirace, název,

- na balení musí být uvedeny piktogramy dle platných norem,

- požadovaný rozsah velikostí S-M-L-XL,

- s rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování a sundávání,

- barva – běžné barevné provedení využívané ve zdravotnickém provozu

Nabízené rukavice určené k použití musí být dále v souladu s požadavky

- příslušných norem pro lékařské rukavice pro jednorázové použití EN ISO 21420 (nebo EN 420), EN 455, EN 374, EN 16523-1.