Příloha č. 4

„Termická dezinfekce pro úpravu vody

pro hemodialyzační oddělení SN v Opavě – II.“

Číslo spisu: OPA/Hal/2023/27/termická dezinfekce-HDS-II

Číslo zakázky: P23V00000198

| Název přístroje |  |
| --- | --- |
| Typ přístroje |  |
| Výrobce |  |

| Požadované parametry: | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém musí být plně kompatibilní se stávající technologií úpravny vody | Ano |  | Podmínka |
| Systém musí umožňovat provádění rutinní horké dezinfekce okruhu permeátu současně s dialyzačními monitory a přívodními hadicemi k nim | Ano |  | Podmínka |
| V jedné dezinfekční směně (=skupině) musí být takto vydezinfikováno alespoň 7 monitorů | Ano |  | Podmínka |
| Maximální rozměry systému horké dezinfekce: š: 750 mm, v: 1600 mm, h: 750 mm | Ano |  | Podmínka |
| Maximální hmotnost systému horké dezinfekce 130 kg | Ano |  | Podmínka |
| Maximální celkový příkon systému horké dezinfekce do 20 kW | Ano |  | Podmínka |
| Systém musí být vybaven pyrogenním filtrem pro zachycování fragmentů mikrobiologických kontaminantů | Ano |  | Podmínka |
| Pyrogenní filtr musí být zahrnut do okruhu s expozicí horkou vodou | Ano |  | Podmínka |
| Systém musí kontrolovat teplotu na počátku a konci smyčky permeátu a na základě toho potvrdit úspěšnost provedení dezinfekčního procesu | Ano |  | Podmínka |
| Systém musí evidovat protokol proběhlých dezinfekčních cyklů a umožnit zpětnou kontrolu dosažených parametrů poslední dezinfekce | Ano |  | Podmínka |
| Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek dle direktivy EU 2017/745 Medical Device Regulation, resp. dle směrnice ES 93/42 (MDD) | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky: |  |  |  |
| Kompletní realizace systému horké dezinfekce (dodávka, materiál, kompletní instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání legislativou dané dokumentace). | Ano |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zejména: - návod k použití v českém jazyce (možno na elektronickém nosiči dat) a další dokumentace dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů - instruktáž obsluhy na úrovni koncového uživatele (ošetřovatelského personálu) a na úrovni technika zajišťujícího na uživatelské úrovni provoz systému a komunikaci s autorizovaným servisem | Ano |  | Podmínka |
| Max. délka permeátové smyčky (DN 20) | Uveďte: [m] |  | Informativní |
| Rozměry systému horké dezinfekce | Uveďte: š: [mm] v: [mm] h: [mm] |  | Informativní |
| Hmotnost systému horké dezinfekce | Uveďte: [kg] |  | Informativní |
| Napájení systému horké dezinfekce | Uveďte: - napětí [V] - příkon [kW] |  | Informativní |