Část 3. - UZV Urgentní příjem                                                                       Příloha č. 1c

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Ultrazvukový systém - typ notebook | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Diagnostický monitor: |  |
| Integrovaný LCD monitor velikosti min. 15" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazovací režimy, měření, software: |  |
| Barevný M-mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| B-mód, barevný směrový Doppler, výkonový Doppler, spektrální PW Doppler. B-mód a PW Doppler musí mít automatickou kontinuální dynamickou optimalizací obrazu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Harmonické zobrazení na všech sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Compaundní zobrazení nastavitelné v min. 4 úrovních | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazení redukující ultrazvukové speckle nastavitelné minimálně v 8 úrovních | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D s těmito funkcemi: změna úhlu vysílání (steer) paprsků do minimálně 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Standardní výpočty a měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnoty S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost programovatelných kalkulací | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plná podpora DICOM 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Export dat do standardních formátů AVI, JPEG, apod. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podporu dalších typů sond - min. mikrokonvexní, endokavitální (rektální/vaginální), sektorové vč. vysokofrekvenční sektorové sondy nezávisle na ovládacím panelu přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Další požadavky: |  |
| Max. hmotnost přístroje včetně baterie 6,0 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrované madlo pro bezpečné přenášení přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provoz z integrované baterie i z el. sítě. Min. doba práce v případě provozu na baterii je 30 min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládací panel přístroje s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně omyvatelné alfanumerické klávesnice a trackballu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spuštění přístroje do plného provozu za max. 120 s z vypnutého stavu. V případě Standby režimu start do max. 25 s. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 ovladačů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přístroj musí mít vlastní přednastavení (presety) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaný SSD disk s minimální kapacitou 250 GB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Funkce zvětšení (zoom) plynule nastavitelná v min. 19 krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamrazeném obraze a s celkovým náhledem na scanovanou oblast | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podpora Wi-Fi přenosu dat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výměna sond za provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní TCD mód | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 4x USB, 1x LAN, 1x HDMI | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 3 uživatelská tlačítka nastavitelná uživatelem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Komunikace s PACS prostřednictvím odesílání dat ve formátu DICOM 3.0 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výškově stavitelný transportní vozík pro přístroj, připojené sondy a příslušenství | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 3 aktivní porty pro zapojení sond | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadované sondy: |  |
| Lineární multifrekvenční sonda s rozsahem min. 4 - 13MHz, min. 128 el., šířka max. 40mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Širokopásmová multifrekvenční fázová sonda s rozsahem min. 1,5 – 4MHz, typ single crystal, šířka max. 30mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Abdominální sonda s rozsahem min. 2 – 5MHz, harmonické zobrazení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |