„Magnetická rezonance“

Číslo spisu: OPA/FMP/2023/08/magnetická rezonance

Číslo zakázky: P23V00000332

Minimální technické podmínky

Supravodivý magnet:

- O síle pole 1.5T s aktivním stíněním a aktivní korekcí homogenity magnetického pole

- vyšetřovací FOV v osách x, y, z, min. 50 x 50 x 50 cm,

- průměr otvoru gantry min. 70 cm

- garantovaná homogenita magnetického pole pro velikost pole 50x50x45 cm max. 4 ppm VRMS

Gradientní a radiofrekvenční systém:

- amplituda ≥ 45 mT/m v ose (x, y a z)

- slew rate ≥ 200 T/m/ms v ose (x, y a z)

- plně digitální akviziční systém s RF přijímačem vybaveným pro současnou akvizici min. 64 nezávislých akvizičních kanálů s využitím paralelních technik

- výkon RF vysílače min 18 kW

Akviziční a výpočetní systém:

- výkonný výpočetní systém

- akviziční a rekonstrukční matrice 64*64 až 1024*1024 s co nejjemnějším krokováním

- plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby DICOM: Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s RIS, MPPS, export do PC

- možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření

- VCG/ ECG hradlování, respirační gating

Požadujeme minimálně tyto samostatné, orgánově dedikované cívky pro 1.5 T:

- integrovaná cívka přijímací / vysílací

- vícekanálová hlavokrční cívka  použitelná v celotělovém konceptu umožňující vyšetření prostřednictvím min. 20 kanálů

- vícekanálová povrchová cívka pro vyšetření hrudi, břišních orgánů a malé pánve, pro angiografická vyšetření, použitelné v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů – 2 ks

- vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů

- Dedikované rigidní anatomicky tvarované vícekanálové cívky pro vyšetření kolene, ramene, kotníku a zápěstí umožňující vyšetření prostřednictvím min. 16 kanálů

- 2 vícekanálové cívky flexibilní pro všeobecné použití - velká a střední

- Prsní cívka (bez biopsie)

Požadovaná vyšetření

- Základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla

- Paralelní akviziční techniky

- Vyšetření páteře se zobrazením celé páteře ve vysokém rozlišení a MR myelograií,

- Vyšetření mozku včetně difúze, perfúze (kontrastní s výpočtem CBV, CBF, TTP, MTT automaticky i s výběrem AIF), tvorba ADC map,

- MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging 2D a 3D (použitelné ve všech částech těla),

- Velmi rychlé sekvence s vysokým rozlišením a extrémně krátkými akvizičními časy primárně pro T2-vážené zobrazování,

- Ortopedická vyšetření včetně zobrazování muskuloskeletálního aparátu, chrupavek a numerického hodnocení chrupavek, sekvence pro diferenciaci kloubní tekutiny, sekvence pro redukci artefaktů od metalických materiálů, sekvence typu DIXON (TSE i GRE),

- Kompletní MR angiografická vyšetření bezkontrastní i kontrastní včetně periferního angia s posunem stolu a celotělového angia v kvalitě lokálních cívek, bezkontrastní i kontrastní MRA 2D i 3D s vysokým časovým i prostorovým rozlišením,

- Zobrazování parenchymatózních orgánů břicha a pánve (včetně prostaty)

- Zobrazování orgánů trávicí trubice včetně cholangiopankreatografie (MRCP),

- Zobrazování orgánů hrudníku a krku,

- Zobrazování prsů a software pro jejich vyhodnocení

- Možnost celotělového vyšetření včetně DWI s nejvyšším b faktorem minimálně 1000; protokoly a sekvence zejména pro detekci metastáz a celotělovou MR angiografii, posun stolu umožňující celotělové vyšetření beze změny polohy pacienta na stole, možnost společného plánování sekvencí v různých úrovních,

- Systém bude vybaven akcelerační technikou pracující na principu compressed sensing (sparse wavelet transformations), použitelnou na vyšetření veškerých anatomických oblastí (muskuloskeletální vyšetření, neurovyšetření, vyšetření trupu). Akviziční technika bude kompatibilní s 2D i 3D sekvencemi, včetně technik jako např. SE, TSE, GRE, IR apod.

- Systém a sekvence pro dechový gating podle polohy bránice,

- Systém pro skládání dílčích obrazů v jediný obraz s potlačením jejich přechodů (pro anatomické i angiografické obrazy),

- Sekvence pediatrická vyšetření včetně snížení gradientního hluku,

- Hybridní multi-shot turbo spin-echo sekvence s potlačením pohybových artefaktů pro všechny oblasti těla, včetně online korekce pohybu vyšetřovaného subjektu

Sekvence

- všechny potřebné sekvence pro výše uvedené spektrum vyšetření včetně ultrarychlých sekvencí typu single shot, EPI, GRASE  a sekvencí typu THRIVE, BLISS, VISTA, MultiVane, TRACS atd. či srovnatelných s využitím paralelních technik

Zpracování obrazových dat

Dodávka nového nebo dovybavení stávajícího multimodalitního serverového portálu pro prohlížení a zpracování obrazů z MR, CT, PET a SPECT. Portál bude splňovat minimálně:

- neomezený počet klientů pro prohlížení. Tento počet nebude po celou dobu životnosti žádným způsobem omezen ani zpoplatněn licencemi,

- kapacita SW portálu bude umožňovat práci min. 5 současně pracujících uživatelů pro jakoukoli práci s 2D, 3D, 4D obrazy včetně pokročilého postprocessingu,

- uživatelem se v reálném čase bude moci stát kterýkoli z klientů, portál bude souběžně umožňovat kterémukoli z uživatelů provádět jakékoli zpracování,

- SW portál bude vybaven postprocessingovým SW, který bude v plném rozsahu pokrývat požadavky z odstavce s názvem „požadovaná vyšetření“,

Požadujeme jako součást dodávky

- Faradayova stínící kabina včetně průhledového okna, vstupních dveří, průchodových filtrů (nová nebo repase stávající)

- kompletní dodávku chlazení MR přístroje (nové nebo repase stávajícího)

- síťový rozvaděč

- Součástí plnění předmětu smlouvy je také demontáž a ekologická likvidace původního přístroje, včetně vystavení potvrzení o likvidaci zdroje.

- Součástí předmětu plnění jsou stavební a instalační práce v následujícím rozsahu:

- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení

- Součástí dodávky je provedení veškerých stavebních prací spojených s instalací přístroje a jeho uvedením do provozu. Účastník ZŘ si musí upravit přístupové prostory a prostory instalace dle svých potřeb a po skončení instalace musí prostor uvést do stavu vyhovujícím požadavkům SÚJB, jakož i všem, stavebním, hygienickým a estetickým standardům. Opravu poškozených nebo upravených stavebních prvků, elektroinstalace, nebo sanitárního vybavení provede účastník ZŘ na své náklady.