Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

VZ „Dodávka a instalace robotického operačního systému včetně pozáručního servisu po dobu 8 let“

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%.

Předmětem zadávacího řízení je víceramenný robotický operační systém, který je určen k asistenci přesného ovládání chirurgických endoskopických nástrojů při urologických chirurgických zákrocích, obecných laparoskopických chirurgických zákrocích a dalších laparoskopických zákrocích. Jedná se o doplnění vybavení odborného medicínského pracoviště o adekvátní systém odpovídající aktuálním medicínským metodám a požadavkům, který pomáhá zajistit minimálně invazivní výkony při zachování onkologické radikality.

Součástí dodávky

- pojízdný operační systém

- konzole operatéra

- věž zobrazovacího zařízení

- tréninkový simulátor

- startovací sada tréninkových nástrojů

- startovací sada příslušenství

| Obecné požadavky systému |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Operační systém určený k provádění roboticky asistovaných endoskopických zákroků skládající se z komponent - konzole operátora, pojizdný operační systém, věž zobrazovacího zařízení a simulátor |  |  |
| Schválené indikace: urologie, dětská urologie, obecná chirurgie a gynekologie |  |  |
| Spolehlivost systému - 98 % nepřerušená dostupnost systému za rok při 24 hodinách provozu denně |  |  |
| Propojení zobrazení a záznamu s videomanagementem operačních sálu – záznamové zařízení Dicompass, výrobce Medoro s.r.o. |  |  |
| Pojizdný operační systém |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Hmotnost max. 830 kg |  |  |
| Počet nástrojových ramen kompatibilních s požadovanými endoskopy min. 4 |  |  |
| Vlastní integrovaný pohon |  |  |
| Laserový zaměřovací systém pro určení správné polohy nad pacientem |  |  |
| Přiblížení ramene k portu max. 5 cm |  |  |
| Přenos zpětné vazby při kolizích ramen a dosažení mezních rozsahů pohybu |  |  |
| Optimalizace pohybového rozsahu ramen, zpětná silová vazba |  |  |
| Eliminace třesu ruky operatéra na ramena a nástroje |  |  |
| Automatické nastavení pozice vzhledem k cílové anatomii operace |  |  |
| Ovládání automatického nastavení pomocí dotykového panelu |  |  |
| Vertikální i horizontální nastavení |  |  |
| Záložní baterie v případě výpadku přívodu elektrické energie |  |  |
| Konstrukce s využitím vodorovného nosníku |  |  |
| Software pro ovládání integrovaného stolu, kompatibilního a plně komunikujícího s robotickým operačním systémem – automatické pohybování operačního stolu bez nutnosti demontáže nástrojů z robotických ramen |  |  |
| Zobrazovací věž |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Hmotnost max. 260 kg |  |  |
| Zobrazovací věž s obrazovkou, světelným zdrojem a kamerou |  |  |
| Vizualizační systém umožňující znázornění minimálně dvou externích videozdrojů v reálném čase v zorném poli chirurga a na obrazovce |  |  |
| HD kvalita obrazu na obrazovce i v operačním centru |  |  |
| Automatické zaostřování |  |  |
| Vyvážení bílé barvy |  |  |
| 3D kalibrace |  |  |
| Dotyková obrazovka s možností telestrace, uhlopříčka min. 60 cm |  |  |
| Dotyková obrazovka věže umožňuje operačnímu týmu sledovat v přímém přenosu informace, týkající se operačního výkonu a zároveň mají přístup k ovládacím prvkům systému, nastavení audia, videa a technické podpoře |  |  |
| Překryvné zobrazení chirurgického obrazu a nastavení ovládání systému |  |  |
| Indikátor nástroje mimo obrazovku |  |  |
| Konektory pro výstupy 3D HD videa – min. výstup SDI (1080i) |  |  |
| Konektor USB - možnost záznamu na paměťové uložiště |  |  |
| Celý systém vizualizační techniky umístěn na pojízdném vozíku s centrálním bržděním |  |  |
| Přístup k operačnímu poli - multiportový, 8 mm - 12 mm |  |  |
| Integrovaný elektrokoagulační přístroj s monopolární koagulací - 1 ks |  |  |
| Integrovaný elektrokoagulační přístroj s pokročilou bipolární koagulací - 1 ks |  |  |
| Endoskop |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Endoskop průměr 8 mm |  |  |
| Zorné pole min. 80° |  |  |
| Optické zvětšení min. 10x |  |  |
| Digitální zvětšení min. 4x |  |  |
| Integrované fluorescenční zobrazení 3DHD |  |  |
| Automatické zaostřování, vyvážení bílé barvy a 3D kalibrace |  |  |
| Endoskop s kamerou a optickým kabelem 8mm, 0° - 1 ks |  |  |
| Endoskop s kamerou a optickým kabelem 8mm, 30° - 3 ks |  |  |
| Sterilizační síta pro dodávané endoskopické vybavení - 4 ks |  |  |
| Uchycení CO2 lahví - 2ks |  |  |
| Konzole operatéra |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Hmotnost max. 265 kg |  |  |
| Nezávislé řídící centrum ovládané hlavním operátorem, které umožňuje přenos pohybu ruky operatéra na robotická ramena a pacientské části operačního systému |  |  |
| Ovládání veškerých monopolárních, bipolárních a pokročilých nástrojů, včetně kamer z konzole |  |  |
| 3D HD stereozobrazovač s rozlišením min 1080i |  |  |
| 3D zobrazení v HD rozlišení bez použití 3D brýlí |  |  |
| Eliminace přenosu třesu operatéra na robotická ramena a nástroje |  |  |
| Možnost nastavení citlivosti přenosu pohybu operatéra na robotická ramena |  |  |
| Hlavní (nástrojové) ovladače s možností přenosu silové zpětné vazby |  |  |
| Ergonomický ovládací panel |  |  |
| Digitální dotykový panel pro přístup k audiu, videu, uživatelskému profilu a systémovým nastavením |  |  |
| Ovládání monopolárních, bipolárních a pokročilých nástrojů a kamer pomocí pedálového ovládání |  |  |
| Propojení s tréninkovým simulátorem |  |  |
| Pohybový rozsah |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Úhel otočení min. 500° |  |  |
| Úhel sklonu min. +/-75° |  |  |
| Pohybový rozsah podél osy vložení nástroje min. 33 cm |  |  |
| Počet stupňů volnosti nástroje min. 6 |  |  |
| Rotace min. 540° |  |  |
| Při dosažení limitu pohybového rozsahu některého z aktivních kloubů systém automaticky indikuje zpětnou vazbu |  |  |
| Nízkoprofilová konstrukce ramen umožňující krátkou vzdálenost od portu |  |  |
| Automaticky určený střed rotace u všech ramen |  |  |
| Pokročilé technologie |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Kloubový nástroj na koagulaci velkých cév (uzavírání cév do průměru 7 mm) |  |  |
| Kloubový lineární stapler 45 mm a 60 mm, zásobníky s výškou svorek 1 mm a 1,5 mm |  |  |
| Fluorescenční zobrazování (blízké infračervené spektrum) |  |  |
| Ultrazvukový skalpel |  |  |
| Tréninkový simulátor |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Simulátor pro chirurgy v rámci výuky robotické operativy |  |  |
| Samostatný modul, kompatibilní s robotickým operačním systémem |  |  |
| Integrovaný výukový simulační SW |  |  |
| Bezpečnost systému |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Automatická oznámení o poruchách systému |  |  |
| Automatická oznámení o poruchách způsobených neúmyslnými pohyby nástrojů |  |  |
| Kontrola pozice nástrojů |  |  |
| Uzamknutí ovládání nástrojů, jakmile se hlava operatéra vzdálí od zobrazovací konzole |  |  |
| Výměny nástrojů s navedením - nástroje se vrátí zpět do příslušné polohy v operačním poli |  |  |
| Stapler je vybaven senzorem tloušťky tkáně, který informuje operatéra o tom, zda tloušťka odpovídá typu založeného zásobníku svorek |  |  |
| Funkce automatické detekce kanyly blokuje jakýkoliv pohyb operačního systému v průběhu operace |  |  |
| Pro lepší komunikaci mezi pracovníky na operačním sále jsou komponenty propojeny systémem obousměrného audiopřenosu |  |  |
| Výstupy 2D a 3D videa ve vysokém rozlišení umožňující připojit externí obrazovky v operačním sále |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro kompletní uvedení robotického systému do provozu a pro umožnění plnohodnotné instruktáže (HW, SW, kabeláž, síťové komponenty, propojení čidel, senzorů, instalace ovládacích prvků, zabezpečení, seřízení, kontrola atd.) |  |  |
| Startovací sada - veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro trénink robotické operativy |  |  |
| Iniciální sada |  |  |
| Monopolární kabel - 3 ks |  |  |
| Bipolární kabely - 3 ks |  |  |
| Kanyla o průměru 8 mm - 8 ks |  |  |
| Kanyla o průměru 12 mm - 2 ks |  |  |
| Obturátor tupý o průměru 8 mm - 3 ks |  |  |
| Obturátor tupý o průměru 12 mm - 2 ks |  |  |
| Roušky na ramena systému - min. 40ks |  |  |
| Roušky na centrální sloup systému - min. 20ks |  |  |

TS servis robotický systém

| Obecné požadavky na servis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| Full servis |  |  |
| Preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu |  |  |
| Všechny servisní zásahy |  |  |
| - včetně všech náhradních dílů |  |  |
| - včetně všech speciálních komponent |  |  |
| - včetně nákladů na dopravu |  |  |
| Provedení BTK dle požadavků výrobce a platné legislativy včetně výměny doporučených servisních kitů |  |  |
| Provedení výrobcem předepsané údržby, kontroly, resp. revize elektrické bezpečnosti |  |  |
| Provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení |  |  |
| Technická podpora 24/7/365 |  |  |
| Vzdálené monitorování systému |  |  |
| Odstranění závady vzdáleným přístupem od nahlášení max. 24 h |  |  |
| Vyslání technika na pracoviště pro odstranění závady na místě od nahlášení max. 72 h |  |  |
| Podpora postupů sterilizace a opakovaného použití |  |  |
| Garance doby funkčnosti – kalendářní dny min 98% |  |  |

TS Spotřební zdravotnický materiál k robotickému operačnímu systému

| Minimální technická specifikace | Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty | Strana dokumentu |
| --- | --- | --- |
| nástroj bipolární zatavovací k disekci cév až do 5 mm |  |  |
| nástroj sací/irigační s délkou sacího tubusu 12 mm, pracovní délka 32 cm pro cílenou manipulací v pracovním prostoru |  |  |
| nástroj zatavovací k bipolárnímu pálení cév s úhlem rozevření 40°, délkou branží 20 mm a pracovní délkou 32 cm k zatavování cév až do 7 mm |  |  |
| nůžky monopolární zakřivené, úhel rozevření 29°, délka branží 13 mm, pracovní délka 32 cm; monopolární kauter k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii |  |  |
| nůžky s kulatým hrotem s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm; nůžky s kulatým zakončením branží |  |  |
| nůžky s ostrým zakončením branží s úhlem rozevření 22°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm |  |  |
| úchopový instrument - kleště s úhlem rozevření 55°, délka branží 28 mm, pracovní délka 33 cm k použití u výkonu radikální prostatektomie |  |  |
| kleště atraumatické s úhlem rozevření 30°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 34 cm; atraumatické kleště pro výkony v oblasti colonu |  |  |
| kleště bipolární dlouhé s úhlem rozevření 42°, délkou branží 28 mm, pracovní délkou 33 cm; umožňující dvojí sílu úchopu především pro uchopení tkáně při hysterektomii |  |  |
| kleště bipolární dlouhé s úhlem rozevření 70°, délkou branží 22 mm, pracovní délkou 33 cm; dlouhý bipolární kauter s velkým rozevřením |  |  |
| kleště bipolární fenestrované s úhel rozevření 45°, délkou branží 22 mm a pracovní délkou 33 cm |  |  |
| kleště bipolární malé s úhlem rozevření 45°, délkou branží 14 mm, pracovní délkou 32 cm; bipolární mikrokleště sloužící k mikro výkonům na tkáni |  |  |
| kleště bipolární s úhlem rozevření 45°, délkou branže 20 mm, pracovní délkou 33 cm k radikálním prostatektomiím a resekci ledviny |  |  |
| kleště s dlouhým hrotem s úhlem rozevření 30°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 33 cm; kleště rovné s dlouhým rovným zakončením k atraumatickému použití |  |  |
| kleště úchopové ostré s úhlem rozevření 75°, délkou branží 30 mm, pracovní délkou 33 cm; traumatický úchopový ostrý instrument pro uchopení benigní tkáně |  |  |
| grasper pro traumatické uchopení s úhlem rozevření 60°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 33 cm; pro traumatické uchopení benigní tkáně |  |  |
| grasper s fenestrací s úhlem rozevření 60°, délkou branží 32 mm, pracovní délkou 33 cm; kleště s mírně zahnutým zakončením k atraumatickému použití |  |  |
| háček kauterizační permanentní - délka háčku 16 mm, pracovní délka 32 cm k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii, taktéž pro použití v rizikové oblasti daných výkonů |  |  |
| jehelec se stříhací funkcí s úhlem rozevření 38°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 31 cm |  |  |
| jehelec se stříhací funkcí s úhlem rozevření 40°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 31 cm |  |  |
| jehelec velký s úhlem rozevření 30°, délkou branží 10 mm, pracovní délkou 31 cm k úchopu jehly při šití dle jednotlivých šicích výkonů |  |  |
| jehelec velký s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm; slouží k úchopu jehly a používá se při šití dle jednotlivých šicích výkonů |  |  |
| stapler pracovní délka 45 mm |  |  |
| stapler pracovní délka 60 mm |  |  |
| stapler se zakřiveným hrotem pracovní délka 45 mm |  |  |
| náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 2,0 mm |  |  |
| náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 2,5 mm |  |  |
| náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 3,5 mm |  |  |
| náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 4,3 mm |  |  |
| náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 4,6 mm |  |  |
| náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 2,5 mm |  |  |
| náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 3,5 mm |  |  |
| náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 4,3 mm |  |  |
| náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 4,6 mm |  |  |
| aplikátor malých svorek s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm ke konečnému uzavření malých cév |  |  |
| aplikátor středně velkých svorek s úhlem rozevření 55°, délkou branží 21 mm, pracovní délkou 33 cm ke konečnému uzavření středně velkých cév |  |  |
| aplikátor velkých svorek s úhlem rozevření 55°, délkou branží 24 mm, pracovní délkou 33 cm ke konečnému uzavření velkých cév |  |  |
| disektor bipolární zakřivený s úhlem rozevření 45°, délkou branží 22 mm, pracovní délkou 33 cm; bipolární kauter sloužící k disekčním výkonům na tkáni |  |  |
| endoskop 8 mm rovný bez zakřivení (0°) |  |  |
| endoskop 8 mm se zakřivením (30°) |  |  |
| kabel bipolární k elektrokoagulačním nástrojům 5 m |  |  |
| kabel monopolární k elektrokoagulačním nástrojům 4 m |  |  |
| kabel optický pro propjení jednotlivých komponent robotického systému |  |  |
| krytka hrotu nůžek - speciální ochranná guma, která chrání před tepelnými defekty tkáně pacienta při použití monopolárního pálení |  |  |
| kužel Hassonův 12 mm |  |  |
| kužel Hassonův 8 mm |  |  |
| obturátor bezbřitý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 100 mm |  |  |
| obturátor bezbřitý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 150 mm |  |  |
| obturátor tupý k perforaci do 8 mm trokaru 100 mm |  |  |
| obturátor tupý k perforaci do 8 mm trokaru 150 mm |  |  |
| obturátor tupý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 100 mm |  |  |
| obturátor tupý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 150 mm |  |  |
| obturátor bezbřitý k perforaci do 8 mm trokaru 100 mm s optickou kontrolou pro endoskop |  |  |
| obturátor bezbřitý k perforaci do 8 mm trokaru 150 mm s optickou kontrolou pro endoskop |  |  |
| redukce k trokaru v případě, že je zapotřebí zúžení vstupu z 12 na 8 mm |  |  |
| retraktor úchopový malý s úhlem rozevření 60°, délkou branží 45 mm, pracovní délkou 32 cm; retrakční kleště malé k drobným výkonům |  |  |
| rouška nástrojového ramene - jednotlivě sterilně balený obal na ramena nabízeného přístroje |  |  |
| rouška sloupu - jednotlivě sterilně balený obal na sloup nabízeného přístroje |  |  |
| síto sterilizační pro endoskop 8 mm |  |  |
| skalpel harmonický lehce zakřivený s délkou branží 22 mm, pracovní délkou 27 cm; harmonický lehce zakřivený skalpel |  |  |
| spatula kauterizační permanentní - délka 17 mm, pracovní délka 32 cm k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii, vhodnost použití pro rizikové oblasti daných výkonů, v oblasti krku při nádorech kořene jazyka |  |  |
| trokar ke staplerům průměrem 12 mm, délkou 100 mm k stapleru 45-60 mm |  |  |
| trokar ke staplerům průměrem 12 mm, délkou 150 mm k stapleru 45-60 mm |  |  |
| trokar průměr 8 mm, délka 100 mm k stapleru 45-60 mm |  |  |
| trokar průměr 8 mm, délka 150 mm k stapleru 45-60 mm |  |  |
| zátka těsnící k trokaru 12 mm |  |  |
| zátka těsnící k trokaru 5-8 mm |  |  |

Pokyny pro vyplnění dokumentu:

"Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty" - zde účastník uvede název dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází vč. uvedení nabízeného parametru,

"Strana dokumentu" - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.