## List1
Příloha č.1 Požadované technické parametry
VZ "Endoskopické vybavení pro screeningovou kolonoskopii"
P/007/INV/24
| Parametr |  | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Přístroj A5: Videokolonoskop, 2 ks
základní požadované parametry - videokolonoskop | Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie dolní části GIT s laserovým měřením
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu min HDTV (HighDefinitionTV)
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo).
Připojení pouze do světelného zdroje přes konektor umožňující bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem
Videokolonoskop s funkcí funkci proměnné tuhosti
| optický systém | zorné pole minimálně 170°
směr pohledu přímý pohled
pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm
| zaváděcí tubus | zevní průměr distálního konce maximálně 13,0 mm
pracovní délka minimálně 1690,0 mm
| pracovní kanál | vnitřní průměr – min. 3,8 mm
| ohybová část | Rozsah angulace nahoru min. 180°
dolů min. 180°
doprava min. 160°
doleva min. 160°
Přídavný oplachový kanál
funkce laserového měření s realtime zobrazením virtuálního měřítka v průběhu vyšetření
Přístroj musí být plně kompatibilní se stávajícím videoendoskopickým systémem (videoprocesor VP–7000 Eluxeo Fujifilm, zdroj světla BL-7000 Eluxeo Fujifilm)