Minimální technické podmínky – předmět výpůjčky

Veřejná zakázka

„Dodávky jednorázových ureterorenoskopů a irigačních setů, vč. výpůjčky přístrojů

pro urologické oddělení SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2024/04/spotřební materiál-UROL

Číslo zakázky: P24V00000091

A) Videoprocesor – výpůjčka 1 ks

- záznam videa a fotografií na USB disk

- funkce přehrání záznamu

- nastavitelná intenzita světla

- funkce zmrazení obrazu

- funkce vyvážení bílé

- funkce zvětšit/zmenšit obraz

- funkce zvýraznění hran

- funkce volby obrazu – kruh a čtverec

- kompatibilní s dodávanými jednorázovými ureterorenoskopy

- výstup na monitor – min. DVI

B) Dvoukomorová irigační pumpa se sacím čerpadlem – výpůjčka 1 ks

- irigační zařízení,  přesně kontrolující intrakavitární tlak (izostatická pumpa)

- teplota použité kapaliny musí odpovídat tělesné teplotě - systém regulované teploty 38°C

- nožní spínač

- tlakový režim pro ureteroskopii

- během proplachování trvalý proud kapaliny

- uvedený tlak na stroji musí být shodný s tlakem v uzavřené dutině

- dvoukomorové provedení

- kapacita komory - standardní vaky 1 - 3 l

- elektrické a pneumatické připojení

- přívod vzduchu min. 3 max. 7 barů

- zařízení musí být vybaveno systémem regulace tlaku

- rozsah tlaků 0 - 350 a 350 - 1000 mbar

- průtok odsávání závislý na rychlosti rotace pumpy 0 - 290 ml/min