Příloha č. 6

Minimální technické podmínky

- Informace o zakázce

| Název veřejné zakázky | „Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky analyzátoru pro detekci protilátek proti alergenům pro Centrální laboratoř SZZ Krnov“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/16/spotř. mat. – detekce protilátek proti alergenům – CL |
| Číslo zakázky | P24V00000168 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

- Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma/název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO/DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka ZŘ |  |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …………., sp. zn. …………. |  |

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| Automatický analyzátor pro detekci protilátek proti alergenům |  |  |
| Název/typ/výrobce |  |  |
| Plně automatizovaný dávkovací analyzátor schopný zpracovat 10 vzorků v jednom cyklu |  |  |
| Stolní, automatický analyzátor se střední kapacitou včetně příslušenství – PC, klávesnice, myš, monitor |  |  |
| Automatické zpracování vzorků, nanášení reagencií snímání a vyhodnocování kazety |  |  |
| Systém musí umožňovat export kompletních naměřených dat minimálně ve formátů csv |  |  |
| Váha max. 50kg |  |  |
| Kvantitativní detekce protilátek proti minimálně 260 alergenům, z toho minimálně 150 molekulárním alergenům |  |  |
| Analytická metoda musí zahrnovat automatický krok inhibice uhlovodíkových CCD molekul, která zajistí vyšší specificitu naměřených výsledků |  |  |
| Spotřeba maximálně 500 μl lidského séra včetně mrtvého objemu |  |  |
| Systém musí umět pracovat s biochemickými zkumavkami o průměru 13 mm |  |  |
| Součástí dodávky musí být operační software k ovládání systému, včetně aktualizací zdarma po celou dobu životnosti |  |  |
| Identifikace vzorků pomocí čarových kódů |  |  |
| Součástí dodávky je připojení na LIS OpenLIMS |  |  |
| Požadované metody vyšetření - Specifický IgE multiplexovou technikou včetně komponent |  |  |
| Minimální doba exspirace dodaných reagencií 12 měsíců |  |  |
| Veškerý spotřební materiál spojený s užitím přístroje pro analytiku musí být zabalen v originálních obalech |  |  |
| Dodávané kity musí být CE IVD |  |  |

* Uvedení skutečné hodnoty parametru; popř. uvést ANO, v případě číslem nevyjádřitelného parametru

** Odkaz na dokument, stranu dokumentu, kde je tento parametr popsán