Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro stanovení parametrů koagulace a agregace, vč. výpůjčky analyzátorů pro Centrální laboratoř SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2024/07/spotř. mat. – koagulace -CL

Číslo zakázky: P24V00000164

Technická specifikace

| Název účastníka ZŘ: |  |
| --- | --- |
| IČO: |  |
| Sídlo: |  |

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| ANALYZÁTOR (2 ks) |  |  |
| Název/typ/výrobce |  |  |
| bezplatná výpůjčka nového nerepasovaného hemokoagulačního analyzátoru (2 ks) |  |  |
| 2x nový plně automatizovaný koagulační analyzátor včetně ovládacího SW, UPS a barevné tiskárny (UPS s kapacitou min na 15 min. provozu dodávaného systému) |  |  |
| ke každému analyzátoru PC s monitorem (min. 24“) a příslušenstvím (min. myš, klávesnice, síťová karta, min. 4x USB) |  |  |
| musí umožňovat práci s koagulačními, chromogenními a latex-aglutinačními testy |  |  |
| kontinuální vkládání vzorků během analýzy |  |  |
| fotooptický princip vyšetřování |  |  |
| automatické předředění vzorků (tzv. sample predilution) |  |  |
| automatické naředění bodů kalibrační křivky |  |  |
| měření v režimu tzv. rerun a reflexního testování |  |  |
| detekce HIL (hemolýza, ikterita, lipémie) v rámci preanalytické kontroly vzorků |  |  |
| detekce sraženiny vzorku v rámci preanalytické kontroly vzorků |  |  |
| detekci nesprávného objemu vzorku (tj. detekce nedostatečné výše naplnění zkumavky) v rámci preanalytické kontroly vzorků |  |  |
| měření vzorků v otevřeném módu (měřené zkumavky jsou odzátkovány obsluhou) |  |  |
| měření vzorků v uzavřeném módu (tzv. cap-piercing) |  |  |
| měření alespoň jednoho vzorku ve statimové pozici |  |  |
| dotyková obrazovka/monitor |  |  |
| SW musí umožňovat zobrazovat reakční křivky vyšetření |  |  |
| integrovaná čtečka čárových kódů |  |  |
| rychlost měření pro Protrombinový test minimálně 220 testů/hodinu |  |  |
| rychlost měření pro Aktivovaný parciální tromboplastinový čas minimálně 200 testů/hod |  |  |
| rychlost měření jednoho přístroje pro Protrombinový test/Aktivovaný parciální tromboplastinový čas minimálně 200 testů/hod (toto se požaduje při měření PT + aPTT u jednoho vzorku) |  |  |
| archivace výsledků kontrol i pacientských výsledků na externím disku a také archivace na serveru |  |  |
| tisk výsledků kontrol i pacientských výsledků |  |  |
| zobrazovat Levey-Jenings grafy včetně deskriptivní statistiky |  |  |
| využívat Westgardových pravidel včetně jejich nastavení dle potřeb laboratoře |  |  |
| nastavit dle pravomocí uživatelů několik úrovňových systémů pro přihlašování do systému |  |  |
| obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem standardním komunikačním rozhraním (např. RS232, TCPIP) |  |  |
| v případě používání měřících kyvet – využití a následné vyhození každé kyvety samostatně |  |  |
| samostatná skupina pro hodnocení EHK |  |  |
| Agregometr |  |  |
| plně automatický analyzátor agregace (je akceptován samostatně stojící přístroj na měření agregací i varianta měření agregačních vyšetření v rámci koagulačního přístroje) |  |  |
| optická metoda dle BORNA (LTA) – optická metoda používaná k měření agregace destiček |  |  |
| indukovaná trombocytová agregace z PRP plazmy (plazma bohatá na trombocyty, využívaná k měření agregace trombocytů) |  |  |
| barevná tiskárna |  |  |
| reagenční blok temperovaný |  |  |
| dotyková obrazovka/monitor |  |  |
| reakční křivky zobrazovány na obrazovce, včetně jejich tisku |  |  |
| POŽADAVKY NA SOFTWARE |  |  |
| součástí dodávky musí být SW (middleware), který komunikuje s přístrojovou technikou a LIS (FONS OPENLIMS); tento software musí nabídnout obsluze nastavit pravidla pro validaci výsledků, upozornit obsluhu na diskrepanci mezi aktuálními a minulými výsledky, dále umožní nastavit pravidla pro další postup při diagnostice (vyšetřit doplňkové metody po konzultaci s klinickými odděleními, popř. požádat oddělení o dodání nového vzorku) |  |  |
| POŽADAVKY NA REAGENCIE (SPOTŘEBNÍ MATERIÁL) |  |  |
| požadovaná certifikace IVD |  |  |
| minimální doba exspirace dodávaných reagencií 9 měsíců |  |  |
| kompatibilita s nabízenou přístrojovou technikou |  |  |
| fixace dodávaných šarží reagencií pro PT na 1rok |  |  |
| SERVISNÍ PODMÍNKY |  |  |
| veškerý servis a PBTK v rámci zápůjčky zdarma |  |  |
| příjem telefonických hlášení poruch v režimu 24/7 |  |  |
| poskytování telefonické technické podpory min. v režimu 9/5 |  |  |
| u kritických poruch zprovoznění do 24 hodin od nahlášení poruchy |  |  |
| u ostatních poruch zahájení servisního zásahu/opravy nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy |  |  |
| udržování všech částí systému v aktualizovaném stavu, zejména pak s ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti |  |  |

* Uvedení skutečné hodnoty parametru; popř. uvést ANO v případě číslem nevyjádřitelného parametru

** Odkaz na dokument, stranu dokumentu, kde je tento parametr popsán

Zadavatel touto přílohou stanovil minimální, nepodkročitelné parametry předmětu VZ. Nesplnění jakéhokoli parametru bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele a nabídka bude vyřazena.

Zadavatel bude akceptovat i nabídku s lepšími technickými parametry, než jsou uvedeny v technické specifikaci, a to za předpokladu, že nabízený zdravotnický prostředek bude vyhovovat požadavkům, které se na konkrétní prostředek vztahují, vč. naplnění medicínského účelu použití tohoto prostředku.