## List1
Příloha č. 1 ZD- Požadované technické parametry
číslo VZ: P/018/INV/24
VZ - Dodávka CT přístroje
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedenou tabulku s požadavky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů zadavatel povoluje toleranci +/- 10 % od uvedených technických údajů, a to u parametrů neoznačených u požadované hodnoty jako minimální nebo maximální. Technické parametry označené slovem „minimální“ nebo „maximální“, nebo zkratkou „min.“ nebo „max.“, musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Dodávka CT | 1. CT přístroj a akviziční stanice
Přístroj pro CT vyšetření všech oblastí těla a umožňující splnění všech požadavků na CT diagnostiku v oblasti traumatologické, neurologické, břišní, pánevní, plicní, kardiologické a gastroenterologické
Min. 128 současně skenovaných vrstev v ose Z během celé 360° otáčky a to ve spirálním i sekvenčním režimu
Počet detektorových elementů v ose Z minimálně 128 nebo minimálně 64 s technologií rozmítaného ohniska v ose Z
Vysokofrekvenční generátor o skutečném výkonu min 100 kW
Rozsah nastavitelného napětí min 80-135 kV
Tepelná kapacita rentgenky minimálně 7,5 MHU reálných nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min 30 MHU efektivních
Chladící výkon anody rentgenky min. 1500 kHU/min
Nejvyšší hodnota anodového proudu rentgenky min. 800 mA
Průměr gantry minimálně 78 cm
Velikost skenovaného a rekonstruovaného FOV minimálně 50 cm
Ovládání vyšetřovacího stolu a laserovacího zařízení na gantry
Minimální rychlost rotace systému rentgenka - detektory 0,4 s a méně na celou otáčku (360°)
Doba trvání nepřerušeného skenování min. 60 sekund
Vysokokontrastní rozlišení min. 19 lp/cm při 2 % MTF
Rekonstrukce obrazu jak zpětnou filtrovanou projekcí, tak i moderní modelové iterativní rekonstrukce z hrubých dat s možností nastavení IR přímo do vyšetřovaných protokolů pro všechny vyšetřované oblasti
Obrazová rekonstrukční rychlost v plné kvalitě min. 60 obr./s v režimech filtrované zpětné prokejce (FBP) a min. 30 obr./s v režimech iterativní rekonstrukce v matici 512x512 ve všech režimech iterativní rekonstrukce
Rekonstrukční systém musí být zálohován pomocí UPS s kapacitou min. 10 min
Kombinovaná automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360° rotace, tak i v ose Z - úhlová i podélná
Kompletní sada diagnostických protokolů přizpůsobených habitu a věku pacientů včetně skenů s redukovanou dávkou záření pro děti a osoby s nízkým BMI, dedikované pediatrické protokoly
Software pro automatické nastavení kV před skenováním podle druhu vyšetření a konstituce pacienta
Software pro časování aplikace kontrastní látky musí umožňovat automatické spuštění akvizice při dosažení prahové hodnoty
Akviziční stanice pro plánování a provádění vyšetření s MPR a MIP rekonstrukcemi inkoroporovanými přímo do vyšetřovacích protokolů s medicínským monitorem min 19", automatické vytváření MPR ve 3 rovinách a jejich automatické ukládání
Kapacita úložiště surových dat minimálně 1 TB
Plná DICOM 3.0 konektivita služby DICOM Store, Print, Query/Retrieve, Worklist, Dose Report, vč. automatického rozesílání studií na PACS a zápisu na CD/DVD, import studií z CD/DVD, import dat z RIS/HIS
Software na redukce artefaktů způsobených metalickými ortopedickými implantáty
CT skiaskopie, plánování intervencí ve 2D a 3D s možností kontrolního skenování (sekvenčně i spirálně) v intervenčním SW
Obousměrné akustické dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou se systémem automatických povelů pacientovi v českém jazyce
Kamera pro automatické vertikální nastavení pacienta do izocentra k zajištění co nejnižší dávky záření a pro automatické horizontální nacentrování pacienta před topogramem podle vybrané vyšetřované oblasti
2. Pacientský stůl
Nosnost minimálně 220 kg ve všech polohách
Maximální rychlost horizontálního posunu stolu min. 200 mm/s
délka skenování v ose Z min. 180 cm
Ovládací tlačítka pro gantry a stůl musí být lokalizována z obou stran gantry (vlevo a vpravo)
3. Multimodalitní nezávislý diagnostický server
Multimodalitní serverový portál pro výkonný postprocessing obrazových dat pro minimálně 3 současně pracujících uživatelů ve 2D a 3D vyhodnocení:
Zadavatel požaduje dodání nového diagnostického serveru v níže uvedené konfiguraci s možností využití SW licencí ze stávajícího diagnostického serveru
Minimální množství současně zpracovávaných obrazů alespoň 40 000 s maticí min 512x512
Úložná kapacita multimodalitního portálu musí být minimálně 10 TB, RAM min. 196 GB
Uložení dat na CD/DVD nosič ve formátu DICOM
Výkonný postprocessing obrazových dat v základním 2D a 3D vyhodnocení - MPR, MIP, VRT, umožňující zpracovat data z CT i MR pro min. 3 současně pracující uživatele
Software pro cévní analýzu vč .stanovení % stenózy s automatickým odstraněním kostní hmoty, kalcifikací či stentů a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování hlavních cév, s automatickým měřením stenóz a aneuryzmat pro 4 současné uživatele
Software pro automatickou analýzu plicních nodulů, ložisek a ostatních měkkých tkání s možností manuální korekce. Automatická segmentace nodulů, porovnání vyšetření s časovým odstupem, automatické sledování lézí min. pro 4 současné uživatele
Software pro objemovou perfuzi pro mozek v celém jeho rozsahu, s automatickým vyhodnocením vč. korekce pohybových artefaktů, a automatickou analýzou objemu infarktu a ischémií ohrožené tkáně. perfuzní mozkový mód se zobrazením map CBF, CBV, TTP ve skenovaném objemu pro min 2 současné uživatele
Software pro hodnocení skeletu hrudníku, automatické označení žeber a obratlů pro min 2 současné uživatele
Software pro fúzi a porovnání snímků z různých modalit ve formátu DICOM (CT, MR) pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovenéí progrese podle standardů RECIST a WHO pro min. 2 současné uživatele
Software pro hodnocení jater, arterial/portal enhancement, automatická segmentace pro přípravu operačního plánu pro min 1 uživatele
Sofware pro komplexní kardiologická vyšetření (CCTA) pro min 2 současné uživatele
Software pro vyhodnocení virtuální konoloskopie pro min 2 současné uživatele
Software pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených víceenergetickým skenování pro minimálně 2 současně pracující uživatele:
možnost výpočtu virtuálně nativních obrazů (vč. jater)
Výpočet a kvantifikace kontrastní látky (tvorba perfuzních map), vč. perfuze plic s analýzou plicní embolie
Odstranění skeletu z CTA vyšetření
monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny
Mapy přítomnosti kyseliny močové, analýza složení konkrementů
Rozlišení krvácení od kontrastní látky v mozku
Plná DICOM 3.0 konektivita
4. Příslušenství:
Chladící zařízení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem, venkovní jednotka na střeše CT vyšetřovny
Elektrický rozvaděč s rozeznáním výpadku proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku
Rolovací podložka pro přesun ležících pacientů na vyšetřovací stůl
Stropní závěsný systém pro přesun pacientů na vyšetřující stůl
Příslušenství pro ZPS (zkoušky provozní stálosti)
Náhledový LCD monitor na stropním závěsu ve vyšetřovně použitelný při CT navigovaných intervenčních výkonech
Automatický injektor pro podávání kontrastní látky na CT
Injektor (pojízdný) umístěný ve vyšetřovně a jeho ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou bezdrátovou komunikací
Možnost umístění dvou zásobníků (pístů, lahví…) s kontrastní látkou a jednoho zásobníku
Synchronizace injektoru s CT přístrojem s automatickým záznamem množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření
5. Klientská stanice pro práci s multimodalitním portálem, 3 ks
Min. 16GB DDR4, SSD min 1 TB, se dvěma medicínskými barevnými monitory o úhlopříčce min. 24‘‘ a jedním standardním monitorem min 19“, ergonomickou myší a klávesnicí splňujíjí veškeré platné radiologické standardy pro CT diagnostiku