Příloha č. 5

Minimální technické podmínky

- Informace o zakázce

| Název veřejné zakázky | Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje pro urologické oddělení SZZ Krnov |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/Otr/2024/19/UZV – UROL |
| Číslo zakázky | P24V00000192 |
| Identifikace zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona |

- Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma/název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO/DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka ZŘ |  |
| zapsán v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …………., sp. zn. …………. |  |

Technická specifikace  – ultrazvukový diagnostický přístroj pro urologické oddělení (1 ks)

- ultrazvukový diagnostický přístroj nejvyšší třídy pro urologická vyšetření

- 4 porty pro UZV sondy

- omyvatelná a desinfikovatelná klávesnice

- monitor o úhlopříčce min. 19“ na výklopném rameni

- váha max. 70 kg, pojízdný na kolečkách s brzdami

- hlučnost max. 45dB

- frekvenční rozsah min. 2-20 MHz

- HDD s kapacitou min. 500 GB pro min. 100.000 snímků

- DICOM Licence, připojení do NIS

Základní snímací módy:

- B (B-mode)

- M (M-mode)

- THI (Tissue Harmonic Imaging) – tkáňové harmonické zobrazení, evertovaný puls

- CFM (Color Flow Mapping)

- P (Power Dopple)

- D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler)

Kombinace módů:

- B + M

- B + C

- B + D(PW) (Duplex)

- B + P

- B + C + D(PW) (Triplex)

- B + P + D(PW) (Triplex)

Simultánní módy (rozdělený obraz):

- B + B

- B + THI

- B + (B + C)

- B + (B + P)

- Přístroj musí být vybaven volitelnými programy s nastavením dle orgánů i možností snadné úpravy a tvorby nových variant nastavení (nastavení obrazu, optimální nabídka metod měření).

Zpracování obrazu:

- digitální beamformer

- redukce spektlí

- compound imaging (složené zobrazení)

- dynamická fokusace

- multibeam processing

- automatická optimalizace obrazu

- Přístroj musí být kompatibilní ke stávající transrektální fúzi Medcom BiopSee, která je v majetku zadavatele.

- Systém s možností rozšíření o intraoperační sondy (laparoskopická, robotická…).

- Systém s možností rozšíření o integrovanou fúzní biopsii perineálním přístupem z volné ruky i se stepperem.

Požadované sondy:

- Abdominální konvexní snímač, frekvenční rozsah min. 6–2 MHz, pro vyšetření s vysokým rozlišením. Resterilizovatelný punkční vodič z kovu (autoklávovatelný). Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání snímků.

- Lineární snímač, frekvenční rozsah min. 14–3 MHz. Snímač musí být vybaven utěsnitelným konektorem pro dezinfekci celého snímače včetně konektoru ponorem do tekutiny.

- Transrektální snímač pro dvě roviny řezu, sterilizovatelný v plazmě. Frekvenční rozsah min. 14–4 MHz. Optimalizovaný snímač musí být určen pro cílení biopsie perineálním přístupem. Snímací systémy ve složení distálně konvex pro příčný řez pod úhlem 90° od dlouhé osy sondy v rozsahu min. 170°a proximální lineární systém pro podélné zobrazení v rozsahu minimálně 65 mm. Přepínání rovin řezu během biopsie na sondě.

- Transrektální snímač triplanární. Frekvence min. 14-4 MHz. Minimálně 3 zobrazované roviny řezu: příčná, podélná pod úhlem a přímá. Vkládaný resterilizovatelný nástavec do těla snímače.