## List1
Příloha č. 6
Technická specifikace analyzátoru předního segmentu
Technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky a komentáře
Předně segmetové OCT využívající Swept Source OCT technologii pro získávání snímků předního segmentu oka ve vysokém rozlišení, na základě kterých dokáže poskytnout přesné vyšetření a měření v jedné modulární platformě – rohovková tomografie a topografie, měření parametrů předního segmentu, měření axiální délky oka a IOL kalkulace vč. tórického kalkulátoru a kalkulátoru OKULIX.
Zobrazení:
Rohovka, přední komora, vizualizace předního i zadního povrchu čočky
Rohovková aplikace:
Rohovková tomografie, Rohovková Topografie, Total Cornea Power, Total Cornea Astigmastism, Pachymetrie, monitorování a riziko vzniku Keratokonu, mapa epithelu
Kataraktová aplikace:
Měření axiální délky oka, Analýza rohovky, Analýza přední komory, Měření tloušťky čočky, Kalkulace IOL vč. tórických, Kalkulace IOL pomocí OKULIX
Zdroj snímání - Swept Source OCT o vlnové délce 1300 nm - 1310 nm
Axiální rozlišení – max. 10 µm
Rychlost scanování – min. 50 000 A scanů / sek.
Veliikost B scanu v min. rozsahu 16,5mm x 14mm
Počet radiálních scanů – min. 65
Počet měřících bodů pro keratometrii v 8mm zoně – min. 16 640 (min. 2080/mm²)
Rozlišovací schopnost barev – min. 14 bit (min. 16384 odstínů šedi)
Aktivní Eye Tracking
Měření axiální délky oka
Integrovaný IOL kalkulátor OKULIX Ray Tracing
Integrované měření a hodnocení rizika vzniku Keratokonu
Fotografie oka – infračervená (IR)
Rozsah měřitelných hodnot:
Centrální tloušťka rohovky: 300 – 1700 µm
Hloubka přední komory: 1.50 – 4.80 mm
Tloušťka čočky: 2.40 – 6.50 mm
Axiální délka: 14.00 – 32.00 mm
Strmost přední plochy rohovky: (3mm) 6.00 – 110.00 D
Strmost zadní plochy rohovky: (3mm) -14.80 – -0.70 D
Astigmatismus přední: 0.00 – 15.50 D
Astigmatismus zadní: -2.10 – 0.00 D
Měření „White-To-White“: 9.40 – 15.30 mm
Velikost zornice: 0.20 – 14.10 mm
Minimální možnosti map, měření a zobrazení:
- Mapa Přední keratometrie
- Mapa Zadní keratometrie
- Mapa Celková síla rohovky
- Topografická mapa rohovky
- Mapa elevace rohovky
- Wavefront analýza
- Sférické aberace
- Aberace vyššího a středního řádu
- Pachymetrická mapa
- Epithelová mapa
- Mapa keratokonu
- Centrální tloušťka rohovky
- Průměr zornice
- White-to-White
- Úhel Kappa
- Vzájemné porovnání obou očí a rozdílová mapa
- Follow Up mapy
- Trendové analýzy
- Multi view (1-6 map)
- Hloubka přední komory
- Tloušťka čočky
- Vyklenutí čočky
- ACA 500/750
- SSA 500/750
- AOD 500/750
- 360° úhlový graf
- TISA 500/750
- Objem přední komory
- Vzdálenost ACA
- Vzdálenost Spur-to-Spur
- Axiální délka
- Kalkulátor IOL
- Kalkulátor tórických IOL
- Kalkulátor OKULIX
- Implemetované vzorce: SRK-T, Holladay I, Hoffer-Q, Haigis, Haigis-L, Barrett Universal II
Další požadavky
Záruční doba přístroje min. 2 roky
Servis po dobu životnosti (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.