Minimální technické parametry

Veřejná zakázka

„Dodávka automatického analyzátoru moči, včetně reagencií na 5 let“

Číslo spisu: OPA/FMP/2024/02/analyzátor moči vč. reagencií

Číslo zakázky: P24V00000009

- Plně automatizovaná linka pro analýzu nativní moči chemicky a morfologicky bez centrifugace. Je možné analyzovat i jiné tělní tekutiny (mozkomíšní mok, punktát).

- Linka se skládá z modulů pro chemickou a morfologickou analýzu, které jsou propojeny transportním systémem umožňujícím automatický transport mezi moduly a kontinuální vkládání vzorků na primární vstupní pozici během chodu systému.

- Porucha jednoho systému (transport, chemie nebo morfologie) nesmí omezit celkový provoz, proto je nutný záložní manuální vstup a aspirační systém na každém modulu.

- Na základě uživatelsky stanovených pravidel a porovnání výsledků chemické a morfologické analýzy systém zajistí plně automatické ověření pomocí digitální mikroskopie vzorku.

- Systém je uzavřený – reagencie, analyzátor a provozní roztoky mají stejného výrobce. Dodané reagencie mají minimálně 3 měsíční exspiraci.

- Analyzátory, provozní roztoky a používané reagencie jsou certifikovány pro in vitro diagnostiku dle CE IVD-R.

- Vzorky budou identifikovány čárovým kódem. Na základě identifikace a požadavků z LIS se může provést pouze jeden typ analýzy (chemie/morfologie).

- Vyžadujeme schopnost upřednostnění urgentních STATIM vzorků.

- Komunikace systému s LIS bude obousměrná. Propojení na používaný LIS – Stapro OPEN Lims zajistí dodavatel.

- Linka bude řízena a obsluhována z jednoho místa, zobrazení kompletních výsledků s komentáři na jedné obrazovce.

- Uživatelské nastavení automatické validace a hlášení rozporů a přenos výsledků do LIS.

- Celý systém má vlastní UPS, která jej udrží v provozu po dobu nutnou k dokončení rozpracovaných analýz, minimálně 15 minut.

- Dodavatel se zavazuje pravidelně aktualizovat firmware asoftware linky a všech dalších dodaných zařízení.

- Vzdálená správa a servisní přístup se řídí podmínkami oddělení ICT SNO.

- Servisní zásahy budou prováděny i mimo pracovní dny a do 24 hodin od nahlášení problému na telefonický kontakt (HotLine), který funguje 24/7.

- Minimální parametry chemické analýzy:

pH, glukóza, bílkovina, krev, urobilinogen, ketony, bilirubin, dusitany, leukocyty,

specifická hmotnost, barva, zákal

minimální výkon – 150 analýz za hodinu

minimální požadovaný objem vzorku – 2 ml

- Minimální parametry morfologické analýzy:

Erytrocyty (diferenciace dys a isomorfních), leukocyty (diferenciace poly a mononukleárů), shluky leukocytů, epitelie (různé druhy), válce hyalinní a patologické, hlen, spermie, krystaly, kvasinky, bakterie (diferenciace).

minimální výkon – 80 analýz za hodinu

minimální požadovaný objem vzorku – 3 ml

Při současné analýze chemie/morfologie je minimální požadovaný objem 4 ml.