## List1
VZ -Dodávka optické biometrie
P/024/INV/24
Příloha č.1 - Požadované technické parametry optické biometrie
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry optické biometrie | Princip měření: optická B-scan biometrie
zdroj záření: SWEPT Source OCT ( 1050-1070 nm)
Měřené parametry:
keratometrie
celková hodnota keratometrie (TKP)
axiální délka oka (AL)
centrální tloušťka rohovky (CCT)
hloubka přední komory oka (ACD)
tloušťka čočky (LT)
průměr duhovky (WTW)
Rozsah měřených hodnot:
Axiální délka oka (AL): 14 – 38 mm (± 4 μm)
Keratometrie: 5 – 11 mm (± 13 μm)
Hloubka přední komory oka: 0,7-8 mm ( ± 6 μm)
White-to-white: 8 – 16 mm (+40 μm)
Tloušťka čočky: 1-10 mm (± 6 μm) – phakické oko, 0,13-2,5 – pseudofakické oko
Centrální tloušťka rohovky: 0,2-1,2 mm (± 2 μm)
Vzorce pro výpočet IOL :
SRK/T, Holladay1, HofferQ
Holladay2
HaigisSuite, Haigis, Haigis L, Haigis T
Hoffer H5
Barret
Výpočet optimalizovaných IOL konstant – 100% kompatibilita s IOL.con
total keratometry – plnohodnotné rozměření keratometrie včetně měření zadní plochy rohovky
možnost rozšíření o centrální topografii- znázorňuje mapy zakřivení přední plochy rohovky v centrální oblasti a celkové zakřivení rohovky v centrální oblasti bez přídavného hardwaru a změny pracovního postupu
kontrola správné fixace pacienta - vizuální zobrazení špatné fixace pro vyšetřujícího
Keratometrie 3-zonová nezávislá na vyšetřujícím ¬- telecentrická optika
propojení se stávajícím operačním mikroskopem Zeiss a navigačním systémem pro torické čočky
možnost měření referenčního snímku oka pro „Markerless“ řešení
rozšíření navigačního systému pro plánování a implantaci torických čoček:
registrace operovaného oka prostřednictvím referenčního snímku nebo markerů
asistenční funkce:
referenční osa oka ( temporal-nasal)
nastavení umístění incizí
nastavení velikosti kapsulorexe
nastavení osy torické čočky pro implantaci
nastavení umístění relaxačních incizí
K track – zobrazení pravidelnosti zakřivení rohovky ve spojení s keratoskopem