## Příloha č. 5 - Splnění TP
Příloha č. 5 ZD
Tabulka splnění technických podmínek Výpůjčka 2 ks krevních lisů a 6 ks separátorů krevní plazmy včetně dodávky krevních vaků a setů na odběr plazmy
Minimální technické podmínky | Účastník doplní ANO/NE* | Poznámka / alternativní řešení
Dodavatel do nabídky uvede přesné obchodní označení, model/y výrobce pro navrhované řešení)
Obecné požadavky
Bezplatné vypůjčení a instalace krevních lisů a separátorů plazmy specifikovaných níže (dále také „přístrojů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky.
Opakované dodávky spotřebního materiálu, tj. krevních vaků a setů na odběr plazmy na dobu neurčitou (po dobu životnosti přístrojů).
Technické požadavky
Požadavky na krevní lisy
2 ks krevních lisů (nové, nepoužité, nerepasované).
Plně automatický lis pro zpracování / separaci odebrané plné krve (reprodukovatelná příprava složek krve – koncentrovaných erytrocytů, plazmy a buffy-coatu – z uzavřeného setu).
Kompatibilita nabízených vaků a lisů.
Maximální doba zpracování do 3 minut.
Sledování všech částí procesu pomocí senzorů. Stanovení hmotnosti všech finálních produktů (váhy součástí lisu). Odvzdušnění vaku s plazmou. Automatické uzavírání hadiček po separaci (svár umožňující snadné oddělení). Automatické uvolnění vaku po skončení separace (akustické nebo vizuální upozornění na ukončení procesu separace). Chybová hlášení s akustickým alarmem.
Identifikace zpracovávaného materiálu pomocí čárového kódu (čtečka jako součást dodávky)
Interní paměť lisu pro uložení dat min. 100 posledních procedur.
Obousměrný přenos dat do IS HTO v ceně nabídky včetně bezdrátového připojení.
Obslužný SW v přístroji v českém jazyce.
Automatická kontrola přetlačování SAGM včetně detekce neúplného vyprázdnění vaku.
Otevírání zalamovacích kanyl způsobem minimalizujícím riziko hemolýzy.
Prohlášení dodavatele o min. 2 pracovištích, kde je nabízený lis v kombinaci s nabízenými vaky používán k výrobě Erytrocytů resuspendovaných deleukotizovaných (ERD) a plazmy.
CE značka / prohlášení o shodě, návod k obsluze v češtině min. v elektronické podobě.
Požadavky na 4 vak
Jednorázová, sterilní, uzavřená souprava - 4-vak s horní a dolní výpustí pro odběr 450 ml krve (+/- 10 %) a její zpracování na Erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD), plazmu (P) a buffy-coat.
Antikoagulační roztok na bázi CPD v odběrovém vaku.
Vak na erytrocyty s měkkým deleukotizačním filtrem s minimální ztrátou erytrocytů. Doba filtrace max. 30 minut. Resuspenzní roztok umožňující skladovat erytrocyty min. 42 dní po odběru.
Bezbariérové hadičkové propojení mezi odběrovou jehlou a primárním odběrovým vakem (z důvodu snížení rizika vzniku hemolýzy při odběru plné krve - t.j. aby se v uvedeném úseku nenacházela např. zalamovací kanyla).
Odběrová jehla s ochranným krytem, který brání znesterilnění.
Délka hadiček vaků s ERD pro přípravu minimálně 8 segmentů na vzorky pro zkoušku kompatibility a kontrolu kvality včetně značení umožňujícího identifikaci každého segmentu.
Zbytkové leukocyty v ERD pod 1x 106 na transfuzní jednotku.
Vak na plazmu umožňující zmražení při min. - 80 °C a skladování při min. -30 °C.
Kompatibilita vaku / sestavy s odběrovými vahami Compoguard (Fresenius Kabi).
Kompatibilita vaků / sestavy s nabízeným lisem pro zpracování odebrané krve.
Hadičky vhodné pro sváření běžnými svářečkami krevních vaků.
Automaticky odstranitelné plomby mezi vaky během zpracování (v kombinaci s nabízeným lisem).
Značení musí splňovat legislativní požadavky, šarže vaku musí být uvedena i s čárovým kódem.
Materiál odběrové soupravy bez DEHP (diethylftalát).
Vyrobené transfuzní přípravky musí splňovat parametry kvality stanovené legislativou (vyhláška č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zjištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů).
CE značka, prohlášení o shodě, značení /návod v češtině.
Požadavky na separátory plazmy - 6 kusů
6 ks separátoru plazmy (nové, nepoužité, nerepasované).
Automatizovaný plazmaferetický systém určený k odběru prakticky bezbuněčné dárcovské plazmy pomocí jednorázových souprav (zbytkové Leukocyty, WBC < 1*10 6/L; zbytkové Trombocyty, PLT < 0.5*10 9/L; zbytkové Erytrocyty, RBC < 0.5*10 9/L]
Odběr krevní plazmy prováděn metodou membránové filtrace.
Přístroj se separací z jednožilního přístupu.
Odseparovaný produkt plazmy splňuje legislativní jakostní požadavky plazmy k frakcionaci.
Přístroj umožňuje separaci volitelného objemu plazmy v rozmezí min. 500 - 850 ml.
Doba separace plazmy o objemu ≥ 800 ml max. 60 minut.
V průběhu odběru plazmy je tlak dárce krve monitorován.
Volitelné parametry přístroje min.: odběrová rychlost, návratová rychlost, objem plazmy, objem fyziologického roztoku.
Automatická regulace odběrové a návratové rychlosti v závislosti na aktuálním tlaku dárce tak, aby nedošlo k přetížení žíly.
Přístroj s automatickým plněním antikoagulačního roztoku.
Přístroj s připojením kompenzačního roztoku.
Přístroj s předčasným ukončením separace s návratem zbytkových buněk dárci.
Přístroj se zobrazením hodnot v průběhu procedury.
Komunikace v českém jazyce.
Návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické formě.
Zvukový a akustický alarm při problémech v průběhu separace ev. poruše přístroje.
Přístroj se čtečkou čárových kódů a QR kódů.
Přístroj s manžetou.
Součástí přístroje nebo jeho příslušenstvím bude podstavec nebo stolek s kolečky pro snadný přesun přístroje po odběrové místnosti.
Servisní opravy do 2 pracovních dnů, garance servisu a validací po celou dobu výpůjčky.
Obousměrný přenos dat do IS HTO (min. v rozsahu: číslo odběru, číslo obsluhy, číslo přístroje, datum odběru, doba odběru, odebrané množství, údaje o použité kompenzaci a objem použitého antikoagulačního roztoku) včetně bezdrátového připojení.
Prohlášení o shodě, CE certifikát, splnění požadavků 98/79/EC.
Bezplatná údržba a periodické validace a zaškolení personálu.
Požadavky na set na odběr plazmy
Plně kompatibilní jednorázové sterilní sety, které jsou schváleny výrobcem vypůjčených separátorů krevní plazmy a jsou s nimi kompatibilní.
Sety splňují požadavky pro sterilitu v rámci použití pro odběr krevní plazmy.
Dodávané sety musí být maximálně v 1/3 stanovené doby životnosti.
Sety musí být dodávány v originálním balení.
Realizace dodávky spotřebního materiálu max. do 10 dnů od doručení objednávky.
Odebraná plazma odpovídá kvalitativním požadavkům legislativy - vyhláška č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zjištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.
Separace s využitím jednožilního přístupu. Mimotělní objem krve v rámci odběrového cyklu je maximálně 220 ml
Mechanické nebo barevné zabezpečení proti záměně antikoagulačního a náhradního roztoku (odlišné vstupní porty).
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek