## List1
Příloha č. 5
„Videoprocesor a oplachová pumpa pro gastroenterologickou ambulanci“
Číslo spisu: OPA/Hal/2024/56/videoprocesor-gastro
Číslo zakázky: P24V00000252
Technická specifikace 1 ks videoprocesoru s klávesnicí | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Úzkopásmové zobrazování je nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. Jedná se o režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýraznění struktur superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta
Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech – Normal – hloubka pole 5-100 mm - Near – hloubka pole 2-6 mm
automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
Přístroj musí být plně kompatibilní se zdrojem světla CLV-190
obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor
nastavení velikosti zobrazení – velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Elektronický Zoom 1,2 a 1,5x
nastavení zvýraznění obrazu – 3 skupiny (enhancement modes) A,B,Edge v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant)
kontrast – 3 možnosti (N, H, L) Normal, High, Low
nastavení barevného odstínu – R, B, Chroma +/- 8 kroků
automatické nastavení bílé – Proces nastavení bílé může být přiřazen k funkci spínačů dálkového ovládání na endoskopu a/nebo na nožním spínači
Iris Mode – potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované
zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu
Pre-Freez – zajišťuje výběr nejostřejšího obrazu pro archivaci za použití interního bufferu
předvolba nastavení pacientských dat – až 50 pacientů s údaji: číslo pacienta, datum naroz., věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář apod.
možnost ovládání nastavení z – endoskopu – 4 programovatelná tlačítka, předního panelu – 2 programovatelná tlačítka, z klávesnice – 4 programovatelná tlačítka a 2 pedály vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastaven světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.
Součástí dodávky vč. | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
videokabelu pro připojení endoskopů OLYMPUS řady 180 a 160
videokabelu pro připojení zdroje světla OLYMPUS CLV-190
Technická specifikace 1 ks peristaltická pumpa | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Peristaltický typ pumpy
Přívod vody ovládán pneumatickým nožním spínačem nebo dálkově z endoskopu prostřednictvím OLYMPUS videoprocesoru
Maximální tlak menší než 1300 kPa
Průtoková rychlost kontinuálně nastavitelná pro snižování/zvyšování průtoku v 1-9 úrovních, ovládana z předního panelu, nastavení je uchováno v paměti dokud nedojde k vypnutí jednotky.
Indikátory průtokové rychlosti: LED kontrolky pro verifikaci vybraného nastavení u všech 9 úrovní, zobrazují aktuální nastavení průtoku.
Max průtoky: 230 ml/min - pomocný oplachový kanál 785 ml/min- pracovní kanál s průměrem 3,2 mm (bez zavedeného instrumentária)
Dotyková tlačítka pro snadné ovládání a výběr vhodného nastavení
Možnost použití skrze přídavný oplachový kanál endokospu i skrze pracovní kanál při použití vhodného adaptéru
Režimy: pohotovostní – indikován žlutou LED kontrolkou aktivní – indikován zelenou LED kontrolkou vypnutá – jednotka je ve stavu vypnutá
kompaktní desigh vhodný pro umístění na endoskopický vozík
Spuštění oplachu prostřednictvím nožního spínače nebo stiskem tlačítkem na kompatibilním endoskopu
Kompatibilní s jednorázovými i opakovatelnými hadicemi a lahvemi
Nádoba na vodu oobsahu 2 l, autoklávovatelná
Součástí dodávky vč. | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
vodní oplachové hadice potřebné k uvedení do provozu