ČÁST 1: Lůžko pečovatelské s laterálním náklonem

| Název | Lůžko pečovatelské s laterálním náklonem | Oddělení | plicní odd. (TRN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 10 |  |  |

Technická specifikace

- 4-dílná ložná plocha

- rozměry ložné plochy min. 200 x 85 cm

- rám lakovaný

- možnost prodloužení minimálně o 15 cm

- polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem

- současné polohování zádového a stehenního dílu

- podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. 10 cm

- podstupování stehenního dílu pánevního dílu min. 5 cm

- lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru

- možnost nastavení do pozice "křesla"

- možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy"

- laterální náklon min. +/-15°

- výškový zdvih pomocí elektromotoru od max. 40 cm do min. 75 cm

- 4 kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou

- Postranice vyrobeny z lehkého kovu (např. hliník, dural,…), s pojistkou pro spuštění

- nejvyšší pozice postranice minimálně 380 mm od ložné plochy

- odnímatelná čela z lehkého kovu (např. hliník, dural,…), výplň HPL

- Sesterský ovladač - funkce:

- zdvih ložné plochy

- nastavení zádového a stehenního dílu

- nastavení zádového a stehenního dílu současně

- semi-Fowlerova poloha v leže (předprogramovaná poloha)

- poloha křesla (předprogramovaná poloha)

- Nožní ovladač pro nastavení laterálního náklonu

- Ovladač pacientský – funkce:

- zdvih ložné plochy

- nastavení zádového a stehenního dílu

- nastavení zádového a stehenního dílu současně

- Příslušenství: kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem, držák na berle, koš na bažanta, držák na sáček na moč, háček na zavěšení napájecího kabelu

- Pracovní zátěž minimálně 200 kg

- Matrace pasívní ke každému lůžku

- Jednostranná pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitu

- rozměr dle ložné plochy lůžka, výška matrace min. 14 cm

- Materiál: studená pěna, podélné a příčné prořezy

- Vhodná pro pacienty s hmotností min. 200 kg

- Potah snadno snímatelný se zipem,

- Vlastnosti potahu: paropropustnost, voděodolnost, stálost a pružnost v podélném i příčném směru

- Potah musí být antialergický a antibakteriální, možné ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky a je pratelný