ČÁST 2: POCT analyzátor krevních plynů

| Název | POCT analyzátor krevních plynů | Oddělení | plicní odd.(TRN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- Acidobazický analyzátor POCT s jednoduchou obsluhou a spotřebním materiálem typu cartridge nebo typu senzorová kazeta a balení roztoků

- Měřené parametry: pH, pCO2, pO2

- Princip měřící metody a měřené parametry:

  - Amperometrie: pO2

  - Potenciometrie: pH, pCO2

- Předprogramované analytické metody v přístroji

- Automatická kontrola kvality

- Vyhodnocení kontroly kvality s vizualizací na obrazovce

- Software v českém jazyce

- Dotyková obrazovka

- Autovalidace každé cartridge

- Modulárnost systému ve výběru metod

- Automatické čištění, proplachy

- Automatická detekce chyb během nasávání měřeného vzorku (homogenita, bubliny, sraženiny)

- Automatická kalibrace

- Automatická detekce odezev v reálném čase na straně vzorku, roztoků, elektrod, systému,

- Automatické nápravné opatření nalezených chyb v reálném čase

- Automatické zaznamenávání chyb a nápravných opatření v reálném čase

- Signalizace výměny jediného spotřebního materiálu kazety

- Pro měření kontroly kvality přístroj nesmí spotřebovávat testy určené pro pacienty

- Pro měření kontroly kvality bez nutnosti užití další kazety s roztoky

- Čtečka čárových kódů

- Možnost měření ze stříkačky, z kapiláry, ze zkumavky

- Typ krve plná krev (arteriální, žilní, kapilární, neonatologická)

- Možnost připojení přístrojové techniky do LIS

- UPS

- Možnost zadat informace: ID pacienta (každá položka 24 alfanumerických znaků) = číslo, jméno a příjmení pacienta, alfanumerické ID obsluhy (6-16 znaků), název oddělení, typ krve, teplota, FIO2, další nastavení výpočtových parametrů

- Zprovoznění analyzátoru po výměně spotřebního materiálu a reagencií maximálně do 60 minut

- Zálohování dat – na USB nebo síťovou adresu.

- CE IVDR certifikace

- Doba exspirace on board všech komponent (tedy jediné kazety) – min. 30 dnů

- spotřební materiál pro úvodní počet min. 300 analýz v ceně