ČÁST 7: Transportní ventilátor

| Název | Transportní ventilátor |
| --- | --- |
| Počet ks | 1 |

Technická specifikace

- plicní ventilátor na invazivní a neinvazivní ventilaci novorozenců (od 3 kg), dětí a dospělých pacientů při transportu i na jednotce intenzivní péče

- ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína (HPO – vysokotlaké připojení O2 i LPO – nízkotlaké připojení O2)

- požadované ventilační režimy:

  - VCV (CMV), SIMV, PCV, P-SIMV, PRVC, ventilace na dvou tlakových hladinách, spontánní ventilace s tlakovou podporou PSV, CPAP

  - Urgentní ventilace dle nastavení ideální hmotnosti  pacienta (IBW)

  - Neinvazivní ventilace NIV

  - High flow oxygen terapie

- integrovaná kapnometrie (monitorace etCO2 ) – hodnota etCO2, křivka, smyčka Vt/etCO2

- monitorování:

  - objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování křivek a smyček v čase (P/V, V/F, P/F), zobrazení 2 křivky současně

  - objem inspirovaný i exspirovaný: jednotlivý a minutový

  - tlak: P inspi/peak, PEEP, plateau, Pmean

  - čas: poměr l:E, dechová frekvence, Ti/Ttot

  - monitorace etCO2 – hodnota etCO2, křivka, smyčka Vt/etCO2

- grafické zobrazení trendů (min. 70 hod.)

- barevné odlišení řízených a spontánních dechů pacienta

- připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2)

- ovládání přístroje: pomocí dotykové obrazovky (min 8´) a otočného ovladače bez přídavných tlačítek

- pohotovostní stav (funkce standby)

- procedura: samostatně podání 100% O2 , inspirační a exspirační pauza

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- standardní síťové napájení + bateriový provoz na min. 4 hod provozu

- použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů bez přídavných sensorů pro měření ventilačních parametrů

- konfigurovatelné nastavení vlastní obrazovky a vlastní pořadí monitorovaných parametrů

- zobrazení instruktážních tabulek na displeji přístroje při nastavování jednotlivých parametrů charakteristických pro daný ventilační režim

- zobrazení časového údaje o celkové délce ventilace pacienta

- VGA výstup pro zobrazení na samostatný displej

- certifikace přístroje pro provoz ve vozech ZZS

- hmotnost přístroje max. 5 kg včetně interní baterie

- integrovaný držák pro uchycení přístroje na lůžko při transportu

- akustické a optické alarmy chybových stavů: min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval min. 15-60 s, koncentrace FiO2, vadná čidla,  v případě poruchy čidel (FiO2) možnost softwarové blokace monitorace FiO2 a alarmů spojených s touto poruchou

- dechová frekvence – min. rozsah 5-80 dechů/min, dechový objem – nastavitelný min. rozsah 20-2000 ml

- koncentrace kyslíku FiO2- min. 21-100%, plynule nastavitelná

- PEEP - nastavitelný (rozsah min. 0-20 cm H20)

- Flow trigger – min. rozsah 1-10 l/min., nastavitelný náběh tlaku, nastavitelný exspirační trigger

- požadované příslušenství: pacientský okruh standardních rozměrů bez přídavných sensorů pro měření ventilačních parametrů, kompletní příslušenství pro kapnometrii,  tlaková hadice pro přívod medicinálního kyslíku (min.3m), integrovaný držák přístroje na lůžko,  pojízdný stojan s držákem (ramenem) okruhu, transportní brašna