Příloha č. 6

Technické parametry:

Dvě samostatné kavity

- pro SLT

- pro YAG

s přepínáním otočným knoflíkem od AYG po SLT.

Minimální technické požadavky:

|  | Režim SLT | Režim YAG |
| --- | --- | --- |
| Vlnová délka | zelená: 532 nm | infračervená: 1064 nm |
| Energie | 0.2 to 2.0 mJ, max 2mJ | 0.5 to 10 mJ, max 40mJ |
| Šířka pulzu | <9ns | <5ns |
| Impulzní režim | pouze jeden impulz | 1, 2 a 3 pulzy na impulz, volitelné |
| Velikost bodu | 400 μm | <10 μm |
| Laser filtr | permanentní |  |
| Zaměřovací paprsek | 635 nm red <1mW, s nastavitelnou intenzitou |  |
| Opakovací kmitočet | maximum 10 Hz | Single pulse, 3 Hz, 2.4 Hz, 2 Hz, 1.8 Hz |
| Zvětšení | min. 5ti krokové - 6.3, 10, 16, 25, 40 |  |
| Chlazení | vzduchem, pro SLT aktivní vzduchové chlazení |  |
| Elektrické požadavky | 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 400 VA |  |
| Ovládání | Dotykový displej | Dotykový LED panel |

Integrovaná štěrbinová paralelní okulár pro optiku předního segmentu minimální 5x zvětšení (6.3, 10, 16, 25, 40x).