## Technická specifikace
Dodávka 2ks dezinfektoru pro flexibilní endoskopy včetně pozáručního servisu
Technická specifikace
Účastník (název, IČO)
Funkce/parametr | Množství | Požadavek splněn (ANO/NE) | Nabízená hodnota/uvedení str. nabídky, kde je možné informaci ověřit
Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskopy | 2 kusy
Splňuje platnou technickou normou ČSN EN ISO 15883-4 v aktuálním znění 2018 a vyhlášku č. 306/2012
Samostatně stojící jednokomorové mycí a dezinfekční zařízení s horním plněním.
Termochemická dezinfekce flexibilních endoskopů, proces na bázi dezinfekčního prostředku PAA (kyseliny peroctové).
Automatické mytí a dezinfekce jednoho flexibilního endoskopu v uzavřeném pracovním cyklu, zahrnujícím automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody.
Celková doba mycího a dezinfekčního cyklu od vložení do vyjmutí endoskopu maximálně 25 minut.
Dezinfekční cyklus s dvojitým mytím s detergentem pro odstranění zvlášť odolných a zaschlých nečistot.
Kapalný chemický sterilizační cyklus – dosažení vyšší úrovně účinnosti, kompatibilita s platnou normou ISO 14937.
Cyklus inaktivace prionů v případě podezření na Creutzfeldtovou–Jakobovou chorobu (CJD).
Dodatečný mechanický čisticí účinek díky dvěma 360 stupňovým nerezovým vodním tryskám umístěným v mycí vaně a technologii duálního mytí.
Program samočištění myčky s funkcí odloženého startu a pohotovostního režimu s automatickou cirkulaci dezinfekčního roztoku pro zachování mikrobiologického stavu zařízení po dobu až 72 hodin.
Plně automatické přednastavené programy pro mytí a dezinfekci endoskopů a údržbu zařízení.
7” Dotykový ovládací panel s jednoduchým grafickým softwarem.
Zařízení má zabudovaný vodní zásobník, který umožňuje kompenzovat kolísání tlaku ve vodovodním řádu a zajistit tak stabilní a bezporuchový provoz zařízení.
Ukládání dat o endoskopech a zálohování štítků validace dezinfekčních cyklů na SD kartu.
Čtečka čárových kódů pro identifikaci endoskopů, uživatelů a spotřebního materiálu.
Plně integrovaná tiskárna pro dokumentaci procesu a validaci použití.
Integrovaný kompletní filtrační systém zahrnující předfiltrační jednotku a koncový mikrobiologický filtr 0,2µm.
Stálá zkouška těsnosti endoskopu během celého cyklu.
Zařízení zabraňuje uniku výparů chemikálií, dezinfekce probíhá v hermeticky uzavřené komoře.
Na konci každého cyklu sušení vnitřních kanálů endoskopu HEPA 13 filtrovaným vzduchem bez nutnosti použití externích přídavných kompresorů.
Bezpečnostní senzory pro kontrolu překročení teploty uvnitř mycí komory.
Magnetové zámky víka, senzory, které zajišťují správně uzavření víka po celou dobu cyklu.
Grafické zobrazení důležitých parametrů cyklu – aktuální fáze dezinfekčního cyklu, zbývajícího času, teploty uvnitř mycí komory.
Systém kontroly všech důležitých parametrů celého procesu, zvukové a signální upozornění s kódem alarmu.
Pokročilý systém řízení spotřebních materiálů včetně indikátorů hladiny pracovních roztoků, počitadla cyklů a sledování expirační doby chemikálií.
Oznamovací systém, který umožňuje včasné upozornění na výměnu vodních filtrů, kanystrů s chemikáliemi nebo předepsanou servisní prohlídku BTK.
Integrovaný systém řízení endoskopů, typu, výrobce, sériového čísla a vlastností endoskopu.
Měření tlaku a průtoku pro každý kanál endoskopu zvlášť v průběhu cyklu pomocí volumetrických senzorů. Upozornění na zablokovaný nebo odpojený kanál endoskopu.
Zařízení umožňuje dezinfekci endoskopických ventilů spolu s endoskopem v mycí vaně ve speciálním opakovaně použitelném košíku.
Materiál vnějšího pláště dezinfektoru je termoplastický materiál (tzv. kydex) a lakovaný kov.
Instalace bez nutnosti stavebních úprav - běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a elektrický přívod 220-240V 50 Hz.
Zařízení nevyžaduje instalaci změkčovače.
Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 3 – 6 bar., v případě nutnosti musí být dodán redukční ventil.
Maximální rozměry dezinfektoru: šířka 650 mm, hloubka 880 mm a výška 1010 mm (s otevřeným víkem 1500 mm).
Mobilní zařízení na kolečkách, hmotnost maximálně 110 kg.
Kompatibilita s endoskopy všech hlavních značek: Olympus, Pentax, Fujinon.
Adaptéry, součástí dodávky:
6 setů adaptérů pro napojení endoskopů OLYMPUS ( vždy 3 sety pro jednu myčku)
Dodání včetně dalšího příslušenství nutného k zahájení provozu s videoendoskopy výrobce Olympus medical systems corp. (GIF-H190 EVIS EXERA III, GIF-1TH190 EVIS EXERA III, GIF-1100 W/BS, GIF-XP190N, GIF-H185 EVIS EXERA III, CF-HQ1100DL W/BS, CF-HQ190L, PCF-HQ190L
Vozík, součástí dodávky: | 1 kus
Vozík pro přepravu až 4 kontejnerů s endoskopy.
Plastové kontejnery uzavíratelné víkem.
Madla pro manipulaci s vozíkem.
Držák na rukavice a dezinfekční prostředky.
Materiál vozíku - hliník, min. 4 bržděná kolečka pro lepší stabilitu.
Max. rozměry vozíku 50 x 60 x 90 cm, max. hmotnost 25 kg.
Doplňující informace pro Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskopy
Interval BTK
Třída ZP
Stupeň ochrany
Příkon
Legenda:
Účastník vyplní všechny šedě označené pole
Interval PBTK – jak často se provádí PBTK (1 x ročně, 1 x za 2 roky, vůbec…)
Třída ZP (IVD, I., II.a, II.b, III)
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem – příložná část typu (bez příložné části, B, BF nebo CF, CF+D)
Příkon – hodnota ve Wattech

## Originální spotřební materiál
Dodávka 2ks dezinfektoru pro flexibilní endoskopy včetně pozáručního servisu
Účastník (název, IČO)
Originální spotřební materiál k automatickému dezinfektory pro flexibilní endoskopy
Název materiálu | Katalogové číslo | Cena za kus/balení Kč bez DPH | Hodnota DPH | Počet cyklů testů z balení | Náklad na 1 cyklus Kč bez DPH | Předpokládaný počet cyklů za 1 rok | Předpokládaná hodnota za rok v Kč bez DPH | Předpokládaný počet cyklů za 4 roky | Předpokládaná hodnota za 4 roky v Kč bez DPH
[6 empty] | 3500 | 0 | 14000 | 0
[6 empty] | 3500 | 0 | 14000 | 0
[6 empty] | 3500 | 0 | 14000 | 0
[6 empty] | 3500 | 0 | 14000 | 0
[6 empty] | 3500 | 0 | 14000 | 0
[6 empty] | 3500 | 0 | 14000 | 0
Celkem 1 cyklus Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Legenda:
Účastník vyplní šedě podbarvené pole.
*účastník doplní potřebný materiál k provedení požadovaných cyklů a provoz přístroje (např. roztoky, dezinfekce, termopapír, apod.)
** řádky v tabulce lze libovolně přidávat
*** v případě, že se během provozu zjistí, že některý z materiálu není naceněn, bude jej účastník po celou dobu provozu přístroje dodávat zdarma

## Nabídková cena
Dodávka 2ks dezinfektoru pro flexibilní endoskopy včetně pozáručního servisu
Účastník (název, IČO)
Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (na základě Kupní smlouvy)
Položka | Obchodní název |  | Kód | Mj | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Výše DPH v % | Jednotková cena Kč včetně DPH | Celková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč včetně DPH
Automatické mycí a dezinfekční zařízení pro flexibilní endoskopy včetně veškerého příslušenství, součástí a komponentů dle požadavků uvedených v Technické specifikaci |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Pozáruční servisní služby (dle Servisní smlouvy)
Položka Automatické mycí a dezinfekční zařízení pro flexibilní endoskopy |  |  | Četnost za 1 rok | Množství za 4 roky | Jednotková cena Kč bez DPH - práce | Jednotková cena Kč bez DPH - materiál | Výše DPH v % | Jednotková cena Kč včetně DPH | Celková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč včetně DPH
Náklady na provedení kontrol BTK a údržby včetně vyměňovaného materiálu dle doporučení výrobce na všechny nabízené přístroje v pozáruční době |  | BTK |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Údržba |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Výčet materiálu vyměňovaného při BTK:
Výčet materiálu vyměňovaného při údržbě:
Doprava do místa plnění a zpět včetně ztrátového času |  |  | 3 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na hodinu práce jednoho servisního technika |  |  | 6 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Položka | [7 empty] | Celková cena v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (dle Kupní smlouvy) | [7 empty] | 0
Pozáruční servisní služby (dle Servisní smlouvy) | [7 empty] | 0
Originální spotřební materiál (dle Kupní smlouvy na průběžné dodávky) | [7 empty] | 0
Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (hodnotící kritérium) | [7 empty] | 0
Legenda:
Účastník vyplní šedě podbarvené pole.