## List1
Příloha č. 5 - Technická specifikace
"Dodávka ultrazvukového přístroje pro dětské oddělení SNO"
Evidenční číslo: OPA/Hal/2025/18/UZV-dětské
Technická specifikace | Nabídka uchazeče
Požadované vlastnosti a parametry
LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 21,5" s FULL HD rozlišením, otočný
14“ barevný ovládací touchpanel
hmotnost přístroje max. 80kg
editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu
automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
nastavitelná výška ovládacího panelu
minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
integrovaný ohřívač gelu
možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 60 min.
Zobrazovací módy
B-mode v základních frekvencích
THI - harmonické zobrazení
hybridní harmonické zobrazení - snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
automatická optimalizace obrazu
fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách případně automatická fokusace v celé hloubce obrazu
možnost nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
spektrální doppler – PW
kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení pomalých toků
modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
SW výbava
automatické měření parametrů dopplerovského spektra
program na základní volumetrii
měření v multiplanárních zobrazeních
kalkulace objemů z více rovin
ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiologii
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii
SW pro panoramatické zobrazení
možnost rozšíření o SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS
možnost rozšíření o SW na kompresní elastografii
automatické zvětšení místa měření formou lupy
Archivace a komunikace
paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnozy nebo typu vyšetření
snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
možnost rozšíření o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
výstup na externí digitální monitor
Sondy
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření, min. 1 – 7 MHz, max. zobrazení min. 45 cm
2D mikrokonvexní sonda pro vyšetření dětských hlaviček 4-10MHz
2D lineární sonda pro vyšetření malých částí min. 3-14MHz, min. 50mm
2D fázová sonda pro kardiologická vyšetření min. 1-5MHz