## List1
VZ - Dodávka fundus kamery
P/014/INV/25
Příloha č.1 ZD - Požadované technické parametry
Požadované technické parametry fundus kamery, 1 ks
Dodavatel:
Výrobce:
Model:
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované technické parametry fundus kamery | Požadované vlastnosti a parametry
Automatická, ne-mydriatická fundus kamera
Automatická optimalizace a vyvážení jasu jednotlivých snímků
Automatická lokalizace papily optického nervu
Autofokus vč. možnosti přesné fokusace na specifickou oblast zájmu definovanou uživatelem
Pohyblivá hlava kamery
Opěrka čela a brady
Minimální zdroj osvětlení:
Bílá LED dioda (zahrnující celé viditelné spektrum)
Modrá LED 435-500 nm
Infračervená LED dioda
Úhel snímání: standardní 90° a ultraširoké pole 120° ve všech zobrazovacích modalitách
Režim mozaiky: minimálně 3 až 9 snímků spojených dohromady ve vertikálním, horizontálním a úplném mozaikovém režimu
Automatická mozaika pole 200°
Režimy snímání:
Barevný snímek (oddělené barevné kanály červené, zelené a modré barvy složené do barevného snímku)
Autofluorescence
Infračervený snímek oka
Stereo zobrazování
Prizmatické stereo brýle
Minimální velikost zorničky 2,5 mm (ne-mydriatická)
Pracovní vzdálenost oka maximálně 30 mm
Kompenzace ametropie minimálně - 10 D až + 10 D
Možnost vidět zornici pacienta při pořizování snímku
Automatické funkce:
Automatické dorovnání
Automatické zaostřování
Automatická expozice
Automatické snímání
Automatické nalezení oka
vstupy/výstupy
min 2x USB 3.0
min 1GB Ethernet Port
min 1x HDMI
Displej nastavitelný všemi směry
min 1 licence na externí prohlížení
DICOM licence
formát snímků: DICOM, JPG
formát protokolů: PDF
Elektricky výškově nastavitelný stolek