## List1
Příloha č. 5 - Technická specifikace
"Dodávka ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou ambulanci SNO"
Evidenční číslo: OPA/Hal/2025/24/UZV-endokrinol.amb.
Číslo: P25V00000211
Parametry: | SPLŇUJE ANO/NE | Poznámka
Dynamický rozsah min. 350 dB
Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz
Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu
Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“
Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat
Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby – ne mechanické jezdce
Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“
Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje
Výškově nastavitelný ovládací panel
Min. 3 porty pro připojení 2D sond
Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem
4x USB porty 3.0 a minimálně 1x USB-C port
Ethernetový konektor
HDMI a DVI výstup
Možnost připojení přístroje do sítě pomocí WiFi
Hmotnost přístroje max. 60 kg
1. Zobrazovací modality:
B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní)
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení
Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách
PW doppler, automatická optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line a možnost steeringu na lineární sondě
PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách
Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase
Simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW + CFM) v reálném čase
CW - kontinuální dopplerovské zobrazení
Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky
Hloubka zobrazení min. do 50 cm
Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení
M-mód včetně anatomického M-módu
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy).
Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání
Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření
Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu
Zoom s vysokou citlivostí
Programovatelné výpočty
Snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů)
Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení
Tissue Doppler Imaging
2. SW a archivace:
Software pro zvýraznění jehly s možností nastavení úhlu sklonu jehly minimálně ve třech úrovních a s možností volby strany, ze které se jehla zavádí.
SW pro nedopplerovské zobrazení pomalých krevních toků
SW umožňující panoramatické zobrazení tkáně
Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele
Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s
Možnost doplnit software pro kardiologická měření
Možnost rozšíření o SW detekující nervové snopce pomocí AI
Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje
Interní HDD – kapacita min. 500 GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod.
Ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů
Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM
4. Sondy + příslušenství
Širokopásmová 2D lineární sonda min 3 – 14 MHz, využití na abdominální vyšetření
Možnost rozšíření o bateriový provoz min. 60 minut