## List1
Technická specifikace linky
Automatická linka (analytický systém) zahrnující všechny následující fyzicky připojené moduly/komponenty: | Vstupní modul – preanalytická jednotka
Odvíčkovač
Automatická centrifuga
Transportní modul včetně hardwarového fyzického připojení ke všem modulům linky
Fyzicky připojené analyzátory k lince
Výstupní modul
Software pro správu a řízení klinických dat
Provozní požadavky automatické linky: | Automatická linka vhodná pro provoz laboratoře zpracovávající statimové a rutinní pacientské vzorky s funkcemi zajišťujícími upřednostňování statimových vzorků.
Možnost dočasného softwarového vyřazení (maskování) jednotlivých analytických modulů v případě jejich údržby pravidelného servisu nebo poruchy.
Nezávislost analytických modulů na ostatních komponentech automatické linky pro případ jejich poruchy nebo vypnutí. Analyzátory v takovém případě musí být schopny pracovat v režimu s možností přímého ručního vkládání vzorků.
Servisní diagnostika a aplikační podpora se vzdáleným přístupem. Součástí programového vybavení je možnost vzdáleného servisního přístupu dodavatele a monitorování analyzátorů v reálném čase, při dodržení pravidel GDPR.
Součástí výpůjčky automatické linky je zajištění záložních zdrojů elektrické energie UPS pro krátkodobé výpadky elektrické sítě.
Vstupní modul – preanalytická jednotka: | Vstupní zóna s kapacitou minimálně 200 vzorků
Kontinuální vkládání vzorků za provozu
Průchodnost preanalytické jednotky minimálně 300 vzorků/hod
Přednostní zpracování statimových vzorků
Identifikace primárních i sekundárních zkumavek pomocí čárového kódu.
Detekce objemu vzorků před analýzou a vytřídění zkumavek s nedostatkem materiálu pro vyšetření
Zpracování následujících typů a velikostí zkumavek linkou: zkumavky velikostí 75-100 mm o průměru 13-16 mm
Odvíčkovač: | Automatické odvíčkování zátek odběrového materiálu – šroubovacích i zátlačných víček zkumavek.
Průchodnost odvíčkovače: min. 300 zkumavek/hod.
Vyprazdňování zásobníku víček bez přerušení provozu linky.
Odvíčkovač může být součástí preanalytické jednotky.
Automatická centrifuga připojená do linky: | Automatická centrifuga, fyzicky připojená k preanalytické jednotce nebo dopravníku, bez nutnosti manuální manipulace se vzorky
Minimální výkon centrifugace v lince 250 vzorků/hod při centrifugaci 4 minuty při 4000g. Požadovaného výkonu je možné dosáhnout více centrifugačními jednotkami za podmínky, že budou všechny připojeny v lince
Požadujeme centrifugu schopnou zpracovat současně zkumavky o průměru 13 až 16mm a výšce 75 až 100mm
Transportní moduly: | Dopravníkový systém určený pro transport vzorků mezi jednotlivými moduly linky a analyzátory linky.
Fyzické a softwarové připojení do biochemických a imunochemických analyzátorů.
Možnost samostatného provozu analyzátorů při údržbě, vypnutí nebo poruše transportního systému.
Výstupní modul: | Průchodnost výstupního modulu minimálně 250 vzorků/hod
Možnost třídění vzorků do uživatelsky konfigurovaných výstupních zón pro účely následného zpracování mimo linku.
Automatické třídění vzorků po analýze přímo do stojánků určených k archivaci.
Minimální kapacita výstupního modulu určená k archivaci a třídění je 500 pacientských vzorků.
Výstupní modul může být při splnění všech požadovaných parametrů součástí vstupního modulu ve formě kombinovaného modulu
Zavíčkování víčkem či folií, alternativou je plastový kryt archivačního stojánku zamezující kontaminaci lednice a umožňující skladování stojánků na sobě
Biochemické analyzátory: | Analyzátory pracující na principu potenciometrie, spektrofotometrie (kolorimetrie a turbidimetrie).
Požadujeme hlavní biochemický analyzátor o celkové průchodnosti fotometrie minimálně 1000 testů/hod a průchodností ISE minimálně 300 testů/hod připojený k automatické lince.
Celková průchodnost hlavního biochemického analyzátoru může být řešena maximálně dvěma samostatnými výkonově rovnocennými jednotkami (vč. 2 ISE modulů) připojenými nezávisle k automatické lince.
Požadujeme záložní biochemický analyzátor o celkové průchodnosti fotometrie min 700 testů/hod a průchodností ISE minimálně 300 testů/hod
Požadujeme možnost vkladu reagencií do analyzátorů během chodu analyzátorů bez přerušení analýz.
Požadovaný počet pozic pro reagencie je min. 100 v součtu za hlavní a záložní analyzátor.
Požadujeme stanovení Sériových indexů (SI) pro min. 93000 vzorků/rok
Chlazený prostor pro reagencie v hlavním i záložním analyzátoru.
Možnost provozu analyzátoru nezávisle na připojení k automatické lince.
Při provozu nezávislém na lince (např. porucha dopravníku) musí existovat možnost vkladu vzorků přímo do biochemického modulu.
Imunochemické analyzátory: | Analyzátory pracující na principu heterogenní imunoanalýzy s chemiluminiscenční, nebo elektrochemiluminiscenční detekcí.
Požadujeme hlavní imunochemický analyzátor o celkové průchodnosti minimálně 250 testů/hod připojený k automatické lince.
Požadujeme záložní imunochemický analyzátor o celkové průchodnosti minimálně 100 testů/hod.
Požadujeme možnost vkladu reagencií do analyzátorů během provozu analyzátorů bez přerušení analýz.
Požadovaný počet pozic pro reagencie je min. 50 v součtu za hlavní a záložní analyzátor.
Chlazený prostor pro reagencie v hlavním i záložním analyzátoru.
Možnost provozu analyzátoru nezávisle na připojení k automatické lince.
Při provozu nezávislém na lince (např. porucha dopravníku) musí existovat možnost vkladu vzorků přímo do imunochemického modulu.
Software pro správu a řízení klinických dat laboratoře: | Centralizovaná správa laboratorních přístrojů a datových toků.
Možnost vzdálené správy analyzátorů včetně přístupu k jejich aktuálnímu provoznímu stavu. Archivace primární dat pacientů, reagencií, kalibrátorů a kontrol.
Poskytování informací o workflow automatické linky v reálném čase. Monitorování min. aktuálního TAT buď přímo na ovladací jednotce/displeji analyzátorou, nebo jiných částí automatické linky, nebo prostřednictvím časových a statistických údajů zabezpečených propojením s OPEN LIMS STAPRO. Zpracování souhrnných statistik pro řízení laboratoře.
Lokalizace vzorku a zobrazování stavu analýzy.
Přehled s nastavenými filtry podle analyzátoru a stavu požadavku.
Ředění s pozitivní identifikací vzorku a záznamem ředícího faktoru.
Vyhledávání použitých šarží reagencií u jednotlivých vzorků a naopak.
Možnost tvorby definovaných pravidel a postupů, která generují automatická hlášení a řídící postupy pro další činnost obsluhy – pouze uživatelsky bez nutnosti zapojení IT podpory.
Interface - SW kompatibilní s OPENLIMS společnosti STAPRO.
Požadavky na systém kontroly kvality | Multiparametrové kontrolní materiály nezávislého výrobce („třetí strany“) pro minimálně 80 % poptávaných metod uvedených v příloze č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku spotřebního materiálu.
Dodávaný nezávislý kontrolní materiál musí mít deklarované hodnoty pro nabízený systém (pro biochemii i imunochemii).
Možnost automatického měření QC, dle nastavených požadovaných pravidel uživatelem pro jednotlivé analyty. Použití IKK třetí strany a možnost statistického zpracování. Splnění požadavků ISO 15189 – dohledatelnost primárních záznamů pacientů, reagencií, kalibrací, kontrol.