## technická specifikace
Příloha č. 5
„Kontinuální sací systém“
Číslo spisu: OPA/Hal/2025/23/sací systém-URO |  | doplní účastník VŘ
Název přístroje:
Typ a výrobce:
Technická specifikace | ANO/NE | Poznámky
kapacita zásobníku na 65 l tekutin s rezervou cca 3 l
bateriový provoz po dobu 8 hodin
dotykový displej 10,1", v českém znění
bezpečnostní prvek, který zabrání zpětnému tahu a kontaminace operačního pole
pro odsávaný vzduch nutný ULPA filtr
kryt odsávacího systému z iontů stříbra, které poskytuje ochranu proti bateriím a virům
sací výkon: až 10 l/min
výkon při vypouštění: až 18 l/min
maximální hmotnost prázdného sacího systému max. 70 kg
antistatická kolečka, z toho dvě brzditelná
Spotřební materiál
součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8 let); uchazeč uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
součástí dodávky zařízení je předání návodu k obsluze v českém jazyce (na elektronickém nosiči dat) a dodání veškerých dokladů přípustnosti použití zařízení při poskytování zdravotnické péče (dle zákona č. 375/2022 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, popř. zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích
součástí dodávky je zaškolení obsluhy, seznámení pracovníků zadavatele s obsluhou zařízení, technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů
zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
délka záruky minimálně 24 měsíců
životnost přístroje minimálně 4 roky

## spotřební materiál
Rozpis spotřebního materiálu
Náklady na nutný vázaný spotřební/opotřebitelný materiál po celou dobu životnosti přístroje (min. 4 let), tj. 240 operačních dnů/rok. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokádané množství
Do níže uvedených žlutých poli účastník uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu v souladu s nařízením výrobce k zajištění provedení výše uvedených vyšetření/výkonů. Kompletní seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu bude obsahovat nabídkové ceny, název, určení pro které vyšetření/úkon je určeno. V případě, že účastník potřebuje uvést více položek materiálu než je v tomto vzoru uvedeno, účastník při zachování předepsané struktury rozšíří tento rozpis dle svých potřeb. Tento rozpis bude obsahově v souladu s přílohou Kupní smlouvy na spotřební materiál - níže uvedený rozpis bude tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy na spotřební materiál.
Obchodní název | Katalogové / objednací číslo | kód VZP | MJ | Počet ks/ balení | cena v Kč bez DPH/MJ | sazba DPH v % | DPH v Kč | cena v Kč vč. DPH/MJ
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
CELKEM náklady na spotřební/opotřebitelný materiál/1 operační den |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM náklady na spotřební/opotřebitelný materiál/4 roky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
vyplní účastník VŘ
tyto ceny uvede účastník do krycího listu