## List1
VZ "Výpůjčka záložního analyzátoru na vyšetření krevního obrazu a krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a dodávka klientské stanice softwaru pro digitální morfologii periferní krve "
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace předmětu plnění
Analyzátor bude sloužit jako záložní analyzátor pro vyšetření krevního obrazu a krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů. (KO a KO diff).
Technická specifikace | Požadavek splněn (ANO/NE) | Nabízená hodnota/uvedení str. nabídky, kde je možné informaci ověřit
Automatický hematologický analyzátor
· Sampler (podavač krevních vzorků pro 20 zkumavek)
· barevná tiskárna
· UPS
· PC s kompletním SW vybavením
Remote monitoring – vzdálený monitoring technického stavu analyzátoru
Remote Acces – vzdálený přístup technika – servis, produktová podpora
Principy měření:
· Fluorescenční průtoková cytometrie: WBC DIFF, IG
· Hydrodynamická fokusace: PLT, RBC, HCT
· Optická metoda měření Hgb bez použití toxických činidel (bez kyanidu)
Reportované parametry - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%
Aspirovaný objem – min. v rozsahu 25-70 µl
Rychlost analýzy v automatickém režimu:
· Min. 60 vzorků/hod, možnost vložení min. 20 vzorků do automatického podavače (uzavřený odběrový systém, různé typy zkumavek – Sarstedt)
· Možnost měření vzorků v mikrozkumavkách
· Možnost měření předředěné krve při kapilárním odběru (automatické dávkování diluentu z analyzátoru)
· Možnost vložení statimového vzorku
Čtení čárových kódů:
· Integrovaná čtečka čárových kódů ze vzorků (automaticky otáčí zkumavkami)
· Ruční čtečka čárových kódů (pro načítání otevřených a statim vzorků a reagencií)
Údržba - Uživatelsky nenáročná denní i týdenní údržba
Kontrola kvality:
· Min. 3 hladiny materiálu interní kontroly kvality
· Zahrnují referenční hodnoty pro všechny reportované parametry
· Pouze jedna náběrová cesta pro manuální i automatický mód – úspora při měření QC
· Analýza XbarM pro klouzavý průměr parametrů analýzy
Všechny reportované výsledky klinikům jsou kontrolovány interní kontrolou kvality.
Všechny postupy splňují podmínky ISO certifikací a akreditací.
Middleware - pokročilá technická validace výstupů analýzy pomocí interpretačního softwaru.
Včetně klientské stanice se software se vzdáleným přístupem k systému digitální morfologie – (skeneru DC1 Cellavision) včetně konfigurace a instalace.
Totožná měřící technologie analyzátoru pro stanovení krevního obrazu a krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů v laboratoři z důvodu kompatibility a úplné zastupitelnosti analyzátorů, jednotných diagnostik a spotřebního materiálu za účelem zachování diagnosticko-klinické návaznosti analýzy krevního obrazu a krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů v nemocnici.
Doplňující informace pro záložní analyzátor na vyšetření krevního obrazu a krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a dodávka klientské stanice softwaru pro digitální morfologii periferní krve diferenciálním rozpočtem leukocytů
Interval BTK
Třída ZP
Stupeň ochrany
Příkon
Legenda:
Účastník vyplní všechny modře označené pole
Interval PBTK – jak často se provádí PBTK (1 x ročně, 1 x za 2 roky, vůbec…)
Třída ZP (IVD, I., II.a, II.b, III)
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem – příložná část typu (bez příložné části, B, BF nebo CF, CF+D)
Příkon – hodnota ve Wattech