## Technická specifikace
Operační stůl traumatologický
Technická specifikace
Účastník (název, IČO)
Funkce/parametr | Množství | Požadavek splněn (ANO/NE) | Nabízená hodnota/uvedení str. nabídky, kde je možné informaci ověřit
Elektromechanický operační stůl pro traumatologii s pevnou deskou a motorizovaným pojezdem | 1kus
nosnost min. 540 kg, v reverzní pozici nosnost min. 250kg | -
mobilní operační stůl | -
pevná operační deska | -
operační stůl - min. 8 segmentová operační deska - max. šířka 590 mm včetně eurolišt | -
konfigurace desky - min. 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, nožní segment 4 dílný | -
podložky dolních končetin 4 dílné roztažitelné, pro pacienty o hmotnosti min. 250 kg ve všech polohách | -
operační deska - RTG transparentní | -
operační stůl umožňuje oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně) | -
polstry operační desky stolu dvouvrstvé, tloušťka min. 80mm | -
polstry operační desky stolu odnímatelné ze základu operačního stolu, vhodně uchycené - garance pevnosti uchycení a dlouhé životnosti sytému uchycení (možnost údržby a čištění, bez postupné ztráty stability a pevnosti - např. na čepy) | -
napojování jednotlivých sekcí desky jednoduchými západkami (dotahování šrouby apod. není přípustné) | -
elektrické polohování (min. výškové nastavení, Tr/aTr, boční náklon, zádová sekce, nožní segmenty, podélný posun desky) | -
ostatní polohování stolu mechanicky | -
výškově stavitelný min. v rozsahu 580 až 1100 mm | -
motorizovaný pojezd - možnost pojezdu s pacientem o hmotnosti min. 300 kg | -
řídící rukojeť pro regulaci rychlosti pojezdu, vč. ovládání pohybů stolu (min. nahoru/dolů, Tr/aTr a zajištění/odjištění stolu na podlaze) | -
základna operačního stolu vč. podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění | -
zajištění základny operačního stolu dosednutím na podlahu (ne bržděná kola nebo výsuvné podpěry) | -
prostor mezi podlahou a základnou pro nohy operatéra min. 8 cm | -
rozpoznání napojeného příslušenství, např. mikročipy - pro zvýšení bezpečnosti | -
aktivní antikolizní systém - při kontaktu stolu s podlahou nebo vybavením operačního sálu zastaví pohyb stolu, detekuje přetížení stolu, akustický a optický alarm | -
Dálkový ovladač pohybů stolu a jednotlivých segmentů | 1
dálkový ruční bezdrátový ovladač (s možností připojení kabelem) vč. nabíjecí stanice | -
v případě odpojení kabelu automaticky přechází do bezdrátového režimu (např. IR režim) | -
barevný dotykový displej - min. zobrazení aktuální polohy stolu, stavu baterie stolu i ovladače | -
možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně z jednoho místa | -
komunikace v ČJ | -
změny uživatelského nastavení | -
paměť min. na 30 nastavených poloh | -
operační stůl musí mít akumulátory s vysokou kapacitou – min. na 1 týden provozu | -
časovač pro prevenci dekubitů | -
záložní ovládání na základně stolu s indikací aktuálního stavu baterií, na boční straně základny (nikoliv pod hlavou nebo pod nožní částí desky) | -
Funkce ovládané prostřednictvím ovladače min.: - výškové polohování - Tr/aTr - boční náklon - polohování zádové sekce - polohování nožních segmentů současně nebo zvlášť - podélný posun - pozice lehátko - pozice můstek - flex./reflex. - nulová pozice - aretace základny | -
Polohování stolu | -
výškové polohování min. v rozsahu 580-1100 mm | -
Tr/aTr min. v rozsahu +45°/-45° | -
boční náklon min. v rozsahu +30°/-30° | -
kombinace Tr/boční náklon min. v rozsahu 30°/20° | -
zádová sekce polohování min. v rozsahu +90° / -90° | -
operační stůl musí mít elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 90° / - 110° | -
nožní segmenty současně +80°/-90° | -
podélný posun desky elektromotorický min. 450 mm | -
hlavový segment - min. 2kloubové manuální nastavení | -
Příslušenství | -
Karbonová extenční (trakční) deska s karbonovým trakčním kolíkem a vozíkem | 1
Karbonové nožní desky k trakční desce | 1
Karbonová trakční tyč - 3D pohyb | 1
Karbonová trakční tyč – horizontální pohyb | 1
Trakční aparát umožňující nastavení směru, rotaci, flexi a takci min. do 80 kg | 1
Plastová trakční bota | 1
Pěnová omyvatelná vložka s přezkami | 2
Plastová bota nízká se suchým zipem | 2
Trojdílná karbonová deska pro operace ramene vč. bočních zarážek, helmy a vozíku | 1
Podpěra horní ruky při poloze na boku se svorkou | 1
Podpěra paže anesteziologická nastavitelná výškově i podélně, délka min. 450 mm | 2
Poutko pro uchycení zápěstí k euroliště | 1
Popruh pro fixaci pacienta | 2
Anesteziologický rám s rozšířením a se svorkou | 1
Boční zarážka trojkloubová, jeden jistící prvek, se svorkou | 3
Válec pod koleno se svorkou | 1
Podpěra pro humerus při poloze na břiše | 1
Gynekologický šaut se svorkou | 3
Stolek na operace horní končetiny RTG transparentní se svorkou pro připevnění ke stolu | 1
Prodloužení eurolišty min. 490 mm | 1
Prodloužení eurolišty min. 690 mm | 1
Mechanické vícekloubové rameno pro fixaci horní končetiny v poloze „lehátko“ | 1
Pěnová podložka hlavy se spodním odvětráváním | 2
Pěnová podložka pod paty - pár | 2
Gelová podložka pod hlavu min. 250x260x50 mm | 2
Gelová podložka pod ruku min. 180x460x35 mm | 2
Gelová podložka min. 220x320x10 mm - pár | 1
Gelová podložka pod paty min. 100x180x70mm - pár | 1
Gelová podložka pod paty min. 175x30x190mm - pár | 1
Doplňující informace pro Operační stůl traumatologický
Interval BTK
Třída ZP
Stupeň ochrany
Příkon
Legenda:
Účastník vyplní všechny šedě označené pole
Interval PBTK – jak často se provádí PBTK (1 x ročně, 1 x za 2 roky, vůbec…)
Třída ZP (IVD, I., II.a, II.b, III)
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem – příložná část typu (bez příložné části, B, BF nebo CF, CF+D)
Příkon – hodnota ve Wattech

## Nabídková cena
Operační stůl traumatologický
Účastník (název, IČO)
Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (na základě Kupní smlouvy)
Položka | Obchodní název | Kód | Mj | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Výše DPH v % | Jednotková cena Kč včetně DPH | Celková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč včetně DPH
Operační stůl traumatologický včetně veškerého příslušenství, součástí a komponentů dle požadavků uvedených v Technické specifikaci |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Položka | [6 empty] | Celková cena v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (dle Kupní smlouvy) | [6 empty] | 0
Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (hodnotící kritérium) | [6 empty] | 0
Legenda:
Účastník vyplní šedě podbarvené pole.