Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka

„Dodávky spotřebního materiálu pro měření krevních plynů, vč. výpůjčky 1 ks laboratorního a 2 ks POCT analyzátorů pro OLÚ TRN Město Albrechtice, ARO a CL SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2025/11/spotř. mat. pro měření krevních plynů

Číslo zakázky: P25V00000410

Technická specifikace

Laboratorní analyzátor (1 ks) – centrální laboratoř SZZ Krnov

| Popis technické podmínky | Účastník doplní ANO/NE či upřesní parametr dle své nabídky |
| --- | --- |
| Laboratorní stolní analyzátor pro stanovení krevních plynů, elektrolytů, metabolitů celkového hemoglobinu a jeho frakcí bez senzorových kazet. |  |
| Požadované měřené parametry: pH, pCO2, pO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, saturace hemoglobinu kyslíkem sO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, glukóza, laktát, celkový bilirubin a kreatinin. |  |
| Požadované odvozené parametry: pH(T), pCO2(T), pO2(T) korigované na teplotu pacienta, aktuální a standardní bikarbonáty cHCO3-(P), cHCO3-(P,st), aktuální a standardrní base excess cBase(B) a cBase(Ecf), aktuální a standardní base excess při 100% saturaci cBase(B,ox) a cBase(Ecf,ox), ctCO2(P), ctCO2(B), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A-a), pO2(A-a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(l), pO2(a,T)/FO2(l), normalizované ionizované kalcium, anion gap, DO2, Hct, celkový obsah kyslíku v krvi a rozdíl mezi arteriální a smíšenou krví ctO2(A) a ctO2(a-v), plicní zkraty FShunt a FShunt(T), respirační index, VO2, osmolalita mOsm. |  |
| Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky o úhlopříčce min. 10“. |  |
| Automatická detekce hladin všech provozních roztoků. |  |
| Integrovaná čtečka čárového kódu pro zadávání veškerých údajů (výměny spotřebního materiálu, ID pacienta, ID obsluhy nebo vzorku). |  |
| Automatický údržbový deník a deník výměn veškerého spotřebního materiálu. |  |
| Integrovaná termo tiskárna. |  |
| Výběr identifikačních a vstupních parametrů o pacientovi. |  |
| Integrovaný oxymetr pro stanovení sO2, ctHb a jeho frakcí. |  |
| Automatické měření a následné potlačení interferencí hemoglobinu vč. fetálního, bilirubinu, intralipidů, sulfhemoglobinu a používaných kontrastních látek. |  |
| Měření kapilární, venózní a arteriální krve z libovolných odběrových souprav – kapiláry, injekční stříkačky, ampule apod. |  |
| Měření všech parametrů současně nebo možnost definovat libovolné uživatelské panely. |  |
| Interval mezi kalibracemi max. 8 hodin. |  |
| Objem vzorku max. 100 μl pro všechny měřené parametry včetně kompletní oxymetrie. |  |
| Automatická aspirace vzorku z kapiláry, stříkačky nebo ampule. |  |
| Možnost měření vzorku o nestandardním objemu. |  |
| Automatického podavač pro vzorky ze stříkaček umožňující jejich automatické promíchání, načtení a analýzu – min. tři pozice pro odběrové stříkačky typu safePICO Aspirator nebo Self-Filling. |  |
| Samočinné nasávání s automatickou detekcí chyb při nasátí vzorku (bubliny, homogenita, sraženiny a množství). |  |
| Modul pro automatickou kontrolu jakosti na čtyřech koncentračních úrovních pro všechny parametry vč. oxymetrie v jedné ampulce (multiparametrová kontrola jakosti). |  |
| Oboustranná komunikace s LIS – (RS232 nebo Ethernet TCP/IP protokol). Součástí softwaru jsou uživatelsky nastavitelná práva přístupu. |  |
| Libovolné naprogramování počtu a typu kontrol, kompletní software pro vyhodnocení QC a statistiku vč. Levey-Jennings grafů. |  |
| Obslužný i diagnostický software v češtině, možnost uživatelských nastavení. |  |
| Výměna elektrod v rámci výpůjčky zdarma. |  |

POCT analyzátor (2 ks) – OLÚ TRN Město Albrechtice, ARO SZZ Krnov

| Popis technické podmínky | Účastník doplní ANO/NE či upřesní parametr dle své nabídky |
| --- | --- |
| Přenosný kompaktní POCT kazetový analyzátor krevních plynů. |  |
| Stanovení parametrů min.: pH, pCO2, pO2 elektrolytů (cNa+, cK+, cCl-, cCa2+) a hematokrit (Hct). |  |
| Odvozené parametry min.: cH+, ctHb, cHCO3 -(P), cHCO3-(P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7,40), ctCO2(B), ctCO2(P), Anion Gap, Anion Gap (K+), pO2(A), pO2(A-a), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, ctO2, RI. |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky, video nápověda pro jednotlivé kroky obsluhy. |  |
| Autodiagnostika a automatický deník chybových hlášení. |  |
| Software v češtině. |  |
| Kazetový systém vyžadující minimální údržbu - žádná výměna elektrod, membrán, odpadu. |  |
| Spotřební materiál: - Možnost výběru různých variant senzorových kazet dle vytížení analyzátoru s výdrží až 60 dní, pokud není vyčerpána provozem. - Balení roztoků (pokud není součástí kazety) s kalibračním a proplachovacím roztokem + odpad s výdrží min. 60 dní v závislosti na provozu analyzátoru, pokud balení není vyčerpáno provozem (počet vzorků, kontrol kvality a frekvence kalibrace). |  |
| Kontroly kvality. |  |
| Analýza všech parametrů z max. 100 μl krve. |  |
| Doba analýzy max. 90 s. |  |
| Samočinné nasávání vzorku s detekcí bublin a sraženin. |  |
| Manuální nebo automatická kontrola kvality. Možnost analyzovat min. 4 různé úrovně roztoků s cílem kontroly hodnot měření v širokém pásmu rozsahu měření. |  |
| Volitelný interval dvoubodové kalibrace s frekvencí 8 hodin trvající max. 100 sekund, jednobodová kalibrace s každým měřením. |  |
| Připojení do nemocničního LIS – OpenLIMS. |  |
| Databáze pro min. 500 pacientských a 500 kontrolních vzorků, USB disk pro archivaci údajů a výsledků |  |
| Zabudovaná čtečka čárových kódu. |  |
| Interní tiskárna. |  |
| Měření plné krve z kapiláry nebo odběrové stříkačky. |  |
| Hmotnost max. 6,7 kg. |  |

Účastník svým podpisem stvrzuje správnost jím shora vyplněných údajů.

……………………………………..

podpis zástupce účastníka