## Technická specifikace
Dodávka nemocničních lůžek standardních elektrických - 20 ks
Technická specifikace
Účastník (název, IČO)
Funkce/parametr | Požadavek splněn (ANO/NE) | Nabízená hodnota/uvedení str. nabídky, kde je možné informaci ověřit
Lůžko standardní – 20 ks
Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení
Vnější rozměr lůžka max. 220 x 99,5 cm, lůžko s nesklopenými postranicemi musí projet dveřmi o šířce 100 cm
Rozměr ložné plochy min. 200 x 86 cm
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu min. 40 – 73 cm
Ergonomické polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese min. 16 cm)
Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů, pánevní díl může být pevný kovový neodnímatelný
Možnost prodloužení ložné plochy lůžka o min. 15 cm
Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic z obou stran lůžka
Min. zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů
Lýtkový díl polohovatelný mechanicky
TR a aTR poloha min. +15°/-15° pomocí elektromotoru
Odnímatelná čela, celoplastová se zámky dostupnými z vnější strany lůžka
Integrovaná kovové 3/4 postranice s ergonomickým ovládáním a pojistkou proti náhodnému spuštění
Bezpečná výška postranic min. 36 cm a max. 45 cm
Pacientský ovladač s aktivačním tlačítkem a ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, podsvětlený, s integrovanou lampičkou
Centrální sesterský ovládací panel s aktivačním tlačítkem a ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha)
Symboly u pacientských ovladačů musí být jasné a zřejmé, barevně odlišené
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, velikost min. 150 mm, minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka
Držák na infuzní stojan s možností použití ve všech rozích postele
Držák na hrazdu
Ochranná kolečka v rozích lůžka, u hlavového čela i nározové kolečka s ochranou při vertikálním pohybu
Nosnost min. 250 kg
Hmotnost pacienta min. 185 kg
Ochrana elektromotorů proti přetížení
Napájení ze sítě 230 - bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní napájecí kabel o délce minimálně 3 m
Potenciálové propojení
Provoz na akumulátor – zálohově, min. 1 den běžného provozu
Univerzální medi/euro lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky a kurtovací pásky
Hrazda s madlem (navíjecí) - pro všechna lůžka
Infuzní stojan - pro všechna lůžka
Dodatečná zábrana nožní části s pojistkou proti náhodnému odejmutí - prodloužení postranic – pro 5 lůžek
Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka
Matrace pasivní - 20 ks
Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví
Příčné prořezy nebo profilování na povrchu matrace, zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta
Příčné prořezy v oblastech, kde dochází k Tvarování matrace při polohování lůžka
Pro pacienty až do třetího stupně rizika vzniku dekubitů
Min. 2 typy pěn
Horní vrstva – studená polyuretanová pěna hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min. 3 cm
Spodní vrstva - polyuretanová pěna hustoty min. 40 kg/m³ tloušťky min. 8 cm
Nehořlavost pěn min. CRIB 5
Potah - pratelný, voděodolný, svařované nebo šité spoje, paropropustný, antibakteriální, čtyřsměrně pružný (vrchní strana a bok)
Zip po celém obvodu matrace, krytý lemem proti zatečení
Transportní úchyty
Výška matrace min. 14 cm
Nosnost matrace min. 200 kg
Doplňující informace Lůžko standardní - nemocniční lůžko standardní elektrické
Interval BTK
Třída ZP
Stupeň ochrany
Příkon
Legenda:
Účastník vyplní všechny šedě označené pole
Interval PBTK – jak často se provádí PBTK (1 x ročně, 1 x za 2 roky, vůbec…)
Třída ZP (IVD, I., II.a, II.b, III)
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem – příložná část typu (bez příložné části, B, BF nebo CF, CF+D)
Příkon – hodnota ve Wattech

## Nabídková cena
Dodávka nemocničních lůžek standardních elektrických - 20 ks
Účastník (název, IČO)
Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (na základě Kupní smlouvy)
Položka | Obchodní název | Kód | Mj | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Výše DPH v % | Jednotková cena Kč včetně DPH | Celková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč včetně DPH
Nemocniční lůžko standardní elektrickévčetně veškerého příslušenství, součástí a komponentů dle požadavků uvedených v Technické specifikaci |  |  | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Položka | [6 empty] | Celková cena v Kč bez DPH
Kupní cena přístrojů (dle Kupní smlouvy) | [6 empty] | 0
Celková nabídková cena za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (hodnotící kritérium) | [6 empty] | 0
Legenda:
Účastník vyplní šedě podbarvené pole.