# Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

„VZ1 CT“

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počítačový tomograf (CT) |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Přístroj pro CT vyšetření všech oblastí těla |  |  |  |
| Minimálně 128 souběžně skenovaných vrstev v ose Z během 360° otáčky ve spirálním i sekvenčním režimu |  |  |  |
| Nastavení kolimace v uživatelském módu (spirála a sekvence) minimálně 128 x maximálně 0,625 mm |  |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor s výkonem minimálně 100 kW |  |  |  |
| Rozsah nastavitelného napětí na rentgence minimálně 70-140 kV |  |  |  |
| Doba trvání nepřerušovaného skenování minimálně 60 sekund |  |  |  |
| Velikost skenovaného a rekonstruovaného FOV minimálně 50 cm |  |  |  |
| Průměr gantry minimálně 80 cm |  |  |  |
| Fyzický náklon gantry minimálně +/- 25° |  |  |  |
| Automatické nastavení polohy pacienta před skenováním podle vyšetřovacího protokolu, horizontální i vertikální |  |  |  |
| Rychlost rotace gantry maximálně 0,35 s na celou 360° otáčku |  |  |  |
| Software pro automatické nastavení kV před skenováním podle druhu vyšetření a podle pacienta |  |  |  |
| Automatická modulace dávky přizpůsobováním proudu na rentgence v průběhu 360° rotace |  |  |  |
| Adaptivní stínění pomocí dynamického kolimátoru |  |  |  |
| Software pro časování aplikace kontrastní látky |  |  |  |
| Dynamická akvizice pro perfuzní vyšetření mozku po dobu minimálně 60 s v rozsahu minimálně 100 mm |  |  |  |
| Záznam dat absorpce záření s různou energií (kV switching, Dual layer, Twin beam, Dual source) |  |  |  |
| Připojení na DICOM + PACS se základními DICOM funkcemi |  |  |  |
| Připojení do NIS |  |  |  |
| Zobrazení a archivace strukturované zprávy o dávce záření |  |  |  |
| Iterativní rekonstrukce poslední generace |  |  |  |
| Potlačení artefaktů z kovových materiálů |  |  |  |
| Rychlost rekonstrukce minimálně 80 obr./s při iterativní rekonstrukci |  |  |  |
| Obousměrné akustické dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou |  |  |  |
| Pacientský stůl |  |  |  |
| Nosnost stolu ve všech polohách minimálně 300 kg |  |  |  |
| Ovládání stolu přes ovládací tlačítka umístěná z levé i pravé strany gantry |  |  |  |
| Rychlost horizontálního posunu stolu min. 200 mm/s |  |  |  |
| Rozsah horizontálního pohybu stolu minimálně 190 cm |  |  |  |
| Multimodalitní nezávislý diagnostický server |  |  |  |
| Portál pro výkonný postprocessing obrazových dat pro minimálně 3 současně pracujících uživatelů ve 2D a 3D vyhodnocení |  |  |  |
| DICOM 3.0 konektivita |  |  |  |
| Úložiště multimodalitního portálu minimálně 6 TB, velikost operační paměti diagnostického serveru min. 192 GB a množství současně zpracovávaných obrazů minimálně 40 000 |  |  |  |
| Ukládání dat na CD/DVD ve formátu DICOM |  |  |  |
| Požadujeme pro uvedené softwarové moduly následující množství souběžných uživatelů (licencí): |  |  |  |
| SW pro fúzi a porovnání snímků z různých modalit ve formátu DICOM (CT, MR) pro segmentaci onkologických lézí – jeden uživatel |  |  |  |
| SW pro cévní analýzu, SW pro analýzu plicních nodulů – jeden uživatel |  |  |  |
| Výpočet a kvantifikace kontrastní látky (tvorba perfuzních map) – jeden uživatel Aplikace určena pro zpracování dat nasnímaných s různými energiemi. |  |  |  |
| Odstranění skeletu z CTA vyšetření – jeden uživatel Aplikace určena pro zpracování dat nasnímaných s různými energiemi. |  |  |  |
| Rozlišení krvácení od kontrastní látky v mozku – jeden uživatel |  |  |  |
| SW pro vyhodnocení perfuzního vyšetření mozku se zobrazením perfuzních map a vyznačením penumbry a ischemického jádra – jeden uživatel |  |  |  |
| Přístup alespoň z 3 dalších PACS stanic na multimodalitní portál |  |  |  |
| Klientská diagnostická stanice pro práci s multimodalitním portálem |  |  |  |
| Minimálně 2 medicínské monitory (min. 22"), klasický monitor (min 19“) klávesnice, myš s možností upgradu na PACS stanici – synchronizace s PACS providerem |  |  |  |
| Musí splňovat radiologické platné standardy pro CT diagnostiku) |  |  |  |
| Přístup alespoň z 3 dalších PACS stanic na multimodalitní portál |  |  |  |
| SSD – úložiště minimálně 1 TB, RAM minimálně 32 GB |  |  |  |
| Tlakový injektor |  |  |  |
| Automatický závěsný injektor pro podání kontrastní látky |  |  |  |
| Synchronizace injektoru s CT přístrojem |  |  |  |
| Automatický záznam množství aplikované kontrastní látky |  |  |  |
| Ovládací konzole umístěná v ovladovně u pracovní stanice CT – bezdrátová komunikace |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Záložní zdroj pro akviziční stanici a rekonstrukční počítač s kapacitou minimálně 15 minut |  |  |  |
| Rozvaděč pro připojení elektrického přívodu |  |  |  |
| Kamera pro sledování pacienta |  |  |  |
| Zajištění chlazení přístroje |  |  |  |