PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ ANALYTICKÝ SYSTÉM KE STANOVENÍ KOAGULAČNÍCH PARAMETRŮ A TROMBIN GENERAČNÍHO TESTU

- Hemokoagulační sestava skládající se z jednoho nebo dvou plně automatizovaných analyzátorů (koagulometrů) ke stanovení koagulačních parametrů a trombin generačního testu (TGT)

- Stanovení koagulačních parametrů metodami srážení, chromogenními (při 405 nm) a imunologickými (při 540 nm)

- Koagulometr využívá kombinace mechanického (elektromechanického) a optického detekčního principu, odolné vůči interferenčním vlivům způsobeným nestandardními vzorky (hemolýza, ikterus, lipémie) - analyzátor vydá vždy validní a použitelné pacientské výsledky koagulačních metod bez nutnosti preanalytické kontroly, opakovaných měření nebo ředění (přímá analýza vzorků)

- Kompatibilní měřící technologie plně automatizovaného analytického systému s koagulometrem používaným v laboratoři z důvodu úplné zastupitelnosti analyzátorů, jednotných diagnostik a spotřebního materiálu za účelem zachování diagnosticko-klinické návaznosti koagulačních analýz v nemocnici a ekonomické ochrany investic zadavatele. T.č. je v laboratoři používán koagulometr STAR MAX firmy STAGO.

- Analytický systém provádí všechny parametry zahrnuté do Krycího listu nabídky.

- Koagulometr je otevřený systém pro použití diagnostických setů od různých výrobců

- Kapacita vzorků na palubě koagulometru – min 200 pozic pro vzorky

- Kapacita reagencií na palubě koagulometru – min. 70 chlazených pozic pro reagencie

- Kapacita měřících kyvet na palubě koagulometru – min. 900 kyvet

- Očekávaný výkon koagulometru: min 280 PT/hod; kombinovaný výkon min 250 PT + aPTT + FIB + TT/hod

- Jednoduché a okamžité STAT zpracování koagulačních vzorků

- Kontinuální vkládání vzorků u koagulometru prostřednictvím automatického podavače

- Kapacita automatického podavače koagulometru min. 70 vzorků

- Měření vzorků u koagulometru v sériích i po jednotlivých pacientech

- Použití různých typů primárních zkumavek v koagulometru vč. zkumavek s malým objemem vzorků (např. pediatrických)

- Vkládání více lahviček stejné reagencie do koagulometru

- Pozitivní identifikace vzorků a reagencií pomocí čárových kódů u koagulometru – ověření, že na dané pozici je správný vzorek a reagencie

- Použití reagencií s čárovým kódem u koagulometru - kontrola exspirace, objemu, šarže a stability na palubě, kalibrační křivka (u předkalibrovaných reagencií), hodnota ISI (u stanovení PT)

- Použití předkalibrovaných rutinních koagulačních reagencií (PT, FIB, D-Di); čárový kód obsahuje kalibrační křivku

- Použití reagencie ke stanovení PT s ISI blížícím se 1

- Použití minimálně dvou reagencií ke stanovení APTT s různě citlivými aktivátory

- Použití kapalné reagencie ke stanovení fibrinogenu pomocí metody dle Clausse s měřícím rozsahem min 0,5-12 g/L

- Panel koagulačních markerů souvisejících s fibrinem: D-Di, FDP, FM

- Stanovení D-dimerů v jednotkách koncentrace FEU

- Příbalové letáky reagencií a bezpečnostní listy v českém jazyce

- Dodání reagencií pro základní koagulační testy (PT, APTT, Fibrinogen, TT, D-Di, AT) max. do týdne od odeslání objednávky nebo při případné reklamaci

- Integrovaná a ruční čtečka koagulometru pro identifikaci vzorků a reagencií vč. kontrol, kalibrátorů pomocí čárových kódů

- Maximální hlučnost koagulometru za plného provozu (při měření vzorků) je 55 dB.

- Software koagulometru umožňuje volné (uživatelské) programování metod

- Součástí software koagulometru je management údržby systému a program kontroly kvality

- Uživatelský software koagulometru v češtině

- Řídící PC koagulometru s minimálně 19´´dotykovým displejem

- Zálohování primárních dat (PDF nebo jiný běžně užívaný formát)

- Obousměrná komunikace koagulometru s laboratorním informačním systémem LIS OpenLIMS od firmy Stapro.

- Uživatelský manuál všech částí hemokoagulační sestavy v češtině

- Dodání prohlášení o shod a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz hemokoagulační sestavy v ČR.

- Veškeré dodávané reagencie pro koagulometr vč. aplikačních protokolů musí být označeny značkou  CE-IVD-D či CE-IVD-R

Specifikace systému pro vyšetření trombin generačního testu (TGT)

- Stanovení trombin generačního testu na principu fluorescence (při 460 nm)

- Očekávaný výkon systému ke stanovení thrombin generačního testu: 20 testů/hod

- Stanovení 6 základních parametrů TGT u systému ke stanovení trombin generačního testu