## List1
Příloha č. 6
„Pojízdný skiagrafický přístroj vč. 5letého pozáručního servisu“
OPA/Hal/2026/02/skiagraf-ARO
P26V00000026
| Technická specifikace | Splněno parametrem nebo ANO/NE
Základní vlastnosti přístroje:
1. | Mobilní skiagrafický přístroj s přímou digitalizací.
2. | Zařízení musí splňovat veškeré požadavky platné legislativy.
3. | Maximální rozměry (š x d x v) při převozu: 58 cm x 130 cm x 150 cm.
4. | Maximální hmotnost přístroje včetně baterií a příslušenství a bez detektoru maximálně 350 kg.
5. | Teleskopický sloup.
6. | Rotace sloupu kolem vlastní osy v rozsahu min. +/-270 stupňů.
7. | Úhel natočení rentgenky kolem horizontální osy ramene min. +/-180 stupňů.
8. | Úhel natočení rentgenky kolem osy rentgenky min. + 90° od těla stroje , -20° k tělu stroje.
9. | Světelná a akustická indikace expozice.
10. | Ohnisková vzdálenost od podlahy min. 2000 mm.
11. | Ohnisková vzdálenost od podlahy v boční projekci max. 700 mm.
12. | Manuální nastavení expozičních parametrů (kV, mA, ms, mAs).
13. | Předvolba orgánových programů.
14. | Automatické dobíjení detektoru v dokovací stanici v těle přístroje bez nutnosti vyjmutí baterie nebo manipulace s dobíjecím konektorem.
15. | Uzamčení detektoru v dokovací stanici v tele přístroje s automatickým odemknutím po přihlášení obsluhujícího personálu.
16. | Možnost snímkování při vybité baterii přístroje při zapojení do el. síťové zásuvky.
17. | Expoziční tlačítko s kabelovým připojením.
18. | Bezdrátové expoziční tlačítko.
19. | Baterie přístroje: Lithium-iontová.
20. | Rychlost nabíjení ze zcela vybitého do plně nabitého stavu max 5 hodin.
21. | Napájení ze zásuvky 230V, 50 Hz.
22. | Minimální dojezd na plně nabitou baterii 40 km.
23. | Motorický pojezd přístroje vpřed i vzad.
24. | Plynulá regulace rychlosti v závislosti na tlaku na madlo přístroje.
25. | Možnost nastavení maximální rychlosti pohybu rovnající se rychlosti chůze min. ve dnou úrovních.
26. | Antikolizní senzor.
27. | Nouzové odbrzdění přístroje při vybité baterii.
VN generátor:
28. | Výkon min. 30 kW.
29. | kVp Range min. 40-130 kW, kroky po 1 kV.
30. | mAs Range: min, 0,5 – 400 mAs.
31. | Anodový proud: min 400 mA.
Digitální detektor:
32. | 1 ks flat panel detektoru (FPD)pro přímou digitalizaci obrazu.
33. | Detektor s nepřímou konverzí na bázi amorfního křemíku s Cesium-Iodidovým scintilátorem (CsI).
34. | Rozměry aktivní plochy detektoru 43 cm x 43 cm.
35. | Rovnoměrné zatížení volného detektoru bez dodatečného ochranného krytu min. 300 kg.
36. | Ochrana detektoru proti vniknutí vody ři jeho polití min. IPx7.
37. | Hmotnost volného detektoru včetně baterie bez dodatečného ochranného krytu maximálně 2,8 kg.
38. | 1 ks náhradní baterie pro detektor včetně dobíjecí stanice.
39. | Zobrazení náhledu provedeného snímku na displeji do 3 sekund.
40. | Zobrazeni plně zpracovaného snímku na displeji do 10 sekund.
41. | DQE: při 0lp/mm min 70%.
42. | Automatická expoziční kontrola – automatické ukončení probíhající expozice – v závislosti na signálu zaznamenaném receptorem obrazu navázaná na APR.
43. | Přenos dat bezdrátově nebo pomocí kabelu.
44. | Vzdálenost středu pixelů detektoru max 150 µm.
45. | Bitová hloubka digitalizovaných dat (počet úrovní šedi – konverze A/D) min. 16bit.
46. | Ochranný kryt detektoru s držákem včetně zabudované lysholmovy clony.
Rentgenový zářič:
47. | Malé ohnisko: 0,6 mm.
48. | Velké ohnisko:1,3 mm.
49. | Rotační anoda(frekvence el. sítě 50 Hz) min.2700ot./min.
50. | Tepelná kapacita anody min 300 kHU.
51. | Tepelná kapacita rentgenky min. 1 MHU.
Automatický kolimátor:
52. | Úhel rotace kolimátoru (kolem osy radiačního pole) min. +/- 90°.
53. | LED světlo primární clony.
54. | Automatická volba přídavné filtrace dle zvoleného orgánového programu a její automatické nastavení.
55. | Přídavná filtrace integrovaná ve vstupní části primární clony.
56. | Indikace aktuálního stavu využití rentgenové lampy.
57. | Indikace vzdálenosti ohniska od objektu bez použití měřidla (např. Laserová indikace) na vzdálenost 1m.
58. | Indikace úhlu sklonu detektoru u primární clony ve dvou vzájemně kolmých jednoznačně definovaných osách v rovině kolmé k ose centrálního RTG paprsku.
59. | Jemný dojezd přístroje – pohyb vpřed/vzad, zatočení vpravo/vlevo – ovládaný z kolimátoru.
60. | Primární clona s automatickým nastavováním velikosti zvoleného radiačního pole a manuální nastavení clon.
61. | Automatické nastavení clon podle zvoleného orgánového programu.
Integrovaná pracovní stanice:
62. | Integrovaná stanice pro ovládaní digitálního systému.
63. | LED displej s dotykovým ovládáním úhlopříčka min20“.
64. | Ukládání snímků v plném rozlišení do vnitřního úložiště min. 5000 snímků.
65. | Možnost manuálního zadávaní pacientských dat.
66. | Software pro komunikaci s NIS a PACS.
67. | Bezdrátový přenos snímků do PACS.
68. | Kompatibilita s DICOM 3.0 .
69. | DICOM služba pro přenos expozičních parametrů do PACS.
70. | Software pro zpracování a úpravu snímků – zoom, vkládání značek, ořez, otáčení snímků, úprava jasu, kontrastu, měření, filtrace.
71. | Automatická optimalizace kvality snímků s využitím algoritmů eliminujících přeexponování/podexponování obrazu a zvýrazňujících detaily návazné na APR.
72. | Úpravy obrazu v DICOM křivce – přizpůsobení jasu a kontrastu (Windows Level a Windows Width), ostrosti.
73. | Náhled a úprava snímků do 10 sekund.
74. | Zápis parametrů snímkování do snímku. Expoziční parametry, KAP, Identifikace pacienta, identifikace přístroje.
75. | KAP metr s přenosem hodnot v DICOM standardu do PACS, možnost Software varianty.
76. | Zasílání dávkového protokolu do PACS.
77. | Statistika zamítnutých snímků včetně důvodu zamítnutí.
78. | Indikace stavu nabití, WiFi signálu detektoru.
79. | Indikace funkčního datového připojení detektoru k přístroji.
80. | Software nahrazující fyzickou protirozptylovou mřížku.
81. | Software funkce automatického zvýraznění nízkokontrastních objektů např. centrální žilní katetr.
82. | Zobrazení EI a DI.
83. | Tvorba a modifikace přednastavených orgánových programů. Jejich expozičních a projekčních parametrů, parametrů postprocesingu obrazu.
Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.