Příloha č. 6 Minimální technické podmínky

Informace o zakázce

| Název veřejné zakázky | „Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu (KO), vč. výpůjčky 4ks automatických hematologických analyzátorů pro laboratoře Moravskoslezské nemocnice Krnov, příspěvkové organizace“ |
| --- | --- |
| Číslo spisu | KRN/FMP/2026/01/spotř. mat. – KO – hematologie |
| Číslo zakázky | P26V00000027 |
| Identifikace zadávacího řízení | Nadlimitní otevřené řízení |

Identifikační údaje účastníka ZŘ

| Obchodní firma/název |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka ZŘ |  |

Minimální technické podmínky

ANALYZÁTOR (3 ks) pro pracoviště Krnov a pracoviště Bruntál

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| Automatický analyzátor pro stanovení krevního obrazu |  |  |
| název/typ/výrobce |  |  |
| nový nerepasovaný automatický hematologický analyzátor, včetně ovládacího SW, UPS a barevné tiskárny (UPS s kapacitou pro udržení provozu dodávaného systému při výpadku el. energie po dobu umožňující bezpečné dokončení analýzy a uložení výsledků) |  |  |
| požadovaná certifikace IVDR a označení CE |  |  |
| 3 ks PC s monitorem (min. 24“) a příslušenstvím nezbytným pro správu a plnou funkci zařízení, dotyková obrazovka/monitor, klávesnice, myš |  |  |
| integrovaná a externí čtečka čárových kódů |  |  |
| obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem (OpenLims od spol. STAPRO a.s.) standardním komunikačním rozhraním (např. RS232, TCP/IP) |  |  |
| nastavení dle pravomocí uživatelů několik úrovňových systémů pro přihlašování do systému |  |  |
| vyšetření z různých druhů odběrových zkumavek včetně mikrozkumavek, provádění analýzy z mikrozkumavek bez nutnosti vkládání/vyjímání adaptéru pro analýzu |  |  |
| měření vzorků v uzavřeném módu |  |  |
| měření vzorků v otevřeném módu (měřené zkumavky jsou odzátkovány obsluhou) |  |  |
| stejná aspirační cesta pro uzavřený a otevřený systém náběru vzorku |  |  |
| míchání vzorků před aspirací několikanásobným obrácením zkumavky dnem vzhůru a zpět |  |  |
| kontinuální vkládání vzorků během analýzy |  |  |
| přednostní analýza statimových vzorků |  |  |
| flexibilní nastavení automatického opakování a ověření výsledku specifičtějšími metodami v případě podezření na patologický nález dle požadavků laboratoře, případné opakování a ověření výsledku bez zásahu obsluhy (měření v režimu tzv. rerun a reflexního testování) |  |  |
| samostatný mód pro měření leukopenických vzorků |  |  |
| rychlost analýzy min. 90 stanovení KO+DIFF+NRBC za hodinu |  |  |
| aspirační objem vzorku pro analýzu v automatickém podavači v profilu KO+DIF+NRBC+RET max. 100 μl |  |  |
| stanovení kombinací různých parametrů/profilů analýzy, např. KO, KO+DIF, KO+RET, KO+DIF+RET, dle požadavků z LIS |  |  |
| stanovení krevního obrazu, šestipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů (včetně populace nezralých granulocytů) a stanovení erytroblastů s automatickou korekcí počtu leukocytů |  |  |
| varovná hlášení při výskytu nezralých granulocytů, blastů, variantních forem lymfocytů, při podezření na shluky trombocytů, makrotrombocyty |  |  |
| stanovení retikulocytů včetně nezralých forem a stanovení parametrů indikujících kvalitu erytropoézy (hemoglobin v retikulocytech, rozčlenění retikulocytů dle stupně vyzrálosti) a to z primárních zkumavek a bez nutnosti manuální přípravy vzorků |  |  |
| analýza tělních tekutin (bez rozdílu původu), diferenciaci leukocytů min. na polymorfonukleáry a mononukleáry, pro všechny vydávané parametry tělních tekutin musí být k dispozici certifikovaná kontrola kvality |  |  |
| rozšíření modulárního systému o stanovení krevních destiček pomocí specifického barvení (ne prostou optickou metodou) |  |  |
| programové vybavení (software) řídící automatické zpracování vzorku analyzátory dle demografických dat, srovnání aktuálních a předchozích výsledků pacienta (delta check) a kontrolující technické podmínky analýzy |  |  |
| automatická validace výsledků nastavenými uživatelskými pravidly |  |  |
| interní kontrola kvality na komerčních kontrolních materiálech a monitoring klouzavých průměrů (moving average) na nativních pacientských vzorcích |  |  |
| samostatná skupina pro hodnocení EHK |  |  |
| archivace výsledků kontrol i pacientských výsledků na serveru |  |  |
| tisk výsledků kontrol i pacientských výsledků |  |  |

ANALYZÁTOR (1 ks) pro pracoviště Rýmařov

| Minimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ se vyjádří ke všem níže uvedeným parametrům |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Uvedení technické hodnoty | **Odkaz na dokument, stranu dokumentu, popisující parametr |
| Automatický analyzátor pro stanovení krevního obrazu |  |  |
| název/typ/výrobce |  |  |
| nový nerepasovaný automatický hematologický analyzátor, včetně ovládacího SW, UPS a barevné tiskárny (UPS s kapacitou pro udržení provozu dodávaného systému při výpadku el. energie po dobu umožňující bezpečné dokončení analýzy a uložení výsledků) |  |  |
| požadovaná certifikace IVDR a označení CE |  |  |
| 1 ks PC s monitorem (min. 24“) a příslušenstvím nezbytným pro správu a plnou funkci zařízení, dotyková obrazovka/monitor, klávesnice, myš, pokud je toto pro funkci zařízení nutné |  |  |
| integrovaná čtečka čárových kódů |  |  |
| obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem (OpenLims od spol. STAPRO a.s.) standardním komunikačním rozhraním (např. RS232, TCP/IP) |  |  |
| nastavení dle pravomocí uživatelů několik úrovňových systémů pro přihlašování do systému |  |  |
| vyšetření z různých druhů odběrových zkumavek včetně mikrozkumavek, provádění analýzy z mikrozkumavek bez nutnosti vkládání/vyjímání adaptéru pro analýzu |  |  |
| měření vzorků v uzavřeném módu |  |  |
| měření vzorků v otevřeném módu (měřené zkumavky jsou odzátkovány obsluhou) |  |  |
| stejná aspirační cesta pro uzavřený a otevřený systém náběru vzorku |  |  |
| míchání vzorků před aspirací |  |  |
| kontinuální vkládání vzorků během analýzy |  |  |
| přednostní analýza statimových vzorků |  |  |
| rychlost analýzy min. 40 stanovení KO+DIFF za hodinu |  |  |
| aspirační objem vzorku pro analýzu v automatickém podavači v profilu KO+DIF max. 150 μl |  |  |
| stanovení krevního obrazu, pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů |  |  |
| automatická validace výsledků nastavenými uživatelskými pravidly |  |  |
| interní kontrola kvality na komerčních kontrolních materiálech a monitoring klouzavých průměrů (moving average) na nativních pacientských vzorcích |  |  |
| samostatná skupina pro hodnocení EHK |  |  |
| archivace výsledků kontrol i pacientských výsledků na serveru |  |  |
| tisk výsledků kontrol i pacientských výsledků |  |  |

POŽADAVKY NA REAGENCIE (SPOTŘEBNÍ MATERIÁL)

| inimální technický parametr/požadavek | Účastník ZŘ uvede splnění požadovaného parametru odkazem na stranu dokumentu |
| --- | --- |
| kompatibilita s nabízenou přístrojovou technikou |  |
| požadovaná certifikace IVDR a označení CE |  |
| min. doba exspirace dodávaných reagencií min. 6 měsíce ode dne doručení na pracoviště |  |
| min. doba exspirace dodávaného spotřebního materiálu min. 3 měsíce ode dne doručení na pracoviště |  |
| stabilita reagencií (mimo kontrolní materiály) po otevření min. 30 dnů |  |
| balení reagencií s možností různých velikostí dle četnosti prováděných stanovení (pozn. účastník ZŘ musí navrhnout velikostně přiměřená balení tak, aby při předpokládaném rovnoměrném provozu nedocházelo k exspiracím) |  |
| identifikace reagencií čárovým kódem, včetně informace o šarži a exspiraci reagencie |  |
| elektronický management reagencií (umožňující dohledatelnost použitých reagencií a obsluhy, která výměnu provedla) |  |
| bezkyanidové reagencie pro stanovení hemoglobinu |  |

* Uvedení skutečné hodnoty parametru; popř. uvést ANO, v případě číslem nevyjádřitelného parametru

** Odkaz na dokument, stranu dokumentu, kde je tento parametr popsán