## GYN
Příloha č. 5 - Technická specifikace k části 1
"Dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů"
Část 1: Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení
vyplní účastník ZŘ
číslo | Parametry: | SPLŇUJE ANO/NE | Poznámka
1. | Dynamický rozsah min. 350 dB
2. | Frekvenční rozsah min. 1-22 MHz
3. | Ovládání pomocí trackballu, ne pomocí dotykového touchpadu
4. | Součástí ovládacího panelu musí být barevný dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 14“
5. | Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat
6. | Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby (ne mechanické jezdce)
7. | Úhlopříčka obrazovky min. 21,5“
8. | Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech nezávisle na ovládacím panelu přístroje
9. | Výškově nastavitelný ovládací panel (rozsah 18 cm).
10. | Min. 3 porty pro připojení 2D sond
11. | Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem
12. | 4x USB porty 3.0 a minimálně 1x USB-C port
13. | Ethernetový konektor
14. | HDMI a DVI výstup
15. | Možnost připojení přístroje do sítě pomocí WiFi
16. | Hmotnost přístroje max. 60 kg
Zobrazovací modality:
17. | B-mód na základních a harmonických frekvencích na všech sondách (lineární, konvexní)
18. | Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
19. | Automatická optimalizace obrazu pro B-mód a dopplerovské zobrazení
20. | Dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku impulsně modulovanou (PW) nosnou vlnou vč. spektrálního dopplerovského záznamu na všech sondách
21. | PW doppler, automatická optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line a možnost steeringu na lineární sondě
22. | PW doppler s vysokou opakovací frekvencí (High - PRF) na všech sondách
23. | Barevné dopplerovské zobrazení rychlosti krevního toku (CFM) se zobrazením rychlostní škály v cm/s včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
24. | Simultánní duální zobrazení B-mód a B-mód + CFM v reálném čase
25. | Simultánní duplexní (B-mode + PW) i triplexní zobrazení (B - mode + PW + CFM) v reálném čase
26. | Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí pro pomalé toky
27. | Hloubka zobrazení min. do 50 cm
28. | Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení
29. | M-mód včetně anatomického M-módu
30. | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice (délka, plocha, objem, úhel, IMT, % stenózy).
31. | Automatické měření a vyhodnocování parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, SDI) ve zmrazeném i v aktivním režimu během snímání
32. | Automatické zvětšení okolí kurzoru během měření
33. | Možnost měření ve zmrazeném i v aktivním režimu
34. | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšování obrazu i ve zmrazeném režimu
35. | Zoom s vysokou citlivostí
36. | Programovatelné výpočty
37. | Snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů)
38. | Redukce strukturálního šumu v několika úrovních v B i CFM zobrazení
39. | Tissue Doppler Imaging
SW a archivace:
40. | SW pro nedopplerovské zobrazení pomalých krevních toků
41. | Plná DICOM konektivita dle požadavků zadavatele
42. | Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem zadavatele dle jeho požadavků, síťový protokol TCP/IP, síťová karta minimálně 1 Gb/s
43. | Bateriový provoz min. 60 minut
44. | Možnost doplnit software pro automatické měření úhlu progrese fáze porodu - (automatecké měření úhlu polohy hlavičky ke stydké kosti)
45. | možnost doplnit SW umožňující panoramatické zobrazení tkáně
46. | Možnost doplnit software pro kardiologická měření
47. | Možnost doplnit software pro automatické měření rozměrů uterusu
48. | Možnost doplnit software Aiota adnex
49. | Možnost rozšíření o SW detekující nervové snopce pomocí AI
50. | Archivace obrazových dat v původním formátu v paměti přístroje
51. | Interní HDD – kapacita min. 500 GB pro ukládání obrazových a pacientských dat s možností zpětného vyhledávání podle jména pacienta, data vyšetření, ošetřujícího apod.
52. | Ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů
53. | Možnost exportu obrazových dat a reportů na externí média min. ve formátech: JPEG, AVI, DICOM
Sondy + příslušenství
54. | Širokopásmová 2D konvexní sonda min 1-7 MHz, využití na abdominální vyšetření
55. | Širokopásmová transvaginální sonda min. 2-11MHz