## RDG
Příloha č. 6 - Technická specifikace k části 2
"Dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů"
Část 2: Ultrazvukový přístroj pro RDG oddělení
vyplní účastník ZŘ
číslo | Parametry: | SPLŇUJE ANO/NE | Poznámka
1. | Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy
2. | OLED širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 27", otočný
3. | Jednoduché ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel s možností nastavení sklonu
4. | Hmotnost přístroje max. 80 kg
5. | Editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření
6. | Digitální nastavení TGC i LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce
7. | Výsuvná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem
8. | Ovládání pomocí trackballu
9. | Automatické zamražení obrazu (sondy) po nastavené době
10. | Frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz
11. | Nastavitelná výška ovládacího panelu
12. | Minimálně 4 aktivní vstupy na sondy pro připojení 2D/4D sond
13. | Integrovaný prostor pro periferní zařízení
14. | Integrovaný ohřívač gelu
15. | Možnost rozšíření o bateriový provoz minimálně 40 min.
Zobrazovací módy
16. | B-mode v základních frekvencích
17. | THI – harmonické zobrazení
18. | Hybridní harmonické zobrazení – snímání na fundamentálních a harmonických frekvencích
19. | Duplexní a triplexní a pseudotriplexní zobrazení
20. | Automatická optimalizace obrazu
21. | Fokus 1-4 fokální zóny, nastavitelné v několika polohách
22. | Nastavení obrazových parametrů i na zamraženém obraze
23. | Spektrální doppler – PW
24. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angiodoppler)
25. | Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí
26. | Barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
27. | Nedopplerovské zobrazení pomalých toků
28. | Možnost rozšíření 3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení, manuální naklápění 2D skenové výseče ve 2D režimu na všech 4D sondách
29. | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
30. | Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem
SW výbava
31. | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra
32. | Program na základní volumetrii
33. | Měření v multiplanárních zobrazeních
34. | Kalkulace objemů z více rovin
35. | ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze možnost plynulé změny polohy vybrané výseče (HD zoom)
36. | Automatické zvětšení místa měření formou lupy
37. | SW pro panoramatické zobrazení
38. | Možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie
39. | Možnost rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu
40. | Možnost rozšíření o SW pro CEUS
41. | Možnost rozšíření o SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
42. | Možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS
43. | Možnost rozšíření o SW pro automatické trasování nervových snopců v živém obraze pomocí AI
44. | Možnost rozšíření o SW pro automatické trasování podezřelých mammárních nálezů v živém obraze pomocí AI
45. | Možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS
Archivace a komunikace
46. | Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí
47. | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB
48. | Vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
49. | Snadné zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů
50. | Min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk
51. | Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky
52. | Možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení pomocí webového rozhraní
53. | Výstup na externí digitální monitor
Sondy | Sondy
54. | 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření min. 1-7MHz, max. hloubka zobrazení min. 50cm
55. | 2D lineární matrixová sonda pro vyšetření malých částí min. 2-18MHz, min. 50mm
56. | 2D lineární sonda pro vaskulární vyšetření min. 2-9MHz, max 45mm