Technické a zvláštní technické podmínky

Dodání 1 kusu speciálního sanitního vozidla typu RLP kategorie „C“, mobilní jednotka intenzívní péče, ve smyslu ČSN EN 1789 + A1, provedení s pohonem 1 nápravy (4 x 2).

Toto vozidlo, jako „speciální“, bude sloužit pro transport pacientů s podezřením na onemocnění vysoce nakažlivou nákazou.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a  nezaměnitelné kompatibility s  vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti a musí vzájemně technicky spolupracovat.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 +  A1.

Zvláštní technické podmínky:

V souladu s Vyhláškou č. 162/2011 Sb.:

Vozidlo kategorie M1

Musí splňovat emisní limity EURO 6

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km

Technické podmínky:

Podvozková část:

- celková hmotnost vozidla 3 800 kg a vyšší

- motor vznětový, výkon min. 35 kW/t

- předehřev chladicí kapaliny jednotkou na 230 V, ovládání předehřevu samostatným vypínačem s kontrolkou

- převodovka automatická, náhon na jednu nápravu (provedení 4x2)

- rozvor – alespoň 3 600 mm

- celková délka vozidla max. 6 500 mm

- celková výška vozidla max. 2 900 mm

- servisní interval minimálně 20 000 km

- Barevné provedení v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

Základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. V horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm, navazující na shodný pruh na horní straně zadních dveří.

Na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“, odstín RAL 3024, na předních dveřích dole pak logo Moravskoslezského kraje včetně nápisu.

Na bočních posuvných dveřích vpravo nahoře nápis „www.zzsmsk.cz“ Na obou bocích vzadu šikmý pruh v odstínu RAL 3024, symbol telefonu a modrá hvězda života v provedení s bílou konturou.

Na střeše (150 mm), na obou bocích vpředu a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé.

Na vozidle vhodně provedené označení pro „Bio Hazard Team“ – vyspecifikuje zadavatel.

Na zadních dveřích symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

Na zadních dveřích v dolní polovině šikmé šrafování v odstínech reflexní žlutá a červená RAL 3024. Vzadu nahoře vedle dveří 2 Hvězdy života s bílou konturou, níže vedle dveří pak volací znak, na dveřích nápis www.zzsmsk.cz a symbol telefonu s číslem 155.

Na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku podélné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) nad oknem nápis

„A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel.

Sestava vozidla:

- zesílená přední náprava

- stabilizátor přední nápravy

- tlumiče pérování na obou nápravách zesílené

- zesílený stabilizátor zadní nápravy

- posilovač řízení

- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka

- kontrolka poruchy vnějšího osvětlení

- elektrické ovládání oken u řidiče i spolujezdce

- přední okno determální se zeleným pruhem

- dělící stěna s pevným oknem do prostoru kabiny řidiče

- vnitřní zpětné zrcátko

- zajištění uzávěru palivové nádrže

- objem nádrže paliva minimálně 70 l

- zesílený alternátor 14 V, 180 A

- oddělovací relé pro přídavný akumulátor

- přídavný akumulátor zesílený, bezúdržbový, zapojený přes dělící relé tak, že nikdy nedojde k vybití vozidlového akumulátoru pod úroveň potřebnou k bezpečnému nastartování motoru.

- v motorovém prostoru kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru

- ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

- mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček

- světla pro denní svícení

- hlavní světlomety halogenové

- přídavné ukazatele směru vzadu na střeše integrované do nástavby

- přední lapače nečistot

- zadní lapače nečistot

- ESP (ABS + ASR + BAS + EBV)

- brzdový asistent (BAS)

- brzdy hydraulické, dvouokruhové, všechny kotoučové

- adaptivní brzdová světla

- asistent pro potlačení vlivu bočního větru

- předehřev paliva

- možnost přihřívání chladicí kapaliny přes nezávislé topení

- vozidlo bez tachografu

- vozidlo s omezovačem rychlosti nastaveným na „konstrukční rychlost vozidla“ podle údaje v technickém průkazu

- otáčkoměr

- imobilizér

- kabina řidiče vybavena alarmem aktivovaným po uzamčení vozidla

- zvuková vnější signalizace couvání

- parkovací asistent vzadu i vpředu

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností samostatného uzamčení kabiny řidiče

- k vozidlu dva plně funkční klíče

- sedadla řidiče i spolujezdce podélně posuvná, seřizovatelná opěra zad, područka, bederní opěra

- opěrka hlavy pro řidiče i spolujezdce výškově nastavitelná

- uzamykatelná schránka u spolujezdce

- odkládací polička nad čelním oknem

- sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce

- originální autorádio s funkcí RDS, 2x reproduktor v kabině řidiče, 2x v ambulantním prostoru s možností odpojení. Reproduktory v ambulantním prostoru buď v provedení těsnosti proti stříkající vodě, nebo s možností nasazení vodotěsného krytu. Tyto kryty musí by musely být součástí dodávky.

- ukazatel servisních intervalů

- třetí brzdové světlo vzadu na střeše

- airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu

- airbag spolujezdce s předpínačem bezpečnostního pásu

- kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

- boční airbagy okenní u řidiče i spolujezdce

- klimatizace s automatickou regulací v prostoru řidiče i sanitní zástavby

- lampička na čtení map před spolujezdcem krátká – LED technologie

- ve vozidle vyjímatelné gumové koberce u řidiče a spolujezdce

- vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou

- příbalem sada vozidlu odpovídajících zimních pneumatik s disky (4 ks), v případě že vozidla budou dodána z výroby s letními pneumatikami nebo sada odpovídajících letních pneumatik s disky v případě, že vozidla budou dodána s  pneumatikami pro zimní provoz. Pokud je vozidlo vybaveno sledováním tlaku v pneumatikách, musí být tímto zařízením vybaveny i náhradní disky.

- ve vozidle zajišťovací klín pro bezpečné odstavení vozidla

- ve vozidle základní výbava, plus k tomu výstražný trojúhelník, lékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, výstražná vesta 4 ks

- vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby ne starší než 2015.

Kabina řidiče:

- v prostoru mezi sedadly středový tunel pro zabudování 2 kusů radiostanic, přihrádka na dokumenty, místo na 2 ks ručních radiostanic a další nezbytné ovládací prvky

- signalizace otevřených bočních nebo zadních dveří včetně dveří do pomocných schránek

- vhodně umístěný hasicí 2 kg přístroj s čistým hasivem (FE 36)

- ruční svítilna s nabíjecími zdroji včetně nabíjecího držáku ze sítě vozidla (např. Maglite)

- 2x zásuvka 12V integrovaná do palubní desky

- Svítilna na čtení map u spolujezdce - krátká

- přídavné osvětlení pracoviště řidiče v provedení LED, umístění nad řidičem

- dodání a montáž antény, instalační sady pro dělenou montáž a radiostanice pracující v pásmu 160 MHz, kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a mikrofonu

- dodání a montáž 1 kusu instalační sady včetně antény pro radiostanici MATRA TPM 700

- dodání a montáž radiostanice MATRA TPM 700

- kabina řidiče hermeticky oddělitelná od prostoru ambulantního

- Výstražné zařízení integrované: světla v barvě modré, provedení v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 130 světelných bodů. Vysoká viditelnost z bočních úhlů, provedení ve dvou řadách, kryt čiré barvy, zástavba do střešního spojleru tak, aby nepřevyšovala výšku vozidla

- vzadu na obou rozích sdružená integrovaná výstražná světla v lineární technologii, min. 36 LED světelných bodů, výška min. 100 mm, světlo modré barvy s čirým krytem, světla nesmí převyšovat obrysy vozidla

- zvukové výstražné zařízení 3 tóny (včetně „hoří“) + horn

- v přední masce 2 kusy reproduktorů sirény, každý o výkonu 100 W, ve vozidle tomu odpovídající zesilovač

- aktivace a přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla

- „Horn“ ovládaný samostatným tlačítkem v dosahu řidiče

- přední modrá výstražná světla lineární LED technologie, dva kusy, minimálně 3 světelné body, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla

- dvě doplňková modrá světla v lineární LED technologii, minimálně 3 světelné body, umístěná na bocích předních blatníků, zapuštěné provedení

- dvě doplňková modrá světla v lineární LED technologii, minimálně 3 světelné body, umístěná na dolní hraně zpětných zrcátek

Další instalace:

- vzadu, integrovaná na nástavbě, výkonná pracovní bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

- na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínač s kontrolkou u řidiče

- světelná signalizace v zorném poli řidiče při připojeném kabelu vnějšího napětí 230 V

- rozvod 230 V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením na levé straně za dveřmi řidiče, (v souladu s ČSN 33 2000-7-717). Propojovací kabel délky 5 m součástí dodávky, celkem 4 kusy vnitřní jednoduchá zásuvka 230 V, rozdělení na pravém a levém instalačním sloupu, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy. Vše včetně výchozí revize elektro

- zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového, doplněno dělícím relé zajišťujícím provozní stav obou akumulátorů ve smyslu ČSN EN 1789+A1

- předmontáž na rádio – anténa + repro, originální autorádio výrobce podvozku, 2ks reproduktorů umístěných v ambulantním prostoru v přední části. Ovládání reproduktorů (vypni/zapni) prvkem umístěným na panelu v ambulantním prostoru

- ke všem elektrickým rozvodům dodat přehledná schémata

- Veškeré zásuvky, světla, vypínače a další funkční a ovládací prvky v ambulantním prostoru musí být v provedení minimálně elektrického krytí IP 66.

Nástavba skříňová: obecná specifikace

- sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu kupní smlouvy a vždy s maximálním důrazem na bezpečnost osádky a přepravovaných osob

- nástavba skříňového typu v zatepleném provedení, s pevným oknem vlevo, posuvnými dveřmi vpravo, zadní dveře křídlové, integrované nástupní schody u bočních i zadních dveří, odhlučněné podběhy zadních kol, integrovaný střešní spojler nad kabinu osádky

- vnitřní rozměry skříně (mm) min. 3 400 x 1 900 x 1 800 (délka, šířka, výška)

- minimální šířka bočních posuvných dveří 1 050 mm

- minimální šířka zadních křídlových dveří 1 270 mm

- nástavba musí být testována dynamickou zkouškou podle ČSN EN 1789+A1, doložit protokolem o zkoušce

- v posuvných dveřích otvíratelné okno s možností vzduchotěsného uzavření, v zadních dveřích okna pevná

- zadní křídlové dveře s mechanickou aretací při otevření na 90˚ a magnetickou aretací při otevření na 180˚

- všechna další dvířka s magnetickou aretací při otevření na 180˚

- posuvné dveře nesmí nikdy přesahovat obrys vozidla, zvenčí nade dveřmi okapová lišta pro svod dešťové vody mimo dveřní otvor

- na levé i pravé straně vzadu vnější dvířka pro přístup do úložných prostorů pro pomocný materiál, tyto prostory vybavit potřebnými úchyty

- pomocné prostory řešit v maximálních možných rozměrech

- pomocné úložné prostory hermeticky oddělené, nebo oddělitelné, od vnitřního ambulantního prostoru. Prostup k ventilům kyslíkových láhví opatřit odnímatelným krytem s možností jeho vzduchotěsného připevnění v případě potřeby

- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří.

- ve střeše výklopné střešní okno opatřené folií s propustností 5%

- v zadní části na levé straně pevné okno

- Stůl nosítek se zádržným systémem pro transportní polohu podvozku nosítek, provedení podle zvoleného podvozku a nosítek a s možností mechanického bočního posuvu.

Nástavba skříňová: podrobná specifikace

- všechna okna ambulantního prostoru, včetně střešního, plně polepit tónovací folií, dolní třetina bočních a zadních pak zcela neprůhledná

- vyztužení nástavby pro uchycení přístrojů, transportní techniky, skříněk na zdravotnický materiál atp. konstruovat na možnost variabilního řešení

- vnitřní obložení stěn a stropu snadno omývatelným a desinfekcím odolným materiálem v bezespárovém provedení

- podlaha v protiskluzovém provedení, odolná desinfekčním materiálům

- zařízení umožňující hlasovou komunikaci mezi řidičem a osádkou (interkom),        minimální krytí IP 66

- zvukové znamení k řidiči

- osvětlení ambulantního prostoru rohovými a stropními světly bez krytů, zdroj světla LED technologie, barva světla bílá

- u předních dveří vypínač se stmívačem, u zadních pouze vypínač

- dvě bodová směrová světla nad nosítky pacienta – provedení LED technologie

- noční orientační světlo modré barvy jedním pásem LED diod o délce pásu          zhruba 1,5 m s vlastním označeným vypínačem

- v ambulantním prostoru na levé stěně digitální hodiny s vlastní baterií

- ve střeše obousměrný ventilátor s možností hermetického uzavření

- nástupní madlo dostatečné délky na levé straně bočního vstupu

- horizontální madlo na stropě nad nosítky, na něm 2 posuvné držáky se silenblokem na infúzní láhve a PE vaky

- v prostoru vhodně umístěna nádoba na běžný odpad s víkem

Dělící přepážka:

- okno v dělící příčce o rozměrech min. 900 x 350 mm s hermetickou těsností

- konstrukce přepážky jako takové, musí zajistit hermetické oddělení ambulance od kabiny řidiče

- nad kabinou řidiče tři úložné prostory pro zdravotnický materiál, dvířka opatřit plynovými vzpěrami, možnost hermetického uzavření

- vlevo pod klimatizací skříňka s policemi – využít maximálně daný prostor

- nad skříňkami se zásuvkami pracovní deska s horní nerezovou plochou a zaobleným lemem

- zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze řešit pomocí plynových vzpěr

- konstrukce zásuvek musí umožňovat jejich velmi snadné vyjmutí a vynesení mimo vozidlo

- jedna skříňka uzamykatelná, pro bezpečné uložení např. opiátů, integrovaná do jedné z vyjímatelných zásuvek

- u bočních dveří prostor pro uložení 2 kusů zdravotnických batohů, přístupný po otevření bočních dveří, obložený nerezí a opatřený upevňovacími popruhy s kovovými sponami

- plnohodnotný sedák s integrovaným bezpečnostním pásem, min. šířka 450 mm, certifikovaný, kategorie M1

- vestavěný termobox s termostatem pro trvalý ohřev na teplotu 37˚C, přesnost plus mínus 2˚C, objem min. pro 4 l infuzních roztoků a dvě sady pro aplikaci infuzí /ČSN EN 1789+A1)

- samostatné zařízení pro chlazení roztoků, stabilní teplota 4˚C, plus mínus 1˚C, objem zhruba 8 litrů

- držák na role jednorázových ručníků, provedení z kovu, 1 role ručníků v dodávce

- držák nádobky na použité kanyly, provedení z kovu

- držák s nádobkou s desinfekcí, provedení z kovu

- 3x držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi různých velikostí, provedení z kovu

- V levém rohu pod klimatizací bude na podlaze umístěna filtroventilační jednotka účinná při převozu pacientů s podezřením na zasažení vysoce nakažlivou nemocí.

- Vozidlo bude vybaveno jednosměrnou filtroventilační jednotkou určenou pro nepřetržité odsávání vzduchu z chráněného prostoru ambulance, ve které zajistí mírný podtlak.

- Zařízení musí umožnit velmi jemnou filtraci až na úroveň třídy filtrace „HEPA“.

- Výkon minimální výměna 100 mᶟ vzduchu za hodinu

- Maximální hlučnost do 60 dB

- Maximální hmotnost 35 kg

- Napájení přes palubní síť vozidla

- Výměna filtrů v jednotce musí probíhat uvnitř vozidla

- Je nezbytné zařízení včlenit do zástavby tak, aby jen minimálně omezovalo pohyb a manipulace v ambulantním prostoru.

Levý bok zástavby:

- Ve střední části technologický sloup s výstupy (minimální krytí IP 66 jako celku nebo jednotlivých výstupů):

- 6x zásuvka 12V s LED kontrolkou

- 3x rychlospojka na O²

- 2x zásuvka jednoduchá na 230V napájená při zapojení vozidla na externí zdroj

- 2x barevně odlišená a označená zásuvka jednoduchá na 230V napájená měničem napětí 12V/230V

- 1x zásuvka jednoduchá na 230V napájená při zapojení vozidla na externí zdroj spínaná přes prostorový termostat pro zapojení přídavného elektrického topení, umístění úplně dole

- V přední části boční stěny prostor pro montáž držáků zdravotnických přístrojů, veškeré držáky a přístroje jsou součástí dodávky

- Pro veškeré přístroje v dodávce kompletní propojovací hadice a kabely s příslušnými koncovkami

- Přes boční okno kolejnicový sytém, tzv. euro lišty, pro uchycení zdravotnických přístrojů

- V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, jejíž spodní část je hermeticky oddělená od ambulantního prostoru a přístup má pouze z venkovní strany, vrchní část se dvěma snadno vyjímatelnými zásuvkami.

- Na boku zadní skříňky bude umístěný tonometr s manžetou v hlubokém nerezovém košíku v takovém provedení úchytu, který umožní snadné odejmutí tonometru ze stěny a jeho umístění mimo ohrožený prostor

- Nad podběhem kola úložný prostor s víkem a sklopným čelem

Pravý bok zástavby:

- Samostatná skříň s držáky pro uložení a upevnění 2 ks kyslíkových láhví o objemu 10 l. Láhve přístupné z venku, variabilní držáky pro různé výšky láhví, 1 ks držák na láhev o objemu 2 l. Přístup k ovládacím ventilům zevnitř, s možností jeho hermetického oddělení.

- V dodávce 2 ks redukčních ventilů a spojovací hadice pro připojení tlakových láhví na rozvod vozidla přes rychlospojky.

- Nad schránou pro tlakové láhve zevnitř dvě snadno vyjímatelné zásuvky

- Dvě sklopná otočná sedala s integrovaným bezpečnostním pásem, možnost otáčení o 180˚, polohovatelná zádová opěra, loketní opěrky. Minimální šířka sedáku 450mm, dostatečná opěra hlavy pro osobu výšky 200 cm. Certifikováno, kategorie M1

- Před skříní na kyslíkové láhve dvě police se záchytným systémem pro uložení batohů apod.

- Vzadu u dveří prosvětlené vypínače pro hlavní vnitřní osvětlení ambulantního prostoru a pro pracovní osvětlení prostoru za vozidlem (kontrolka v zorném poli řidiče), minimální krytí IP 66

- Veškeré ovládací prvky umístit na pravém technologickém sloupku tak, aby byly snadno dostupné pro personál sedící a připoutaný na otočném sedadle, neopomenout minimální krytí IP 66

- Rozmístění: shora vypínač hlavního osvětlení, ovladač intenzity hlavního osvětlení, vypínač modrého osvětlení, dorozumívací zařízení k řidiči, vypínač pro bodová světla nad nosítky, ovládání reproduktorů, ovládání topení, ovládání stropního ventilátoru

- V dosahu osoby sedící na sedadle umístit speciální nůž/kladívko na přeříznutí bezpečnostních pásů

Ostatní:

- V ambulantním prostoru přídavné elektrické topení na 230V s vlastním termostatem

- Přídavné závislé topení na přepážce u posuvných dveří, ovládání v ambulantním prostoru třípolohovým vypínačem a přes prostorový termostat, výdech vzduchu do ambulantního prostoru, přívod topné kapaliny přes uzavírací ventil ovládaný i za jízdy z místa spolujezdce

- Nezávislé teplovzdušné topení s výdechem teplého vzduchu v ambulantním prostoru splňují výkonové požadavky ČSN EN 1789+A1

- Ovládací panely světel, topení, ventilace a podobně v noci osvětlené pomocí LED technologie

- Výměník nástavbové klimatizace vlevo vpředu nahoře, možnost regulace množství vzduchu, ovládání teploty přes termostat. K výstupní části jednotky dodat odnímatelný vodotěsný kryt, kterým se v případě potřeby výstup překryje a tím ochrání proti vniknutí nežádoucích látek.

Držáky přístrojů a přístrojová technika:

- Dodání a montáž držáku a montáž laserové tiskárny výjezdového protokolu. Pracovní napětí 230V, příkon max. 450W, maximální rozměry (v,š,h) 250 mm/370 mm/340 mm. Hmotnost max. 7,5 kg, napájení přes měnič, který je součástí dodávky.

Tiskárnu dodá zadavatel.

- Dodání a montáž měniče napětí s čistým sinusovým průběhem, z 12V  stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých. Napětí 230V z měniče ve 2 kusech jednoduchých zvlášť označených zásuvek na levém sloupku a v jedné u tiskárny.

Výkon měniče: minimálně 1500 W, špičkově překročitelný

Model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčené k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně. Vnější rozměry maximálně 325 x 160x85 mm.

Měnič instalovat v kabině vozidla s možností odpojení samostatným vypínačem.

- Dodání a montáž přední sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky. Montáž napájecí jednotky v pravé části za bočním krytem přístrojové desky pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na akumulátor podvozku, podle dodaného schématu

- Specifikace kamery:

  - Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce

  - Schopnost polohování kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem

  - Minimální pozorovací úhly diagonální 133° horizontální 107° vertikální 80°;

  - Záznam na kartu s kapacitou min. 32 GB přičemž min. délka záznamu ve Full HD musí být alespoň 9hodin

  - Záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost přepnutí na menší kvalitu obrazu

  - Rozdělení záznamů dle typu – normální jízda / zvláštní události (např. nehoda) / nečinnost vozu

  - Možnost určení, jakou kapacitu karty zaberou jednotlivé typy záznamu

  - Volitelná možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech

  - Nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí

  - Možnost přímého přehrávání záznamu z kamery pomocí bezdrátového spojení se zařízeními typu mobilních telefonů nebo tabletů

  - Software pro PC na přehrání záznamů s podporou zobrazení dat z G-senzoru a sledování jízdy v mapě dle dat z GPS přijímače kamery s možností exportu fotografií z pořízeného záznamu

  - Pořízené záznamy ve formátu přehrávatelném běžnými media playery (bez nutnosti instalace spec. software)

  - Zabudovaný reproduktor i mikrofon, přičemž mikrofon musí být ovladatelný (zap/vyp) bez nutnosti změny nastavení kamery

  - Optická signalizace funkčnosti záznamu obrazu a GPS přijímače

  - Integrovaný modul GPS bez nutnosti externí antény

  - Integrovaný tříosý G-senzor s nastavitelnými úrovněmi a grafickým zobrazením jeho hodnot získaných během jízdy

  - Rozdílné nastavení G-senzoru pro jízdu a nečinnost vozu

  - Schopnost nastavení citlivosti G-senzoru podle hodnot získaných jízdou vozu

  - Nahrávání i během nečinnosti vozu – aktivace záznamu: 1)pohybem před kamerou 2)signálem od G-senzoru kamery

  - Nastavitelná citlivost detekce pohybu před kamerou

  - Možnost časového nastavení ukončení aktivity nahrávání při nečinnosti vozu (doba, po kterou se ukončí nahrávání při nečinnosti vozu a kamera se zcela vypne))

  - Ochrana proti vybití akumulátoru vozu

  - Volitelná hlasová komunikace s obsluhou kamery

  - Provozní teploty min. od -20°C do +70°C

- Skrytě v přístrojové desce namontována sledovací jednotka „ ONI systém“ včetně antény a zdrojové jednotky. Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel.

Jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a tím umožnit využití tzv. statusů.

- Dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení 12V.  Přívod napájení 12 V vyveden z přístrojové desky, zapojení z akumulátoru podvozku. Držák bude součástí dodávky navigační jednotky.

Specifikace:

  - napájecí kabel bude skrytý (včetně MOLEX konektoru) a nepřekáží na palubní desce

  - zařízení se po zasunutí do držáku začne ihned nabíjet

  - zařízení se v držáku neklepe a nevibruje

  - vyroben přesně na míru zařízení

  - zařízení se z držáku v případě nehody nemůže lehce uvolnit a zasáhnout posádku

  - držák je možno připevnit na přední sklo s kvalitním a spolehlivým podtlakovým systémem připevnění

- Dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události

Specifikace:

- autonavigace

- uhlopříčka displeje minimálně 6“

- displej WQVGA TFT - duální orientace s rozlišením minimálně 480x272 bodů

- dotykový displej

- zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události)

- TMC-RDS přijímač

- připojení: Bluetooth, USB kabel

- hmotnost do 200 g

- držák navigace s přísavkou

- kapacita paměti minimálně 8000 MB

- podpora paměťové karty mikro SD

- mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky

- návod v českém jazyce

- 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení bodů, automatický přepočet trasy, baterie dobíjecí lithium – ion s výdrží do 2,5 hod., hlasová navigace, možnost přidat body zájmu, náhled odboček a křižovatek, nastavení výpočtu trasy, trasa na základě dopravní průjezdnosti, trasa dle chování uživatele, vysoce-citlivý přijímač, zařízení nemusí být voděodolné.

Mobilní zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky.

Přístrojová a transportní technika:

Držáky na přístroje:

- 1. Dodávka a montáž držáku na defibrilátor

- 2. Dodávka a montáž držáku na ventilátor

- 3. Dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou), / lineární dávkovače

pro použití v intenzívní medicíně/  s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm

- 4. Dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem

v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla

- 5. Držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

- 6. Dodávka a montáž držáku transportní sedačky

- 7. Dodávka a montáž držáku na scoop rám

Držáky na přístroje pod čísly 1 až 4, musí být opakovaně umístěny ve venkovních oddělených schránách tak, aby sem bylo možno přemístit přístroje při převozu a následné dekontaminaci ambulance po převozu pacienta s podezřením na VVN. Tyto „záložní“ držáky budou sloužit ryze jako přepravní v bezpečném prostoru a nemusí být s elektrickým připojením pro nabíjení.

Přístrojová technika:

1 kus transportního ventilátoru s displejem, napájecím adaptérem a s držákem na stěnu zástavby

- s režimy IPPV, CPAP, CPR, RSI, SIMV, S-IPPV a režim inhalace kyslíku

- barevný TFT displej

- hmotnost včetně nabíjecí baterie cca 2,5 kg

- dechový objem cca 50 – 2000 ml

- standardní příslušenství bude součástí dodávky (pac. okruh, vstupní filtr, napájecí zdroj / nabíječka, nabíjecí baterie jako součást přístroje, adaptér na inhalaci kyslíku, SD karta)

- návod v českém jazyce

- na lehké nosné jednotce bez zdroje kyslíku (nosná jednotka rozměry max: 220x250x130 mm) s možností umístění na eurolištu nebo držadlo nosítek

- možnost napojení ventilátoru do rozvodu kyslíku ve vozidle (dodání rychlospojky s prodlužovací hadicí)

1 kus průtokoměr okénkový, 0 – 25 l/minuta, kyslík + rychlospojka; vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8

1 kus bifázický defibrilátor / monitor / kardiostimulátor:

Je požadováno:

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití

- ochrana před prachem a stříkající vodou

- ochrana před nárazem dle EN 1789

- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu

- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 80 mm, tisk 6 svodů najednou,

- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení

- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem

- Informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)

- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou

- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu

- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje

- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu

- sada kompletního provozního příslušenství

- ochranné pouzdro pro kabely a snímače

- návod k použití v ČJ

Monitor/monitorované parametry:

- Monitorace pacientů všech věkových kategorií

- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG

- SpO2  + křivka

- SpCO  (prodlužovaní kabel, čidlo SpCO)

- Prodlužovaní kabel a sada čidel SpO2 pro všechny věkové skupiny

- EtCO2 + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů

- NIBP měření auto/manuál

- Min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností

- Zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3

- Intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

- Možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota

Defibrilátor/kardiostimulátor:

- Bifazický impuls

- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2010  s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC

- Transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu -  DEMAND, FIX

- Stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intensita (mA) frekvence  á/min

- Defibrilace přes nalepovací  multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké

- Nízká hmotnost

1 ks odsávačka elektrická, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku

- integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky

- automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky

- indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje

- obslužný panel v přední části přístroje

- přídavná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl

Odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele.

1 ks tonometr (odnímatelný nástěnný) s manžetou v hlubokém košíku

2 ks lineární dávkovače - perfusory s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm většiny

známých výrobců

- napájení dobíjecími AKU, ext. napájení 12 V; výdrž baterií cca 60 hod při průtoku menším než 10 ml/hod

- možnost montáže na stěnu nad sebou (upevnění na madle v prostoru zástavby sanitního vozidla)

- hmotnost cca do 2 kg

- rozměry cca do 200x110x130 mm

Transportní technika:

- ks  skládacích transportní sedačka - schodolez pro přepravu pacientů v sedě

u schodolezu je požadováno:

  - váha max. 10 kg

  - nosnost min. cca 150 kg

  - bezpečnostní pás pro uchycení pacienta

  - transportní kolečka vpředu vel. min. 140 mm a max. 160 mm,

  - na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech

  - hliníkový rám

  - rozměry složeného modelu max. cca 1050x550x250 mm

1 ks nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy

pacienta.

Jsou požadovaná nosítka:

- výsuvná madla pro přenášení

- lehká hliníková konstrukce

- boční sklápěcí zábrany

- 4 kolečka na spodní straně nosítek

- polohování opěry zad minimálně 0˚ až 75˚ včetně polohovatelné opěrky hlavy

- polohovatelné opěry nohou včetně samostatného polohování kolen pacienta

- přepravní rozměry cca do 210 x 700 x 350 mm

- nosnost minimálně 225 kg

- váha do cca 30 kg (bez matrace, pásů a dalšího vybavení)

- anatomická matrace s dětským integrovaným zádržným systémem, včetně tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta

- Je požadován podvozek:

- s dvoukrokovým nakládacím nezávislým systémem s ergonometrickým a bezpečnostním opatřením předcházejícím možnému zranění záchranářů nebo pacientů

- kolečka průměru cca od 140 do 200 mm, nejlépe pryžová

- váhový limit u podvozku minimálně cca 250 kg

- hmotnost podvozku cca do 30 kg

- přepravní rozměry cca do 2200 x 700 x 370 mm

- možnost jednočlenné obsluhy

- brzdy na zadních kolech zabraňující samovolnému pohybu podvozku

Součástí dodávky budou další kompatibilní nosítka bez podvozku, s pevně ukotveným přepravním „BIO BOXEM“ pro bezpečnou přepravu ležícího pacienta.

Hlavním účelem bio boxu bude rychlé, spolehlivé a bezpečné vyloučení podezřelé osoby z prostředí ostatních osob a její bezpečná přeprava na specializované pracoviště.

- Podrobná specifikace bioboxu viz níže:

- Maximální délka – 2000 mm

- Maximální šířka – 750 mm

- Maximální výška- 680 mm

- Maximální vlastní hmotnost – 60 kg

- Zatížitelnost boxu – minimálně 110 kg

- Schopnost pracovat s vnitřním podtlakem minimálně 100 Pa

- Množství vyměněného vzduchu minimálně 150 l/min.

- Pracovní teplota okolí – minimálně v rozsahu -10˚C  až +30˚C

- Bio box bude koncipován jako dvoudílný, což usnadní manipulaci s pacientem před přepravou

- Přepravní box bude vybaven vlastní baterií, která umožní jeho činnost po dobu minimálně 4 hodin, následně možnost připojení zařízení na vnější zdroj elektrické energie 12V ze sítě vozidla, nebo 230V z jiného zdroje. Například měnič napětí.

- Součástí dodávky bude nabíječka akumulátoru

- Celkové zpracování jako pevná skořepinová, dvoudílná konstrukce, vybavený zdravotní matrací a záchytným systémem pacienta. Matraci a zádržný systém dodat jako jednorázové, určené po jednom použití k likvidaci.

- Celé provedení z maximálně hladkých a odolných materiálů, aby byla možná bezpečná dekontaminace.

- Na boku a čele boxu technické prostupy, které umožní připojení potřebných přístrojů potřebných pro zajištění životních funkcí pacienta.

- Horní část provedena z průhledného materiálu

- Bio box musí být vybaven filtroventilační jednotkou, která zajistí, že z boxu odchází do okolí čistý nekontaminovaný vzduch. Jednotka musí být vybavena vizuální a zvukovou signalizací provozního stavu, kdy jednotka je schopna plnit minimální stanovené parametry

- Samostatný filtr zajistí přísun čistého vzduchu do boxu

- Filtry musí umožnit připojení kombinovaných filtrů použitelných po dobu vnější dekontaminace přepravního boxu

- Z obou stran horního krytu musí být prostupy s ochrannými rukavicemi, pomocí kterých bude zajištěna možnost nezbytné manipulace s pacientem.

- Součástí dodávky musí být filtry včetně náhradních a základní sada náhradních dílů

1 ks scoop rám,

- vyroben z kvalitního polyetylénového materiálu odolného vůči desinfekčním prostředkům

- nosnost min. 150 kg

- délka min. cca 1650 mm, šířka max. cca 450 mm, výška max. cca 80 mm

- hmotnost max. cca 8 kg

Předložená nabídka musí obsahovat certifikace nabízených komponentů sanitní zástavby. V případě požadavku zadavatele, je účastník řízení povinen předložit protokoly o výsledcích zkoušek.

Veškeré dodávané zboží, včetně vozidla, musí být nové, rok výroby ne starší než 2015, dosud nepoužívané.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Vozidlo musí být dodáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky. Dále pak normu ČSN EN 1789+A1.

Dodavatel doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A1.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady dodavatele vozidla i výrobce nástavby potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence na odboru dopravy.