Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace bifázického defibrilátoru“

Dodávka musí obsahovat 1 ks bifázického defibrilátoru pro potřeby mezioborové JIP s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

- Indikátor použitelnosti a led dioda nabíjení na předním panelu pro okamžitou kontrolu

- Synchronizovaná kardioverze v základním vybavení

- Dospělý, dětský a neonatální režim

- Volitelně SpO2, NIPB, externí stimulace

- Defibrilátor provádí automaticky různé testy: denně, týdně a měsíčně

- Multifunkční elektrody jsou používány pro AED mode, stimulaci, kardioverzi a monitoring a

jsou použitelné pro všechny věkové kategorie

- Baterie se nabíjí přímo v přístroji – LED kontrolka na předním panelu – není nutná

manuální kontrola nabíjení personálem

- Displej – zobrazení 3 křivek, numerické hodnoty, limity alarmů, stav pacienta

- Jeden knoflík slouží pro zapnutí přístroje a zároveň pro výběr energie

- Jednoduché 3 kroky použití: 1. Výběr energie, 2. Stisknutí nabíjení, 3. Podání výboje

- Integrovaná tiskárna – EKG rytmy, pacientské události, sumář úkonů, trendy vitálních funkcí,

- Váha max. 7 kg včetně baterie, roličky papíru a kabelu multifunkčních elektrod

- Dobíjitelná lithium ion baterie

- Doba nabíjení na doporučených 150J méně než 7 sekund

- Kapacita baterie min. 3 hodiny plného monitoringu pacienta

- Barevný TFT display min. 6,5“

- Data management – přenos dat do PC

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy

- po dobu záruky požadujeme nástup na opravu do 24 hodin a odstranění závady do 48 hodin od nahlášení závady nebo bezplatné zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku a to až do úplného odstranění závady.