# Část č. 10 – Přístroje do magnetické rezonance

| Název | Anesteziologický přístroj do magnetické rezonance |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 200 000 Kč |

Technická specifikace:

- anesteziologický přístroj vhodný pro podávání anestézie u dětí i dospělých v prostředí magnetické rezonance (až 3T)

- mikroprocesorem řízený ventilátor s  min. 6,5” displejem

- možnost připojení dvou odpařovačů, 1 odpařovač Sevofluran součástí dodávky

- autoklávovatelná integrovaná pacientská část

- plyny - O2, N2O, vzduch

- hypoxická ochrana

- integrovaná odsávačka bronchů a externí výstup kyslíku

- režimy VCV, PCV, SIMV, PSV, MAN./SPONT

- dechový objem min. v rozsahu 20 – 1.400ml

- dechová frekvence min. 4 – 60/min.

- PEEP min 4 – 20 hPa

- monitorace ventilačních parametrů

- systém optických a akustických alarmů

- veškeré příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje součástí dodávky

- akumulátor pro min. 30 minut provozu

- průtokoměr O2

| Název | Monitor vitálních funkcí do magnetické rezonance |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 430 579 Kč |

Technická specifikace

- monitor vitálních funkcí určený pro použití do magnetické rezonance až 3T (nutný atest)

- min. 12“ monitor pro zobrazení aktuálních hodnot a křivek měřených parametrů

- určení pro monitorování dospělých, dětí i novorozenců

- monitorování těchto parametrů: neinvazivní tlak krve, EKG, SpO2,  EtCO2, NIBP

- monitorování anesteziologických plynů

- parametry SpO2 musí být přenášen bezdrátově

- kompatibilní s MR až 3 Tesla

- monitorace chyb svodů EKG

- vizualizace trendů

- s přístrojem musí být dodáno příslušenství k monitoringu všech výše popsaných funkcí

- veškeré potřebné příslušenství pro dospělé i dětské pacienty

- pojízdný vozík s brzdou, úložnými prostory, nebo věšáky na veškeré příslušenství

- v případě třídy el. bezpečnosti 1 součástí dodávky kabel ochranného pospojování s úhlovými zdířkami v délce min. o 20 cm delší, než délka napájecího kabelu