# Část č. 17 – Laboratorní přístroje – malé

| Název | Laboratorní inkubátor - sestava |  | Oddělení | Centrální laboratoře |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 186 777 Kč |

Technická specifikace

Laboratorní inkubátor s přirozenou ventilací – 3 ks

- inkubátor bez ventilátoru pro uchovávání živých kultur při teplotě 37°C.

- kontrolní systém pro vyloučení výkyvů teplot.

- dvojité dveře (vnitřní skleněné dveře, vnější nerezové dveře)

- kontrolní displej

- nastavitelná teplota

- nastavitelná doba trvání programu,

- časová pásma, letní / zimní čas,

- přední vnitřní a vnější plášť skříně z nerez oceli

- vnitřní paměť programů

- tříbodová kalibrace dle volitelných teplotních hodnot

- započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty

- kapacita min. 50 litrů

- nastavení teploty min. v rozmezí 30-80°C

- teplotní odchylka max. +-0,2°C

- min. 2 vnitřní police

- regulátor

- min. 1 teploměr

- rozhraní ETHERNET

- automatické vypnutí topení při překročení nastavené teploty o max. 10°C

- ochrana proti přehřátí se zvukovým a vizuálním alarmem

Laboratorní inkubátor s nucenou ventilací – 1 ks

- inkubátor s ventilátorem pro uchovávání živých kultur při teplotě 37°C.

- kontrolní systém pro vyloučení výkyvů teplot.

- dvojité dveře (vnitřní skleněné dveře, vnější nerezové dveře)

- kontrolní displej

- nastavitelná teplota

- nastavitelná doba trvání programu,

- časová pásma, letní / zimní čas,

- přední vnitřní a vnější plášť skříně z nerez oceli

- vnitřní paměť programů

- tříbodová kalibrace dle volitelných teplotních hodnot

- započetí odpočtu nastaveného času až při dosažení nastavené teploty

- kapacita min. 120 litrů

- nastavení teploty min. v rozmezí 30 - 80°C

- teplotní stabilita max. +-0,2°C

- min. 4 vnitřní police

- regulátor

- min. 1 teploměr

- rozhraní ETHERNET

- automatické vypnutí topení při překročení nastavené teploty o max. 10°C

- ochrana proti přehřátí se zvukovým a vizuálním alarmem

| Název | Laboratorní biologický inkubátor |  | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena celkem | 143 802 Kč |

Technická specifikace

- skříňový termostat s vnitřním policovým uspořádáním, kapacita min. 150 litrů, moderního typu/principu a s potřebným teplotním rozsahem, dvojité dveře (vnitřní skleněné)

- min. 3 rošty

- boční průchodka pro teplotní sondu

- rozsah teploty minimálně v rozmezí 40 – 80 °C

- maximální teplotní odchylka do 2°C

- udržování zadané teploty s vysokou přesností a její rovnoměrné rozložení

- systém přesné regulace teploty, digitální/mikroprocesorové řízení

- možnost nastavení programu, zpožděného zapnutí a vypnutí, komunikace s PC či tiskárnou,

- signalizace otevřených dveří, alarm teplotní odchylky, alarm selhání teplotního čidla, boční vstup pro sondu, apod.

- jednoduchá a intuitivní obsluha/ovládání pomocí ovládacího panelu s LED displejem, vnitřní osvětlení

- vysoká životnost a odolnost zařízení proti poškození (s ohledem na provozní podmínky laboratoře), kvalitní materiály vnější i vnitřní (komora).

| Název | Třepačka laboratorní |  | Oddělení | Centrální laboratoř |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 |  | Předpokládaná cena celkem | 132 230 Kč |

Technická specifikace

- laboratorní třepačka určena pro třepání zkumavek, lahví a Erlenmeyerových baněk.

- nastavení frekvence vibračního kruhového pohybu s integrovaným časovačem min. 0 - 90 min a trvalým chodem.

- amplituda 3 mm

- frekvence kmitů min. v rozsahu 150 – 1000/min.

- pohyblivý stůl min. 20x20 cm

- maximální zatížení min. 2 kg

Příslušenství:

- protiskluzová podložka

- nástavec se dvěma upínacími pružnými válci

- deska pro individuální osazení