# Část č. 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

| Název | Kolenní motodlaha |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 |  | Předpokládaná cena | 541 325 Kč |

Technická specifikace

- programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu

- řízena dálkovým ovladačem

- speciální programy - oscilace, protažení, a další.

- anatomicky správný pohyb končetiny

- nastavení rychlosti až do 155°/ min.

- oscilace – četnější opakování posledních 10°

- protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5°

- pravá / levá končetina

- plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta

- podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu

- protiskluzová podložka

- hmotnost max. 13 kg

- flexe/extenze - kolenní kloub -10° - 120°

- flexe/extenze - kyčelní kloub 10° - 75°

Možnosti nastavení:

- pauzy ve flexi či extenzi – obě samostatně volitelné

- zpětného chodu – bezpečnostní prvek

- doby terapie

- zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Rehabilitační lehátko elektrické |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 62 810 Kč |

Technická specifikace

- 2 segmentové elektrické rehabilitační lehátko

- dvouramenný systém výškového nastavení (elektromotor přenáší sílu na přední i zadní ramena)

- rozměry stolu: 198 – 210 cm x 65 - 70 cm, 2segmentový

- hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou

- ústní otvor s krytem

- elektricky nastavitelná výška minimálně v rozmezí 40 cm

- rámový ovladač elektromotoru

- transportní kolečka min. 6 cm průměr (s brzdou, nebo výsuvná)

- potah - odolná koženka – barva bude vybrána dle katalogu, tloušťka polstrování min. 6 cm

- barva konstrukce bílá odolná desinfekci

- držák na hygienický papír

- nosnost min. 180 kg

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Ergoterapeutický stůl |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 64 464 Kč |

Technická specifikace

- stůl pro provádění ergoterapie ruky

- cílené procvičování horních končetin a motoriky prstů

- vhodný pro cvičení pacientů sedících na židli, či invalidním vozíku.

- cvičení vhodné na pravou i levou ruku.

- možnost navázat závaží k některým nástavcům.

- minimálně: dorzální flexe, palmární flexe a rotace v zápěstí kloubu, konverze a inverze předloktí, jemná motorika zápěstí a prstů

- podstavec s výškovým nastavením

| Název | Stabilometrická plošina |  | Oddělení | Rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 859 504 Kč |

Technická specifikace

- posturografický systém - přístroj pro testování a nácvik rovnováhy

- stabilní základna plošiny

- zpětná vazba v reálném čase

- objektivní posouzení jednotlivých složek propriocepce a rovnováhy, stability a auditované bilance

- nestabilní plošina k posouzení rovnovážné schopnosti končetin a trupu

- možnost využití videoher pro trénink

- měření COP (centrum tlaku)

- výpočet Rom-Berg indexu

- výpočet BMI (Body mass index)

- generování reportů z testu (ukazatel stability, změna v sagitální a frontální rovině, čas strávený v jednotlivých oblastech, míra odchylky platformy, srovnávací údaje o pravé noze a levé noze v případě testu obou končetin)

- možnost porovnávat dosažené výsledky s kontrolní skupinou, nebo vlastními normami

- export dat

- možnost spolupráce se systémem dynamického odlehčení

- protiskluzový povrch

- možnost cvičení s pomůckami

- rozměr plošiny: 50x50cm až 60x60 cm (nebo kruhový s obdobnou velikostí plochy)

- příslušentví - monitor, kabely, stojan, software, notebook (PC)

- archivace a tisk výsledků

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Aktivně pasivní terapeutický lůžkový rehabilitační přístroj |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 197 521 Kč |

Technická specifikace

- rehabilitační přístroj určený k oddělenému procvičování dolních a horních končetin

- uvádění do pohybu elektromotorem

- horní rameno je překlopné a výškově nastavitelné, jeho poloha lze měnit v závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny

- elektromotor řízený počítačem vybaveným funkcemi pasivní i aktivní rehabilitace

- transportní kolečka

- madlo pro přidržení při cvičení dolních končetin

- speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů

- bezpečnostní nášlapky pro chodidla

- dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla

- držadlo standard (průměr 28 mm)

- fixace dlaní a zápěstí

- podložky s fixací pro předloktí

- vertikální úchopy s fixací zápěstí pro držadla standard

- fixace rukou pomocí návleků

- lýtkové úchyty

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.