# Část č. 13 – Elektrochirurgické přístroje

| Název | Elektrochirurgický přístroj |  | Oddělení | Chirurgie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  | Předpokládaná cena celkem | 1 279 340 Kč |

Technická specifikace

- elektrochirurgický vysokofrekvenční generátor - frekvence cca 360 -500 KHz (+-10%)

- monopolární režim i bipolární režim

- výkon min. 300W (monopolární režim), min. 70W (bipolární koagulace)

- dynamické řízení výstupního výkonu

- min. 2 režimy bipolárního řezu

- min. 3 režimy řezu

- min. 3 režimy koagulace

- zobrazení výkonových parametrů

- kontrola neutrální elektrody

- autotest a alarm chybových stavů

- řez, koagulace, mix

- funkce automatického vypnutí po dokončení koagulace (prevence spálení tkáně)

- ovládací pedál, vozík včetně polic na příslušenství

- sada základního instrumentária pro operativu, neutrální elektroda. Veškeré kabely k elektrodám, atd, potřebné pro plnou funkčnost systému při použití níže uvedených elektrod

- argonový modul s dodávkou plynu z lahve (láhev o min. 5L součástí dodávky) včetně potřebného příslušenství

- v případě třídy el. bezpečnosti 1 – součástí dodávky kabel ochranného pospojování o délce min. 20 cm delší, než napájecí kabel, úhlové svorky ochranného pospojování.

Každý přístroj obsahuje:

Požadované instrumentárium (rozměry jsou orientační, uveďte parametry instrumentária, které nejvíce odpovídá požadovaným parametrům)

- bipolární resterilizovatelná pinzeta, délka 200 mm, rovné špičky 2 mm – 4 ks

- bipolární resterilizovatelná pinzeta, délka 200 mm, rovné špičky 1 mm – 2 ks

- bipolární resterilizovatelná pinzeta, délka 200 mm, bajonet, špičky 1 mm 4 ks

- bipolární resterilizovatelná pinzeta, délka 160 mm, rovné špičky 2 mm – 3 ks

- bipolární resterilizovatelná pinzeta, délka 11,5 cm, rovné špičky 0,5 mm – 3 ks

- bipolární resterilizovatelný kabel, min. 3m - 3 ks

- bezpečnostní neutrální elektrody s ekvipotenciální ochranou - 40 ks

- tužková rukojeť resterilizovatelná s kabelem délky min. 3 m– 6 ks

- nože krátké resterilizovatelné (25 mm) – 4 ks

- dlouhé nože resterilizovatelné (125 mm) – 4 ks